## 2-全自动微生物鉴定及药敏分析仪
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：检验科 |  | 项目名称：全自动微生物鉴定及药敏分析仪
数量（台/套）：1台 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于临床常见细菌的鉴定及药敏测试
1.2 | 具体应用场所 | 检验科
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.仪器需具有软件系统对药敏解释结果进行判断。 2.仪器具有中文和英文软件供选择，能提供中文报告系统，具有LIS联网功能，能完成基本的统计功能
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 1.进行临床常见细菌的鉴定及药敏测试，鉴定细菌谱全面，包括革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、酵母样真菌、苛养菌、奈瑟氏菌和嗜血杆菌属等的鉴定；能对临床常见革兰氏阳性球菌、革兰氏阴性发酵菌，革兰氏阴性非发酵菌进行药敏实验，鉴定药敏结果时间平均为：6-8小时； 2. 仪器容量≥50个标本位，可同时进行≥50个标本的鉴定药敏检测，支持持续上机，可通过增加模块扩充通量。 3. 进行药敏实验的同时，能检测包含ESBL、MRSA、VRE等在内的多种细菌耐药机制
★3.2 | 关键软件功能 | 仪器需具有软件系统对药敏解释结果进行判断，能推导更多额外抗生素的敏感耐药结果，结果判断符合CLSI、FDA、EUCAST折点等国际标准
3.3 | 数据与系统兼容性 | 具有LIS联网功能
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | √ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 细菌鉴定试剂盒，年用量__100__盒，细菌药敏试剂盒，年用量__180__盒。
2. 一次性使用部件： 一次性悬浮液管，年用量10箱，要求无菌。
3. 定标/质控品：标准菌株4株。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __5__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 提供免费现场实操 + 理论技术培训，确保操作人员熟练掌握设备使用、日常维护及简单故障排查。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __20__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。