## 6-全自动电泳仪
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：检验科 |  | 项目名称：全自动电泳仪
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于开展血清蛋白电泳、免疫固定电泳及尿蛋白电泳检测。
1.2 | 具体应用场所 | 检验科
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 全自动电泳仪一台、台式电脑一套、动态掩膜组件一个。
3 | 技术参数与性能要求
★3.1 | 自动化 | 全自动程序化系统多功能、全自动操作的完备系统，能够自动完成各个阶段的电泳检测，包括加样、电泳、孵育、染色、脱色、清洗和烘干。
▲3.2 | 试剂规格 | 试剂规格多，检测顶目最齐全，包括：血清蛋白、血红蛋白、尿蛋白（按分子量区分SDS法）、本周氏蛋白、脑脊液（特殊酶染色）、免疫固定、同工酶等。
3.3 | 触摸屏设计 | 新式触摸屏设计：抗酶，抗眠，耐腐蚀。
3.4 | 操作界面 | 全中文仪器操作界面。
3.5 | 加样设计 | 垂直加样设计：保证所有样品加样量一致。
3.6 | 加样方式 | 一次性加样梳：采用微孔滤纸渗透加样方式加样。
3.7 | 标本用量 | 标本用量少：10微升。
3.8 | 电泳速度 | 电泳速度快：血清蛋白最多162个／小时。
▲3.9 | 质控图谱 | 自动生成质控品图谱：Level Jenings图谱。
▲3.1 | 传输方式 | 仪器配有RS232接口和局域网接口，方便LlS网络连接和数据传输。
3.11 | 软件配置 | 仪器操作软件终身免费升级，支持USB/MMC/SD接口方式进行升级。
3.12 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | R 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类：血清蛋白测定试剂盒，年用量_15___盒，要求灵敏度≤0.02 g/dL。 免疫固定检测试剂盒，年用量_40___盒，要求灵敏度≤30 mg/dL。 尿蛋白检测试剂盒，年用量_15___盒，要求灵敏度≤2 mg/dL。
2. 一次性使用部件： 无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ _3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：省级以上维修站
5.5 | 技术培训 | 免费对操作人员进行仪器使用及结果解读培训。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __1__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ _10___年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。