## 7-全自动毛细管电泳仪
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：检验科 |  | 项目名称：全自动毛细管电泳仪
数量（台/套）：1台 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于血红蛋白电泳项目检测。
1.2 | 具体应用场所 | 检验科
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 全自动电泳仪一台、台式电脑一套。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | CAPI 3&MC低容量试管架、带盖试管
3 | 技术参数与性能要求
3.1 | 检测方法 | 毛细管高压液相电泳法
★3.2 | 检测项目 | 血红蛋白、血清蛋白、糖化血红蛋白、免疫分型等项目
▲3.3 | 血红蛋白电泳检测地贫项目 | 使用全血标本直接上机，无需任何前处理，机内自动混匀，电泳结果具有极高的分辨率，可清晰分离常见血红蛋白变异体；
▲3.4 | 检测速度 | 血红蛋白检测速度：40测试/小时，血清蛋白检测速度：90测试/小时
3.5 | 检测通道 | 8根毛细管通道
3.6 | 取样方式 | 使用原始管上机，机内吸样，自动稀释
▲3.7 | 进样部分 | 标本不需前处理，原试管连续进样，单次可进样14个样品架, 最大单次进样量112个
3.8 | 光学部分 | 氘光源紫外光200-600纳米连续波长扫描，光纤维发射与接收，紫外光镜头CMOS二极管探测器接收信号；
▲3.9 | 控制单元 | 具备自动温度控制（4℃-85℃）、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁功能
▲3.10 | 操作系统 | 中文操作界面
3.11 | 软件系统 | 自动识别条带及计算百分比、量值等多样丰富的软件系统，每个分析程序可命名至少10个条带，结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统
3.12 | 报告系统 | 报告可个性化编辑，可储存最少10万个以上病人报告和图谱
▲3.13 | 试剂溯源 | 试剂瓶可射频识别，在线显示试剂余量。
3.14 | 质控系统 | 可使用L-J质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性。
3.15 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | R 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类：血红蛋白测定试剂盒，年用量__7__盒，要求Hb A2检出限≤0.2%。
2. 一次性使用部件： 试剂杯，年用量 3 盒 冲洗液（浓缩液），年用量 4 盒 毛细管仪器护理液，年用量 1 盒
3. 定标/质控品：正常Hb A2质控品，年用量__2__盒。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ ___24_小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：省级以上维修站
5.5 | 技术培训 | 免费对操作人员进行仪器使用及结果解读培训。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __1__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __5__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。