## 3-全自动血液分析流水线
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：检验科 |  | 项目名称：全自动血液分析流水线
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于临床血液和体液检测
1.2 | 具体应用场所 | 检验科
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 流水线包括全自动血细胞分析仪、全自动推染片仪、自动阅片分析仪、特定蛋白分析仪等模块
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 电源保障：需配备UPS，断电支持≥30 min
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 离心机2台
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 自动血细胞分析仪 1.▲检测参数：血液报告参数≥35项，三维散点图≥3个；体液报告参数≥7项。 2. 网织红细胞检测：具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类等功能。 3. 检测速度： CBC+DIFF+NRBC≥100个样品/小时， CBC+DIFF+RET≥30个样品/小时。 4. 有核红细胞检测：采用核酸荧光染色法进行定量检测，并能自动进行对白细胞计数的校正。 5. 血小板检测：具有两种或者以上的方法进行血小板的计数，并且可以转换，具有抗血小板凝集干扰和抗脂质颗粒干扰的分析技术优先。 6. 体液检测：具有全自动计数体液（含胸、腹水，脑脊液）细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能。 7. 数据储存：≥10000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制。 8. 进样模式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；全自动进样模式时样本量≤90微升，开盖模式时用量≤90微升，微量全血模式≤40微升，末梢血预稀释模式样本量≤20微升。 全自动推染片仪 1.检测速度：≥115张玻片/小时。 2.★用血量：全自动进样≤200μl，闭盖进样≤200μl，微量血进样≤25μl。 3.推片装置要求：可以根据HCT值可调整推片角度、速度、点血量、推片停留时间和涂片开始的位置，应具备专用推片，保证推片质量。 4.染色装置要求：应该具有独立染片盒，避免染液污染和挥发，减少环境污染。 5.玻片识别要求：可以在玻片上直接打印数字或者二维条码，以保证阅片机的使用。 自动阅片分析仪 1.全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、初步分类等实现完全自动化。 2.检测模式：WBC、RBC+PLT、PLT 聚集、数字玻片（以上模式可自由组合）。 3.处理能力：外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）≥40张/小时。 4.白细胞预分类参数≥12类；非白细胞预分类参数不少于5类；红细胞形态定性类型≥6类。 5.血小板聚集：可扫描血涂片体部、边缘两侧、尾部以判断是否有血小板聚集。 6.白细胞识别符合率≥85%。
★3.2 | 关键硬件配置 | 自动进样器：自动进样架一次装载量≥50个样品管，并可自动连续进样
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | √专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 稀释液：年用量200桶；溶血剂1：年用量50箱；溶血剂2：年用量150箱；染色液1：年用量150箱；溶血剂3：年用量150箱；染色液2：年用量150箱
2. 一次性使用部件： 专用穿刺针，年用量2个/每台，要求独立包装。
3. 定标/质控品： 配套的质控品，年用量24套。校准品，年用量2套
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 提供免费现场实操 + 理论技术培训，确保操作人员熟练掌握设备使用、日常维护及简单故障排查。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __7__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。