## 彩色多普勒超声诊断系统（产科方向）1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：超声科 |  | 项目名称：彩色多普勒超声诊断系统（产科方向）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、肌肉骨骼、TCD等病例诊断、会诊和临床科研等极具价值的高端彩色多普勒超声诊断系统。 具备妇产方面的高清容积成像功能，智能四维成像功能，用于超声产前诊断筛查。
1.2 | 具体应用场所 | 超声科
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.系统主机一台； 2.单晶体凸阵探头1把； 3.单晶体线阵探头1把； 4.单晶体高频凸阵探头1把； 5.单晶体容积探头1把； 6.宽频带微凸阵探头1把； 7.高清容积成像功能 8.智能四维成像功能
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 高清图文工作站1套
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1.系统可支持的探头最大频率≥22MHz； 2.系统的动态范围≥360DB; 3.显示深度≥55CM; 4.TGC及LGC≥10段，并支持5种以上快速预设模式 5.探头性能要求：单晶体凸阵探头；频率范围≤1,≥7MHz；单晶体线阵探头；频率范围≤2,≥14MHz；单晶体容积探头；频率范围≤1,≥8MHz；单晶体高频凸阵探头；频率范围≤3,≥10MHz；宽频带微凸阵探头：频率范围≤2,≥11MHz；
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1.液晶显示器≥26英寸，液晶触摸屏≥13英寸；
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1.具备实时测量放大功能，可实时单独放大测量光标区域，使测量更加精准。 2.支持NT智能检测：在容积成像模式下，通过一键自动获取胎儿正中矢状面，并自动测量NT值。可有效降低人为误差、减少检测时间。 3.支持胎儿颅脑智能导航，在容积成像模式下，智能自动识别胎儿颅内结构，可同时同屏显示ISUOG指南要求的9个标准胎儿颅脑切面并自动获取≥6项测量数据。 4.支持胎儿心脏智能导航，在容积成像模式下，在心尖四腔心基础上智能识别胎心结构，同屏显示ISUOG指南胎儿心脏≥9个标准切面，可静态及动态显示，并可提供所有切面中解剖结构的中英文注释。可自动显示心轴角度。 5.支持胎儿长骨智能检测，在容积成像模式下，智能获取胎儿长骨图像并多维立体显示，智能识别长骨两端并自动测量其长度，测量结果可在报告中显示。同时评估生长发育情况，直观地显示长骨畸形 6.支持胎儿肢体容积智能检测：在容积成像模式下，智能自动识别胎儿肢体信息，通过标识点可半自动测量胎儿肢体容积数据，并在报告中显示其测量结果，结合BPD、HC、AC等测量参 数更加精确的评估胎儿体重，利于胎儿宫内生长发育监测。 7.渲染模式≥8种，包括：表面模式、骨骼成像、梯度 亮度、X-线成像、深度成像、最小回声成像、光影成像、骨骼深度成像等 8.具备宫颈机能评估工具，可进行宫颈定量分析，操作时无需任何外界压力，通过测量宫颈长度自动获取多项量化参数，效评价宫颈软硬度、宫颈机能不全及预测早产。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 生产商具备信息安全系统等级3级证书，超声系统主机具备HDMI数字视频输出，支持接入我院PACS系统，接口费由供应商承担，投标时需提供兼容性承诺函。
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 5 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24 小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 不少于2天（16小时）
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 2 次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10 年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。