## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：体检科 |  | 项目名称：智能化数字X射线摄影系统（DR）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。
1.2 | 具体应用场所 | 体检科DR室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1无线平板探测器 2块 2高压发生器 1套 3 X射线球管 1套 4束光器 1套 5悬吊式球管支架 1套 6胸片架 1套 7升降摄影床 1套 8球管端近台触控屏 1套 9多功能控制盒 1套 10语音对讲系统 1套 11无线遥控器 1套 12系统控制及影像采集工作站 1套 13标准DICOM软件 1套 14遥控器按键自动摆位功能 1套 15长骨拼接功能 1套 16智能摄像头观测功能 1套 17质控功能 1套
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | ▲1、为保证设备使用耐久度、生产稳定性与设计符合医学影像设备技术要求，投标设备制造商需要具备大型影像设备超高端CT、3.0TMR、DSA制造能力，需要提供国家药监局官网的查询截图证明。 ▲2、配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用与具备侧边触点式在线充电，且要求平板探测器品牌与整机系统品牌保持一致，提供第三方证明材料。 ▲3、探测器尺寸≥17×17英寸，像素尺寸≤100μm，采集灰阶度≥16bits ▲4、球管架球管焦点垂直运动距离≥180cm，手电一体化控制 ▲5 、胸片架平板盒中心离地最小距离≤32cm，手电一体化控制 ▲6、 支持智能拼接范围设置，可在采集工作站的可视化视频上显示拼接范围与进行无级调节，并可通过摄像头自动识别长骨拼接协议对应的患者拍摄范围并自动设置，无需手动设置（提供实物图片证明） ▲7、支持智能患者摆位功能，可通过摄像头自动识别患者拍摄部位，并一键运动到识别位置而非固定的预设位置，可根据不同的患者精准识别对应的拍摄位置。 ▲8、卧位长骨拼接最大自动拍摄范围 ≥130cm
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | ★1、具备智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量 ★2、高压发生器最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s，最大输出电流≥800mA，最大电流时间积≥1000mAs ★3、支持一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线遥控器一键移动到检查协议预设拍摄位置)
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 球管侧近台操控系统 1 近台操控彩色触摸屏 2 操控方式 电容式触摸屏 3 球管端具备彩色触摸屏，操控方式：电容式触摸屏，为防止屏幕超出球管大小范围，导致移动中碰撞，触摸屏尺寸范围：9~10英寸。 4 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 5 可显示患者检查列表，加载患者检查，患者的详细登记信息、摆位引导图 6 可选择患者检查部位及检查协议，可调整曝光参数（kV，mAs，ms等）、选择患者体型 7 可实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示，支持虚拟AEC区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示 8 可显示当前SID数值，以及与协议推荐SID数值是否匹配 9 可显示当前滤线栅状态，以及与协议推荐滤线栅是否匹配 10 支持系统提示信息显示，包括状态提示，故障警示等，采用中文描述显示 图像采集工作站 1 支持实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示和调节，支持虚拟AEC区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示 2 支持智能胸片光野识别，可通过摄像头自动识别患者胸片的拍摄光野大小并自动设置，无需手动调节 3 支持智能胸片摆位提醒，可通过摄像头自动识别患者胸片摆位是否准确，显示拍摄部位中心与平板中心的偏移值 4 支持智能拼接范围设置，可在采集工作站的可视化视频上显示拼接范围与进行无级调节，并可通过摄像头自动识别长骨拼接协议对应的患者拍摄范围并自动设置，无需手动设置（提供实物图片证明） 5 支持智能曝光参数设置，可通过摄像头自动识别患者体厚和体型并自动设置对应曝光参数 6 支持智能患者摆位功能，可通过摄像头自动识别患者拍摄部位，并一键运动到识别位置而非固定的预设位置，可根据不同的患者精准识别对应的拍摄位置。 7 支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能,可设置由工作流自动触发或软件按钮触发的语音播报，智能提醒和引导患者检查 8 支持与RIS和HIS系统的连接，支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve,DICOM Worklist/MPPS 9 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比 10 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整 11 支持儿童专用拍摄协议，可根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议（实物照片） 12 支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 13 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 全长骨拼接功能 1 具备设备整机原厂全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室） 2 最大拼接拍摄张数 ≥4张 3 立位长骨拼接最大自动拍摄范围 ≥145cm 4 卧位长骨拼接最大自动拍摄范围 ≥130cm，提供厂家原厂盖章技术白皮书证明 5 立位专用拼接支架,立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手,扶手运动范围≥58cm. 6 立位拼接支架底座承重 ≥200kg 胸片智能质控软件包 1 智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量 2 质控监测点数目 ≥4 3 可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量
3.4 | 数据与系统兼容性 | 产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ ___4_小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 安装完厂家进行技术操作培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ ____次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ _10_年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。