## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：健康管理中心 |  | 项目名称：彩色多普勒超声系统14
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 主要用于腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有国内先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
1.2 | 具体应用场所 | 健康管理中心彩超室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 彩色多普勒超声系统主机1台； 腹部探头、浅表探头、腔内探头、心脏探头各1把
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1.操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸 2.探头接口≥5个，全激活、相互通用 3.剪切波弹性成像（要求提供注册检测报告）；支持探头：凸阵探头，线阵探头；支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像；实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据 4.造影成像及定量分析：支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头 5.造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。 6.TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 7.支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 8.连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1.内置双硬盘：≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G 2.超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，支持在 B、 Color、 Power 和造影下进入 3.自动盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行全自动识别、容积成像、描迹和自动测量，并自动识别“开-闭-闭”切面。
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1.无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量（独家参数） 2.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.多倍信号并行处理 4.数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 5.彩色多普勒成像技术； 6.彩色多普勒能量图技术； 7.方向性能量图技术 8.解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 9.数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF) 10.斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持； 11.一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。 12.自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。 13.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 14.速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 15.图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍 16.全屏放大，支持≥2种放大模式 17.线阵探头双B图像拼接 18.声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） 19.自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。 20.多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 21.支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 支持DICOM 3.0标准，并能与我院现有PACS无缝对接
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ _3_年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
广西壮族自治区内有服务中心
5.5 | 技术培训 | 装机后，为期1周培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __10__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。