## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：健康体检中心 |  | 项目名称：X线摄影系统（DR）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | X射线计算机断层扫描成像用于心脏冠脉CTA、脑卒中灌注脑外伤（颅骨骨折、颅内血肿）的快速诊断，是急诊头部检查的首选手段之一。可检出脑部肿瘤、炎症、脑萎缩及脑血管畸形（如动脉瘤、动静脉畸形），结合增强扫描进一步明确病变性质。
1.2 | 具体应用场所 | 体检科CT
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1、球管 2、高压发生器 3、探测器 4、扫描机架 5、显示面板 6、自动语音和呼吸导航系统 7、患者扫描床 8、扫描床附件 9、操作控制台 10、CT高级应用
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 探测器 | 探测器Z轴排列数：≥64排，单圈扫描获得层数：≥128层
▲3.2 | 球管热容量 | 球管阳极物理热容量（非等效）：≥7.5MHU
▲3.3 | 高压发生器 | 高压发生器功率（非等效）：≥80KW
★3.4 | 管电流 | 最大输出管电流（非等效）：≥666mA
★3.5 | 探测器单源尺寸 | 每排探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.625mm
3.6 | 机架倾角 | 扫描架倾角（非数字倾角）：≥±30°
3.7 | 原厂高压发生器 | 提供原厂原装高压发生器（CT发生器与CT主机同品牌）：具备
3.8 | 机架系统 | 机架支持物理倾斜：具备
具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁一键进行扫描床进出操作：具备
具备人工智能摆位功能：具备
扫描架孔径 ≥70cm
机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.35s
探测器Z轴总宽度：≥40mm
每排探测器单元数：≥900个
探测器每圈采样数：≥4800views/圈
球管阳极最大散热率（非等效）：≥1300KHU/min
球管小焦点：≤0.7mm×0.7mm
3.9 | 智能图像处理及辅助诊断方案 | 无
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）：无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件： 无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 8小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：广西南宁、柳州、桂林具备收费服务站点及售后工程师
5.5 | 技术培训 | 培训团队根据场地需要安排人员进行设备装机现场培训、设备使用情况回访及强化培训，线上、线下培训班集中授课。 装机培训：一般为连续5个工作日：采用“理论讲解+实操演示+质控”的三维一体教学模式，形成完整的培训闭环。 强化培训：在首次培训完成的1-3月后，为客户提供为期3天的现场强化培训。 线上培训：可根据客户时间自由安排，不限时长及次数。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 2次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 30年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。