## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：介入中心 |  | 项目名称：医用血管造影X射线系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 适用于对血管进行造影检查和介入手术时提供X 射线透视、摄影和数字减影图像可满足科研、临床对血管造影和介入治疗的各种需求。能覆盖全身功能，能满足心、脑、周围血管造影及介入治疗的需要。
1.2 | 具体应用场所 | 乐群院区介入中心第一手术间
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 机架系统（含球管、平板探测器），手术床，机架控制模块，手术室4个27寸显示器，控制室3个24寸显示器，防辐射悬吊铅帘、床旁铅帘，透视曝光脚闸，头托、臂托等
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 床旁式双屏单筒高压注射器1台、全套介入手术防护用品5套、心电监护仪1台。
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 后处理工作站1套
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1、球管阳极散热率≥6700W；2、球管阳极热容量≥3.7MHU；3、机架等中心点到球管焦点的距离≥78cm。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1、85cm≤C型臂弧深≤95cm；
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 三维血管重建功能、三维虚拟支架功能、导管头模拟塑形、类CT软组织重建功能、电生理信号接入显示软件
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）备注：本设备无专用耗材或配套耗材
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __2__小时
5.4 | 维修支持 | 不需提供备用机
省级以上维修站
5.5 | 技术培训 | 临床应用培训≥2人次；专项维保培训≥1人次
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ ___10_年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。