## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：麻醉科 |  | 项目名称：人工心肺机1
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于成人、小儿、新生儿各种简单或复杂的心脏直视手术及大血管等手术，在手术过程中暂时替代心脏功能，进行体外循环或局部灌注。
1.2 | 具体应用场所 | 麻醉手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.台车1套 2.显示屏1套 3.病人数据管理系统主机1套 4.单头滚压泵3个 5.双头滚压泵2个 6.离心泵系统1套 7.液平面传感器组件1套 8.温度传感器组件1套 9.压力传感器组件1套 10.连续血气监测组件1套 11.气泡传感器组件1套 12.流量传感器组件1套 13.水箱1台 14.电子静脉钳1套
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 电子空氧混合器
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 电子空氧混合器
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1. 灌注系统具有后备电源 UPS，以全功率工作时，可供机器工作≥90 分钟，并能根据机器的负荷状态，动态显示剩余工作时间； 2.全中文图形操作系统；具有智能辅助功能，检查所有灌注和患者参数，内建多种体表面积计算公式，可辅助计算病人体表面积。 3.泵头驱动方式：滚压泵无传动皮带，运转声音小，免维护；速度范围0 至 250 rpm （顺时针，逆时针）；速度准确度偏离±1% 终端值 250 rpm 加 ±0.5% 设定值； 4.滚压泵均采用马蹄形泵头：可使泵管管道压力相对平缓，减少对红细胞的破坏；2.1.4 滚压泵均采用直轴驱动。泵头为可旋转泵头可顺时针、逆时针随时转换。 5.离心泵：离心泵速度范围最大：0 至 3500 rpm；最低可设置速度300 rpm；速度准确度±10 rpm；最小单位：转速实际值显示1 rpm；流量显示0.01 l/mi；设定值设置1 rpm 5.1.紧急驱动单元速度显示7 个 LED；最小单位每个 LED 500 rpm （从 1,000 rpm 开始），速度显示范围1000 至 4000 rpm准确度±250 rpm 6.全自动变温水箱：配备三路变温水箱一个。三路独立水循环，至少两路独立变温控制系统。变温范围：2～41℃。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1.病人数据管理系统：用于数据记录、过程控制、以及灌注过程中视觉显示和过程数据后续记录及评估的软件。该软件通过病人数据管理系统主机记录体外灌注过程中的所有数据。 1.1.病人数据管理系统的主机在手术过程中自动记录数据的预装操作系统且带有触摸屏的个人计算机。 1.2.数据传移到 EMR：常规传移设置、通信服务器、手术数据传移到 EMR、术前和术后连接、电子报告、EMR 手术团队等 2.电子静脉阻断器：在启动和结束体外循环流程时，电子静脉阻断器可提供精确、可控和符合人体工程学的操作。电子静脉阻断器可以控制灌注管路的夹闭，在完全开放和完全夹闭之间变化。 2.1. 电子静脉阻断器兼容的管道尺寸（仅PVC管道）管道内径 x 管道壁厚：1/2" x 3/32"、3/8" x 3/32"、3/8" x 1/16"、1/4" x 3/32"、1/4" x 1/16"、3/16" x 1/16" 2.2 .阻断开口及范围：0%-100%；显示分辨率：1% 3.动脉钳：动脉钳可自动与离心泵关联。 4.连续血气监测组件：适用于在需要体外循环的手术期间配合心肺机即时连续监测病人的血气参数。 4.1.静脉参数; 血氧饱和度SO2：40%-99.9%； 血细胞比容（又称血细胞压积）Hct：13%-48% 血红蛋白Hb：4.1-15.7 g/dl； 静脉血温Tv：15-41℃ 4.2.动脉参数 血氧分压PO2：50-400 mmHg； 动脉血温Ta：15-41℃
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1.电子监测组件：心肺机应具备电子监测组件：气泡、流量、压力、温度、液平面、连续血气及心肌灌注监测；电子监测组件为模块化插件式设计，组合方便，扩展性能好，发生故障时互不影响。 2.气泡传感器组件：可提供 1/2、3/8、1/4 及 3/16，不同管道尺寸配套的气泡探头； 2.1最小报警体积: 当传感器监测探头管路直径为 1/4”时，最小可监测直径≥4mm的气泡；检测到气泡后警告并停泵； 3.流量传感器组件：3.2.1 测量的最小单位0.0 l/min；流量偏差漂移在 2 小时内最大为 0.03 l/min 4.压力传感器组件：可监测至少 2 导及 2 导以上的压力；每个压力监测通道均可设置警告阈值和停泵阈值；压力超过设置阈值，可报警并自动控制降低转速或停泵，控制泵反映时间≤1 秒；压力监测范围：-200 mmHg 至 +800 mmHg 分辨率 1mmHg，允差±10mmHg。 5.温度传感器组件：具备≥4 导温度检测，并能设置温度的上限和下限，当温度超过设定范围时立刻报警，以提醒操作者作相应的处理；监测范围：0℃～50℃； 6.液平面传感器组件：可监测膜肺血平面，设置有监控点、停泵点的双控制点：在血平面在监控点、停泵点之间：自动降低泵速，但不停泵。当血平面下降到停泵点：自动控制停泵，防止气泡进入人体，确保手术安全。当血平面恢复到安全水平时，机器自动恢复正常运转。 7.心肌保护液灌注控制组件:7.1 可提供人工灌注和自动灌注两种模式； 7.2 具有内循环功能，用于停跳液预充和停跳液通过热交换器来调节温度而不扰乱计时计量读数； 7.3 可指定任意 1 至 2 个单头泵或双头泵进行停跳液控制,可以设置人工模式，1:1,2:1, 4:1,6:1,8:1,10:1,12:1,14:1,16:1 多种灌注流量比率模式 8.时间监测组件:具备≥3 组时间监测组件，并能分别累计不同类型计时的所耗的时间。每个时间通道可单独开始暂停停止，可由小时/分到分/秒转换.
3.4 | 数据与系统兼容性 | 无其他费用
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | 必须使用原厂
★4.2 | 核心专用耗材清单 | 见耗材清单
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __1__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ ___12_小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
厂家在广西具有专业工程师
5.5 | 技术培训 | 技术培训至科室完全熟练操作。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __10__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。