## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：麻醉科 |  | 项目名称：高档术中彩色多普勒超声诊断仪16
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 术中超声具有实时、安全无创、方便灵活、定位准确、费用低廉、可反复检查等优点。可以为术者提供实时、准确、清晰的脏器内部图像，帮助术者了解病变的空间位置关系，在欧美等发达地区术中超声已经成为指导手术、协助术中决策甚至协助治疗的不可或缺的工具。术中超声将超声探头（腹腔镜术中超声探头和开放手术术中探头）直接放在检查器官上进行扫描，使器官内部结构与探头的标志位置直接相关，检查不受腹壁组织和肠内气体的影响，提供清晰的超声图像，可为手术提供更详细和有用的资料，帮助外科医师决定手术方案和指导手术操作，因此越来越受到手术医生的重视，现已成为外科医生不可或缺的第三只眼。同时越来越精细的手术，可以减少相关并发症，造福患者。 临床用途： 1、在手术中对肝脏和胰腺内的病灶进行准确的定位，标定病灶的边缘，标记手术切除范围； 2、发现新的信息，包括疾病进展和术前检查未发现的小病灶，影响手术决策；根据一些文献的报道，有17~33%的肝脏手术病人因为术中超声而改变手术方案； 3、帮助区分不同的肝段，以实现解剖性肝切除或精准肝切除等国际流行、国内领先的手术方式； 4、开展腹腔镜荧光正染肝部分切除、腹腔镜胰腺部分切除等新术式不可或缺的手段； 5、在腹腔镜胆囊切除术中常规应用腹腔镜超声可显著降低胆道残余结石和胆道损伤的发生率，避免医疗纠纷； 6、对无法切除的病灶在手术中进行射频消融或微波消融等治疗，以达到毁损病灶，延长生存期的目的； 7、在肝移植手术中帮助判断移植物的入肝血流和出肝血流是否匹配，以评估术后移植物发生术后缺血或淤血的几率，降低移植后并发症的风险。
1.2 | 具体应用场所 | 麻醉科、手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.高档术中彩色多普勒超声波诊断仪 2.腹腔镜术中探头带穿刺定位孔 3.腹部探头
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出）
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备）
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1.四向弯曲电子凸阵腹腔镜术中探头：电子凸阵扫描，扫描角度≥36°中心频率：5MHz-10MHz，二维成像和多普勒成像可选中心频率分别≥3个；探头前端的扫描阵列可做四向弯曲，最大弯曲角度≥90°；探头集成穿刺引导孔，最大可容纳13G穿刺针 2.“I”型电子凸阵术中探头：电子凸阵扫描，扫描角度≥41°，中心频率5.0MHz-10.0MHz，二维成像和多普勒成像可选中心频率分别≥3个 3..电子凸阵探头（腹部）：电子凸阵扫描，扫描角度≥60°，中心频率：2.0MHz-6.0MHz，二维成像可选中心频率≥4个，多普勒成像的中心频率≥3个；探头上具有快捷键，可进行图像冻结、存储等操作 3.探头防护等级：探头具备专用防水盖，满足IP57防尘防水标准，可耐受浸泡清洗和消毒
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1.腹腔镜术中探头穿刺引导孔
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1.声图像存档与病案管理功能（非外置工作站应用），在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放 2.实时双平面显示：同步实时显示双平面探头两个不同的成像平面 3.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 1年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 2小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 科室人员已使用术中超声多能，新款设备智能化程度高，培训三天可正常使用开展诊疗。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 2次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。