## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：麻醉科 |  | 项目名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪17
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 全身超声治疗诊断应用包括心脏、神经、肌骨康复、腹部脏器、妇科产科、急危重症、小器官、浅表组织、血管、泌尿等应用，同时也应可配置具备经食道心脏超声等难度更高的临床应用功能。
1.2 | 具体应用场所 | 麻醉科、手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 15.6英寸专业医用显示器 11.5英寸保护电容彩色触摸控制屏 3.密封式系统操作实体键 密封式触摸板 1个贴片式探头接口 系统标配专用电池 系统电池电量专用呼吸指示灯 成像模式：B/Color/M/CVD/CPD 空间复合成像技术 组织谐波成像技术 脉冲反相谐波成像技术 彩色脉冲多普勒PW 彩色连续多普勒CW 组织多普勒TDI 全新斑点噪声抑制技术 触摸式TGC无级控制 读放大与写放大功能 彩色对比功能 二维扇形偏转功能（需配置相关探头） 自动穿刺针显像增强AutoSNP（需配置相关探头） 在线教育培训系统超过150个教学视频（具备中文视频） 边学习边扫查功能 专业的检查测量计算包 符合FIPS 199, FIPS 200, NIST 800-53数据安全设计标准 （满足HIPPA符合性要求） 支持DICOM 3.0图像传输 专用ECG接口 数字视频输出HDMI USB接口
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 线阵探头15-4MHz 凸阵探头5-1MHz 心脏探头5-1MHz 经食道探头8-3MHz
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
3.1.1 | 系统设计 | ★主机设计：设备主机需同时具备医用高分辨率显示屏与全色触摸屏双屏设计，便于用户操作和感控处理；
3.1.2 | 系统设计 | 物理键设计：设备操作需具备实体物理键，便于使用者操作最常用功能；
3.1.3 | 系统设计 | ★操控设计：设备需同时具备触摸屏触摸板的双触摸操控，无轨迹球设计，便于感控清洁；
3.1.4 | 系统设计 | 密封感控设计：设备操作区域需具备密封无死角一体化设计，便于感控清洁；
3.2.1 | 主机硬件指标 | 主机重量≤7.5公斤（不含电池）
3.2.2 | 主机硬件指标 | 主机显示屏尺寸≥15.5英寸；
3.2.3 | 主机硬件指标 | 主机显示屏分辨率≥1920x1080像素
3.2.4 | 主机硬件指标 | 超声图像尺寸≥10英寸；
3.2.5 | 主机硬件指标 | 超声图像区域分辨率大于等于1152x854像素；
3.2.6 | 主机硬件指标 | 具备投射式全色电容触摸屏；
3.2.7 | 主机硬件指标 | 触摸屏尺寸≥11.5英寸；
3.2.8 | 主机硬件指标 | 系统冷启动时间≤50秒；
3.2.9 | 主机硬件指标 | 系统动态范围≥183dB；
3.2.10 | 主机硬件指标 | 系统物理发射通道数≥128通道；
3.2.11 | 主机硬件指标 | 系统物理接收通道数≥128通道；
3.2.12 | 主机硬件指标 | 系统灰阶指数≥256阶；
3.2.13 | 主机硬件指标 | 模数转换位数≥12bit
3.2.14 | 主机硬件指标 | 主机达到IP22或以上防尘防水等级；
3.2.15 | 主机硬件指标 | ★主机支持耐1米跌落实验，并可于跌落后正常工作使用；
3.3.1 | 探头硬件指标 | 可支持配置常规成人腹部探头；
3.3.2 | 探头硬件指标 | 可支持配置常规成人心脏探头；
3.3.3 | 探头硬件指标 | 可支持配置常规浅表探头；
3.3.4 | 探头硬件指标 | 具备平面贴片式环锁探头接口技术，非针插式或插槽式卡锁探头接口；
3.3.5 | 探头硬件指标 | 探头达到IPX7级浸没防水等级；
3.3.6 | 探头硬件指标 | 系统支持扩展3个激活的探头接口；
3.4.1 | 专用台车硬件指标 | 需提供同原厂专用台车；
3.4.2 | 专用台车硬件指标 | 专用台车需具备液压升降功能；
3.4.3 | 专用台车硬件指标 | 专用台车升降高度范围≥20厘米；
3.4.4 | 专用台车硬件指标 | ★台车头支持铰链结构，台面可变角度≥30°；（提供证明材料）
3.5.1 | 设备成像模式技术要求 | 具备以下成像模式：
3.5.2 | 设备成像模式技术要求 | B模式；
3.5.3 | 设备成像模式技术要求 | 彩色血流速度Color模式；
3.5.4 | 设备成像模式技术要求 | PW频谱模式；
3.5.5 | 设备成像模式技术要求 | CW频谱模式；
3.5.6 | 设备成像模式技术要求 | M模式；
3.5.7 | 设备成像模式技术要求 | 组织多普勒TDI模式；
3.5.8 | 设备成像模式技术要求 | B模式技术要求：
3.5.9 | 设备成像模式技术要求 | 增益实体按键可调；
3.5.10 | 设备成像模式技术要求 | ★具备无级触控TGC曲线调节（非分段式设计）；
3.5.11 | 设备成像模式技术要求 | 具备一键图像优化；
3.5.12 | 设备成像模式技术要求 | 具备反相组织谐波成像技术（PITHI）；
3.5.13 | 设备成像模式技术要求 | 具备空间复合成像技术；
3.5.14 | 设备成像模式技术要求 | 空间复合角度≥9个角度；
3.5.15 | 设备成像模式技术要求 | 空间复合偏转线束≥9000线束；
3.5.16 | 设备成像模式技术要求 | 非冻结状态下动态范围调节；
3.5.17 | 设备成像模式技术要求 | 冻结状态下动态范围调节；
3.5.18 | 设备成像模式技术要求 | 集成在深度控制中的自适应焦点与图像自动调节功能；
3.5.19 | 设备成像模式技术要求 | 具备输出功率调节功能；
3.5.20 | 设备成像模式技术要求 | 具备线阵角度偏转成像；
3.5.21 | 设备成像模式技术要求 | 具备相控阵角度偏转成像；
3.5.22 | 设备成像模式技术要求 | 成像最大深度范围≥35厘米；
3.5.23 | 设备成像模式技术要求 | ★非相控阵最低深度模式下最大帧率≥100帧/秒；（提供证明文件）
3.5.24 | 设备成像模式技术要求 | TIS/TIB/TIC热指数显示；
3.5.25 | 设备成像模式技术要求 | 具备图像方向旋转、翻转功能；
3.5.26 | 设备成像模式技术要求 | 具备自适应的斑点噪声抑制技术；
3.5.27 | 设备成像模式技术要求 | 具备凸阵和线阵的穿刺中线显示功能；
3.5.28 | 设备成像模式技术要求 | 支持≥8倍的读放大功能；
3.5.29 | 设备成像模式技术要求 | 支持写放大功能；
3.5.30 | 设备成像模式技术要求 | 支持≥4倍的冻结后处理图像放大操作；
3.5.31 | 设备成像模式技术要求 | 支持并排显示功能；
3.5.32 | 设备成像模式技术要求 | 系统可开启穿刺引导专注模式；
3.5.33 | 设备成像模式技术要求 | 自动角度穿刺针角度参考线不随进针角度变化；
3.5.34 | 设备成像模式技术要求 | ★支持自动针尖检测技术，系统采用AI算法实时捕捉介入针具等线性信号并自动优化显示；(提供证明文件)
3.5.35 | 设备成像模式技术要求 | 彩色Color模式技术要求：
3.5.36 | 设备成像模式技术要求 | 具备彩色速度模式Color Velocity模式；
3.5.37 | 设备成像模式技术要求 | 具备彩色方差模式Color Variance模式；
3.5.38 | 设备成像模式技术要求 | 彩色增益独立调节；
3.5.39 | 设备成像模式技术要求 | 彩色血流自动优化功能，可快速调节快、中、慢三种血流速度图像；
3.5.40 | 设备成像模式技术要求 | 具备彩色壁滤波器；
3.5.41 | 设备成像模式技术要求 | 具备彩色取样框角度调节功能；
3.5.42 | 设备成像模式技术要求 | 彩色取样框位置与大小可调；
3.5.43 | 设备成像模式技术要求 | 彩色基线调节功能；
3.5.44 | 设备成像模式技术要求 | 彩色与二维对比显示功能；
3.5.45 | 设备成像模式技术要求 | 彩色图像显示/隐藏功能；
3.5.46 | 设备成像模式技术要求 | 彩色最大脉冲重复频率≥16667Hz；
3.5.47 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒频谱模式技术要求：
3.5.48 | 设备成像模式技术要求 | 具备脉冲频谱多普勒PW模式；
3.5.49 | 设备成像模式技术要求 | 具备连续频谱多普勒CW模式；
3.5.50 | 设备成像模式技术要求 | 具备三同步（三工）模式，且二维与彩色帧率满足临床应用；
3.5.51 | 设备成像模式技术要求 | 具备双同步模式；
3.5.52 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒增益独立调节；
3.5.53 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒取样框大小独立调节；
3.5.54 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒频谱音量调节；
3.5.55 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒频谱自动描记功能；
3.5.56 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒频谱翻转功能；
3.5.57 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒频谱量程调节功能；
3.5.58 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒频率角度矫正功能；
3.5.59 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒频谱取样线偏转功能；
3.5.60 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒频谱走屏速度调节；
3.5.61 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒频谱显示比例调节；
3.5.62 | 设备成像模式技术要求 | 多普勒频谱基线调节；
3.5.63 | 设备成像模式技术要求 | 具备多普勒频谱壁滤波器；
3.5.64 | 设备成像模式技术要求 | M模式技术要求：
3.5.65 | 设备成像模式技术要求 | M模式增益独立调节；
3.5.66 | 设备成像模式技术要求 | M模式深度调节功能；
3.5.67 | 设备成像模式技术要求 | M模式下触控无级TGC调节功能；
3.5.68 | 设备成像模式技术要求 | M模式一键自动优化；
3.5.69 | 设备成像模式技术要求 | M模式走屏速度调节功能；
3.5.70 | 设备成像模式技术要求 | M模式显示比例调节功能；
3.5.71 | 设备成像模式技术要求 | 支持解剖M型功能；
3.5.72 | 设备成像模式技术要求 | 组织多普勒成像模式
3.5.73 | 设备成像模式技术要求 | 具备组织多普勒TDI成像模式；
3.5.74 | 设备成像模式技术要求 | TDI增益独立调节；
3.5.75 | 设备成像模式技术要求 | TDI取样框大小独立调节；
3.5.76 | 设备成像模式技术要求 | TDI基线调节功能；
3.6.1 | 在线教育培训系统 | 系统具备在线教育培训系统；
3.6.2 | 在线教育培训系统 | ★在线教育培训系统需涵盖：超声原理和系统使用，麻醉、疼痛、急危重症、妇产、肌骨和穿刺引导等领域，视频数量≥190个；
3.7.1 | 基础测量功能 | 具备B模式下基本测量：距离，曲线长度，面积，周长，椭圆测量，手动描记，容积，目标深度，角度，容积流量直径等；
3.7.2 | 基础测量功能 | 具备M模式下基本测量：距离，时间，斜率，心率等；
3.7.3 | 基础测量功能 | 具备频谱模式下基本测量：速度，斜率，时间，收缩/舒张比率，流量，VTI，TAM，TAP，心率，阻力指数，脉搏指数等；
3.7.4 | 基础测量功能 | 多普勒模式下支持手动或自动描记；
3.8.1 | 系统分析计算功能 | 系统分析计算功能：
3.8.2 | 系统分析计算功能 | 具备专用腹部测量计算包；
3.8.3 | 系统分析计算功能 | 具备专用的心脏测量计算包；
3.8.4 | 系统分析计算功能 | 具备专用的组织多普勒测量计算包；
3.8.5 | 系统分析计算功能 | 具备专用的妇产测量计算包；
3.9.1 | 体表标记图 | 具备体表标记图；
3.9.2 | 体表标记图 | 具备标签功能；
3.9.3 | 体表标记图 | 具备箭头标签功能，并支持≥5个箭头显示；
3.10.1 | 专用工作流与检查模式 | 具备临床科室专用的聚焦心超检查模式及其测量计算；
3.10.2 | 专用工作流与检查模式 | 具备穿刺引导操作专用工作表；
3.10.3 | 专用工作流与检查模式 | 具备符合ACEP指南的急救超声工作表；
3.10.4 | 专用工作流与检查模式 | 支持心肺复苏经食道心脏检查模式；
3.11.1 | 设备连通性技术要求 | 设备支持DICOM 3.0协议；
3.11.2 | 设备连通性技术要求 | 设备支持DICOM 3.0 打印，存储，MPPS，存储确认等功能
3.11.3 | 设备连通性技术要求 | 设备支持DICOM结构化报告；
3.11.4 | 设备连通性技术要求 | 可将DICOM配置存储到USB存储器便于复制或恢复；
3.12.1 | 外部数据连接管理 | 设备支持USB 3.0存储；
3.12.2 | 外部数据连接管理 | 设备支持≥7个USB接口；
3.12.3 | 外部数据连接管理 | 设备具备以太网接口；
3.12.4 | 外部数据连接管理 | 设备具备支持≥1080P高清数字视频输出；
3.12.5 | 外部数据连接管理 | 支持IPv4和IPv6网络协议；
3.12.6 | 外部数据连接管理 | 设备支持无线网络协议；
3.13.1 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 设备存储：
3.13.2 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 内部存储空间≥128GB;
3.13.3 | 设备数据存储与安全性技术要求 | B模式下影像存储≥300MB；
3.13.4 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 支持存储≥700个病例；
3.13.5 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 支持单病例≥500个超声图像或影像；
3.13.6 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 支持前瞻式影像存储；
3.13.7 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 支持回顾式影像存储；
3.13.8 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 支持影像播放速率调节；
3.13.9 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 支持最大60秒影像存储；
3.13.10 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 影像存储格式包括：JPEG, BMP, MP4;
3.13.11 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 支持DICOM3.0格式存储；
3.13.12 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 设备支持存储空间过小警报功能；
3.13.13 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 病人信息管理系统：
3.13.14 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 系统具备专用的病人信息管理系统；
3.13.15 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 具备已存储图像或影像的缩略图显示功能；
3.13.16 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 具备已导出病人信息的自动删除功能；
3.13.17 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 数据安全性：
3.13.18 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 系统支持用户基于角色的认证功能；
3.13.19 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 系统支持LDAP轻型目录访问协议；
3.13.20 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 系统安全策略支持WEP，Radius，WAP，WAP2；
3.13.21 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 系统支持复杂秘钥规则；
3.13.22 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 系统支持秘钥保护；
3.13.23 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 支持安全DICOM通讯功能；
3.13.24 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 支持系统防火墙；
3.13.25 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 数据静态及传输加密并支持FIP140-2认证；
3.13.26 | 设备数据存储与安全性技术要求 | 数据安全符合FIPS 要求：FIPS199，FIPS200，NIST800-53；
3.14.1 | 设备电源技术要求 | 系统供电：
3.14.2 | 设备电源技术要求 | 系统支持AC与电池双供电模式；
3.14.3 | 设备电源技术要求 | 具备低电量警告功能；
3.14.4 | 设备电源技术要求 | 系统电池：
3.14.5 | 设备电源技术要求 | 系统使用可循环充电的锂电池；
3.14.6 | 设备电源技术要求 | 具备非通电状态下的电池电量物理指示灯；
3.14.7 | 设备电源技术要求 | 系统电池支持至少1小时连续扫查；
3.14.8 | 设备电源技术要求 | 系统支持台车电池供电；
3.14.9 | 设备电源技术要求 | 主机电池及台车电池供电下，系统使用时间≥3小时；
3.15.1 | 设备配置要求 | 设备需配置：主机，原厂转用台车，探头及其他配附件；
3.15.2 | 设备配置要求 | 探头配置：
3.15.3 | 设备配置要求 | 成人腹部凸阵探头一把，频率范围1MHz-5MHz；
3.15.4 | 设备配置要求 | 成人浅表探头一把，频率范围4MHz-15MHz；
3.15.5 | 设备配置要求 | 成人经胸心脏探头，频率范围1-5MHz，单晶体材质；
3.15.6 | 设备配置要求 | 成人经食道脏探头一把，频率范围3MHz-8MHz；
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品： 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __5__年（TEE探头壹年）
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ ____小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ ____次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __10__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。