## 彩色多普勒超声诊断系统1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：超声医学科 |  | 项目名称：彩色多普勒超声诊断系统 （妇科方向）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等应用
1.2 | 具体应用场所 | 超声医学科诊室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1 数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit 2 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调 3 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，≥7档可调 4 多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档 5 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示 6 一键实时全屏图像放大功能，支持≥2种放大模式，放大后图像可全屏显示 7 具备B模式局部ROI区域优化增强显示，支持全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，其中双幅双实时的局部图像支持彩色血流实时高清显示 8 具备二维灰阶图像呈现立体纤细效果的专用技术，可利用组织的结构信息和灰阶的梯度信息，通过增强算法使二维灰阶的组织结构与边界显示更纤细立体 9 具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化的专用技术，减少声影对后方组织造成图像不清等不利影响 10 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能 11 频谱多普勒成像 12 连续多普勒成像 13 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度 14 支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图 15 超微血流成像技术，支持Color和Power模式； 可支持2D和3D微血流灌注的评估，其中2D下可计算彩色灰阶像素比，3D下可计算血管指数、血流指数和血管血流指数 16 微血流量化分析，微血管灌注及形态多参数分析
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 1.超声探头5把 2.耦合剂加热器
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1.超微血流成像技术，支持Color和Power模式； 可支持2D和3D微血流灌注的评估，其中2D下可计算彩色灰阶像素比，3D下可计算血管指数、血流指数和血管血流指数 2. 微血流量化分析，微血管灌注及形态多参数分析 3.粘弹性成像 支持粘弹性成像及定量分析 5.支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示 6.基于人工智能算法的尿量测量 7.基于人工智能算法的产科切面自动识别，基于大数据及 AI 深度学习，实现产科切面智能识别，存储，及质控等；可识别标准切面数量≥50个；支持自动存图工作流
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1.单晶体凸阵探头，频率：1.2-6.0MHz 2.矩阵线阵探头，频率：3.8-15.0MHz 3.单晶体凸阵探头，频率：3.0-8.0MHz 腔内容积探头，频率：3.0-9.0MHz 5.腹部容积探头，频率：3.0-8.0MHz 6.探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，相互通用，可全激活
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 2 自动描迹病灶边界 3 小儿髋关节自动测量功能 4 自动工作流协议（非预设条件） 5 基于人工智能算法的尿量测量 6 具备羊水指数自动计算 7 支持子宫内膜二维妇产场景自动配置 8 支持卵巢二维妇产场景自动配置 9 支持自动胎心率测量 10 基于人工智能算法的产科切面自动识别，基于大数据及 AI 深度学习，实现产科切面智能识别，存储，及质控等；可识别标准切面数量≥50个；支持自动存图工作流 11 子宫内膜蠕动波定量工具，多定量参数包括：方向、频次；支持统计学分析报告
3.4 | 数据与系统兼容性 | 须支持DICOM 3.0标准，并能与我院现有PACS无缝对接，投标时需提供兼容性承诺函
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲1 | 耗材供应模式 | 无耗材
★2 | 核心专用耗材清单 | 无耗材
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 5 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24 小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
广西自治区具备维修站
5.5 | 技术培训 | 装机后进行使用培训1次，临床应用培训2次
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 2次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。