## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：麻醉科 |  | 项目名称：麻醉工作站
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于为各类手术患者提供安全、精确、稳定的全身麻醉与机械通气支持。其核心功能包括：精确输送氧气与吸入性麻醉气体以维持所需麻醉深度；在患者自主呼吸受抑制时提供完整的机械通气，保障术中氧合与二氧化碳排出。它适用于所有需全身麻醉的科室及各类手术，并能安全服务于小儿、老年等特殊患者群体。同时，该设备集成多项通气模式、实时监测关键生命参数，并配备完善的安全报警与废气排放系统，是保障围手术期患者安全、提升麻醉质量及开展复杂手术的关键设备。
1.2 | 具体应用场所 | 麻醉科、手术室、复苏术等手术相关科室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 麻醉机主机*1、中国制式电源及电源插座*1、七氟醚挥发罐*1、麻醉系统软件及用户手册*1、气源（氧、空各1个）、通气模式1套、被动排污系统*1、手动皮囊支臂*1、钠石灰罐组件*1、成人、儿童麻醉管路各1套、采样管*1、输氧面罩*1；病人监护仪1台（含主机及软件、锂电池、说明书、电源线各1）、3导/5导兼容成人心电电缆1套、无创血压双管路/成人和儿童兼容1套、无创血压袖带1套、血氧缆线及探头1套、双有创压力Y型电缆1套、双体温Y型电缆1套、体温腔内探头/成人1套。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出）
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 疼痛应激监测功能1套、麻醉气体监测模块1套
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 麻醉机：1.标配后备铅酸电池（非锂电池），使用时间：≥90分钟；2.机控下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路（含标配流量传感器、风箱折叠皮囊，二氧化碳吸收罐，呼吸活瓣）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，流量传感器、风箱折叠皮囊、二氧化碳吸收罐上均必须具有134℃国际认证标识。3.外置带透明刻度的上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。4.气动电控呼吸机，支持中英文界面。5.应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气。6.提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、PCV-VG、SIMV PCV-VG、SIMV PCV、SIMV VCV、PSVPro、手动通气、电子PEEP，CPAP+PSV。7.流量传感器为非耗材设计，可重复使用。8.可选配同品牌监护仪屏幕+插件箱安装方案 ，支持监护仪显示器与垂直同侧安装或麻醉机顶部安装，方便麻醉医生快速浏览患者监测信息。监护仪：1.≥15英寸医用级电容彩色触摸屏。2.标配基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、三有创。3.ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 麻醉机：1.主机自带挥发罐专用照明灯（非移动照明），灯光亮度可调，方便腔镜手术昏暗环境下精准调控挥发罐。2.小于3.2L极小的回路容积（包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱），为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障，且手动皮囊不参与机械通气。3.具备挥发罐自检功能。4.配备小于3.2L极小的回路容积（包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱），为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障，且手动皮囊不参与机械通气。5.标配两种及以上肺复张解决方案，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策。6.标配具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：吸气暂停：关，5%-60%时间；吸气终止水平：5%-75%；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式；当患者触发的呼吸次数的达到“退出后备”中设置的参数后，呼吸机将自动恢复 PSVPro 模式。7.触发退出后备通气模式的自主呼吸次数设置范围：关，1-5次。8.可冻结≥三个呼吸环（不包括基础环），用于不同手术期间肺顺应性监测对比。监护仪：1.屏幕显示波形通道数≥10，数字区≥3。2.具有≥120小时趋势及图表回顾。3.监测同一个有创压力时，可同屏同时显示收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）。SPV和PPV可与2道有创压力同屏同时显示 。4.支持同网络内≥18台设备隔床跨视
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 麻醉机：1.电子流量计，氧气、空气流量分别显示，流量范围0.15-15 l/min，可在屏幕上直接设定氧气、空气流量，可在屏幕上直接设定氧气浓度和新鲜气体总体积，可提供两种流量设置方式：分流量设置（分别设置氧气，空气的单独流量）及总流量设置（直接设置新鲜气体总流量）2.智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及二氧化碳吸收罐状态。3.VCV心脏旁路功能，并可在VCV模式下进行机械通气；容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警都暂停。4.标配目标氧浓度指针功能，可直接设定患者吸入气体中氧浓度的目标值（非设置新鲜气体中的氧浓度值）。呼吸机以旗标方式数值化精确显示目标氧浓度下的推荐氧流量值，以指导新鲜气流量和吸入氧浓度设定，节省新鲜气流量及麻醉药消耗量，所花费的吸入麻药金额，在呼吸机主屏实时柱状图及数字显示。5.潮气量范围:5-1500ml（VCV、SIMV PCV-VG模式下：20ml-1500ml，PCV模式下5ml-1500ml）。6.呼吸频率：4-100 次/分钟。7.吸呼比：2:1到1:8。8.最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量。9.压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O。10.压力限制范围：12到 100 cmH2O。11.标配SIMV PCV-VG智能通气模式，无需手动调节，可满足有自主呼吸的病人和无自主呼吸病人的全面需要。12.标配SIMV模式：流速触发，触发范围: 0.2–10 L/min；触发窗范围: 关，5%–80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH2O。13.PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O。14.具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。15.智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全。16.具备30分钟迷你趋势追踪，可以动态显示压力、分钟通气量、CO2等参数30min内的变化，可与术中麻醉机其他参数同屏显示。17.监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。18.标配的回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，并可与波形同屏显示；回路顺应性；气体流速。19.报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。20.标配具备吸入麻醉剂用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示吸入麻醉剂使用量。21.具备新鲜气体用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示新鲜气体使用量。监护仪：1.具有≥7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置。2.具有OxyCRG新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化。3.具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储≥180幅快照或事件。4.可选择3/5/10导联心电监测，支持级联导联监测，支持采集12导联心电波形。5.支持同步多导联心律失常分析≥4通道。6.无创血压测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法。7.呼吸监测测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 无。如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）无
▲4.1 | 耗材供应模式： | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：省级以上维修站
5.5 | 技术培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 1次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。