## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：泌尿外科一病区 |  | 项目名称：高清腹腔镜手术系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于泌尿外科腹腔镜下肾切除术、肾上腺切除术、前列腺癌根治术、膀胱癌根治术、输尿管重建、泌尿系结石碎石取石等微创手术，支持3D高清成像，满足常规及复杂腹腔镜手术需求。
1.2 | 具体应用场所 | 泌尿外科专用手术室，需兼容现有手术床、气腹机及能量平台接口。
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | - 高清摄像主机（支持1920×1080p@60fps） - 30°高清光学腹腔镜（直径10mm，工作长度≥300mm） - 内置LED冷光源（≥150W，色温5500K±500K） - 27英寸医用级高清显示器（分辨率≥1920×1080，支持DICOM校准） - 气腹管路及连接线缆一套
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无菌保护套(用于摄像头和光源线)-镜头擦拭布及清洁工具包-设备推车(带锁定万向轮,承重≥100kg)
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | - 5mm高清腹腔镜（30°） - USB/HD-SDI双输出模块（用于教学或远程会诊） - 图像存储工作站（支持H.264编码，本地存储≥1TB）
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | - 图像分辨率：≥1920×1080（全高清） - 帧率：≥60fps（动态画面无拖影） - 光源照度：≥150,000 Lux（距导光束端面10cm处） - 色彩还原指数（CRI）≥90
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | - 摄像头：CMOS传感器，信噪比≥55dB，防水等级IPX8 - 光源：LED寿命≥50,000小时，即开即亮，无预热 - 显示器：医用级IPS屏，可视角度≥178°，亮度≥400cd/m²
3.3 | 示例3：关键软件功能 | - 支持一键白平衡、自动曝光、图像冻结、电子放大（2×） - 内置多种图像增强模式（如轮廓增强、色彩优化）
3.4 | 数据与系统兼容性 | 支持HDMI、DVI、USB 3.0输出；兼容医院PACS/HIS系统；如产生接口对接费用，由投标公司承担。
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | 本系统主要为可重复使用设备，无专用试剂类耗材。
★4.2 | 核心专用耗材清单
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 4小时（工作日），≤ 8小时（节假日）
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机；
投标方须在广西区内设有省级以上授权维修站，并提供证明。
5.5 | 技术培训 | 提供不少于2次现场操作培训（含医生+护士），每次≥4学时，并提供培训考核证书。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 2次，并提供包含光路校准、电气安全检测等内容的详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及设备维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 8年
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。