## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：乳腺甲状腺外科一病区 |  | 项目名称：高端彩色多普勒超声诊断系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产或进口
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 本设备主要用于甲状腺、乳腺等浅表器官及软组织的超声诊断。需支持以下高阶临床功能： 1. 甲状腺：详细评估甲状腺结节（良恶性鉴别）、甲状腺炎、甲状旁腺病变等；支持甲状腺结节TI-RADS分级与报告系统。 2. 乳腺：乳腺增生、囊肿、纤维腺瘤、乳腺癌的筛查与诊断；支持乳腺结节BI-RADS分级与报告系统；评估腋下淋巴结状态。 3. 拓展功能：支持对颈部血管、浅表淋巴结、男性乳腺、体表包块、肌肉肌腱等其他浅表组织的超声检查。 目标患者群体：主要为甲状腺、乳腺疾病患者，以及需要进行浅表器官健康筛查的人群。
1.2 | 具体应用场所 | 乳腺甲状腺一体化诊疗中心
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1. 主机系统：包括主机、内置超声诊断系统软件、触摸屏控制面板。 2. 显示器：原厂配套医用级高分辨率彩色显示器（分辨率≥1920x1080）。 3. 探头接口：≥4个有源矩阵探头接口。 4. 内置软件：必须具备二维、M型、彩色多普勒、脉冲多普勒、功率多普勒等基础成像模式；必须具备用于浅表器官的组织弹性成像、超微血管成像/SMI​ 等高级功能软件；必须具备超声造影功能。 5. 数据存储：内置硬盘容量≥1TB，支持图像和录像存储。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 1. 高频线阵探头：用于乳腺甲状腺检查，频率范围≥3-17MHz。 2. 凸阵探头：用于深部组织及大肿块检查，频率范围≥1.5-5MHz。 3.超声造影功能及定量分析软件：用于甲状腺、乳腺结节的血流灌注评估，提高定性诊断能力。
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 1.微凸（小凸）阵探头：填补普通腹部、浅表探头盲区，配合锁骨上窝、腋窝等凹陷部复杂角度检查与穿刺，频率范围≥3.0–11.0 MHz。 2. 相控阵探头：用于术前急查心脏超声评估。
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 - 图像分辨率与探头阵元数 | 【空间分辨率】：配高频线阵探头时，轴向分辨率≤0.2mm，侧向分辨率≤0.3mm（在检测深度3cm内）。【高频线阵探头】：物理阵元数≥256，以保证优异的近场图像和穿透力。
▲3.2 | 核心软件功能 | 实时组织弹性成像、超微血管成像、超声造影
★3.3 | 关键硬件配置 - 探头 | 1. 标配高频线阵探头：频率范围≥5-18MHz，有效阵元数≥512（优于可加分）。 2. 可选配凸阵探头：频率范围≥1.5-5MHz，
★3.4 | 数据与系统兼容性 | 1. 必须全面支持DICOM 3.0标准协议（存储、查询、打印、工作列表）。 2. 必须能与我院现有PACS系统（厂商：蓝韵）无缝对接，确保患者信息和图像数据双向传输通畅。 3. 投标时需提供与我院现有系统集成的兼容性承诺函。
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
在本省或周边地区设有经厂家认证的维修站
5.5 | 技术培训 | 1. 基础操作培训：≥ 4学时，确保医师能熟练使用设备所有基础功能。 2. 乳腺甲状腺高级临床应用培训：≥ 16学时，由资深临床应用专家授课，重点培训弹性成像、SMI、造影等高级功能的临床应用和诊断思路。 3. 培训后需进行考核。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。