## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：乳腺甲状腺外科一病区 |  | 项目名称：荧光摄像系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 〈一〉、该系统在乳腺外科领域主要应用如下： 1.用于探测荧光染料示踪剂由淋巴管向前哨淋巴结聚集的动态过程，为前哨淋巴结活检精准定位！并根据前哨淋巴结的情况来确定是否清扫腋窝淋巴结； 2.可通过荧光探测对淋巴系统状况进行评估，并对乳腺癌术后上肢淋巴回流状况进行评估。 3.应用于乳房重建手术：对重建手术皮瓣边缘血供的情况可以进行清晰观察，避免术后皮瓣坏死。 〈二〉、在甲状腺外科领域，该系统主要用于三个方面： 1.甲状旁腺术中显影、精准识别定位保护，离体组织探查出的旁腺及时回植，术后探查原位保留旁腺的血供血运情况，确保甲状旁腺的成活率及功能。 2.甲状腺颈部淋巴结全面探查与彻底清扫！ 3.继发性甲旁亢全切术的甲状旁腺全面精准探查！
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 高性能摄像头（含信号线） 控制主机 病人信息管理系统及操控软件 医用移动台车 医用监视器
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1、荧光灵敏度Pmol(皮摩尔)级（提供检测报告证明）2、光源激光分类为3R，在保证设备使用效果的同时，可以最大限度的保护医护人员和患者；3、回放模式：用于术后的定量数据分析，分析形式≥ 4种，包括但不仅限于：伪彩模式，动态点位选取，百分比转化，梯度线(等位线)模式；4、光学通道：可实现吲哚菁绿、美兰、自体荧光探针分子成像5、可实现复他舒显影
★3.2 | 示例2：关键硬件配置
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 本系统能够探查830-1000nm波段的近红外信号，同时与荧光造影剂吲哚菁绿（ICG），美兰（MB)配合使用，可实时观察淋巴系统造影和血管系统造影。亦可不借助荧光造影剂对甲状旁腺进行自体荧光成像，适用于在手术中提供实时近红外荧光影像导航，并可借助5G互联网实现甲状腺手术远程指导及示教。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 能够兼容
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ _3_年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 48小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 不限时，不限次
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥2次。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。