## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：乳腺甲状腺外科一病区 |  | 项目名称：高频便携式彩色多普勒超声诊断系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 主要用于本科室对乳腺、甲状腺等浅表器官疾病的精准诊断、术前评估、术中引导及术后随访。核心临床需求包括： 1. 术前定位：对触诊不清的微小病灶、术前钙化灶进行精准定位。 2. 介入引导：支持超声引导下的粗针穿刺活检、真空辅助微创旋切术、囊肿抽吸、术前导丝定位等核心诊疗操作。 3. 术中应用：可在门诊手术室或日间手术中心实时引导手术，确保病灶完整切除。 目标患者群体为所有乳腺、甲状腺疾病患者，尤其关注微小病灶和疑难病例。
1.2 | 具体应用场所 | 乳腺甲状腺外科一病区病房及乳腺甲状腺疾病一体化诊治中心
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1. 主机（含内置电池，续航时间≥1.5小时） 2. 高亮度、高分辨率液晶触摸屏（≥15英寸），支持户外光线下清晰成像 3. 高频浅表线阵探头（频率范围：≥4-12MHz） 4. 内置一体化台车 5. 原生超声图像存档与传输系统 6. 基础测量包 7. 探头支架、电源线等全套基础附件。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 1. 专用医用级便携推车。 2. 医院信息系统无缝对接服务（确保与本院PACS系统无缝对接）。
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 专用穿刺架：必须为上述超高频线阵探头配套的原厂无菌穿刺架≥2套，支持不同角度和型号的穿刺针/旋切刀。
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 系统通用性能与探头 | 成像深度：虽为浅表探头，但需具备足够的穿透力，在保证图像质量的前提下，穿透深度≥5cm，以满足致密型乳腺及较大甲状腺的检查需求。
▲3.2 | 核心硬件配置 | 标配高频线阵探头：频率范围≥4-12MHz
★3.3 | 关键硬件配置 - 探头 | 凸阵探头：频率范围≥2-5MHz
★3.4 | 数据与系统兼容性 | 1. 必须全面支持DICOM 3.0标准协议（存储、查询、打印、工作列表）。 2. 必须能与我院现有PACS系统（厂商：蓝韵）无缝对接，确保患者信息和图像数据双向传输通畅。 3. 投标时需提供与我院现有系统集成的兼容性承诺函。
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
在本省或周边地区设有经厂家认证的维修站
5.5 | 技术培训 | 1. 基础操作培训：≥ 4学时，确保医师能熟练使用设备所有基础功能。 2. 乳腺甲状腺高级临床应用培训：≥ 16学时，由资深临床应用专家授课，重点培训弹性成像、SMI、造影等高级功能的临床应用和诊断思路。 3. 培训后需进行考核。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。