## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：神经外科 |  | 项目名称：手术显微镜
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 外科手术显微镜主要用于外科手术中的，放大、照明、手术录像的记录等
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1​显微镜主机​1​ 2​24英寸集控触摸屏​1​ 3​180度主刀镜 4​12.5X/10X目镜​1​ 5​助手镜套件​1​ 6​落地式智能减震支架​1​ 7​高清主备用光源300W氙灯​1​ 8​3ccd内置高清摄像头​1​ 9​运输箱​1​ 10​高清视频记录系统​1​ 11​一键自动平衡模块​1​ 12​消毒套抽真空模块​1​ 13​景深增强功能​1​ 14​1T移动硬盘​1​ 15​术中荧光模块​ 16 消毒套 17 内置影像链
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 1.放大倍数25倍以上 2.XY平移功能模块 3.自动对焦功能
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 设备主要性能要求： 1、主镜 1.1具有优秀的光学品质，全光路复消色差T镀膜技术；​ △1.2无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，原厂主刀最大放大倍率≥39X（12.5倍目镜下）； *1.3单一连续可调节物镜下，最小工作距离≤200mm 1.4单一连续可调节物镜下，最大工作距离≥625mm；​ *1.5广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-6D，眼杯高度可调； 1.6主刀镜可调节角度≥160度； 1.7全功能可编程手柄，可自由设定控制参数；​ 1.8 配备手动调节旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮； 2、助手镜 2.1 立体面对面助手镜 3、照明系统​ *3.1全内置原厂照明光源：主光源及备用光源为氙灯照明系统。 4、支架系统​ 4.1平衡调节：支架具备自动平衡系统 4.2显微镜支架底盘尺寸≥720mm×720mm，保证显微镜使用稳定性；​ 4.3落地式支架：支架可快速稳定移动； 4.4术中或术前平衡时有远离病人或不在患者上方的图示性保护提示 4.5过顶设计，支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1600mm；​ 4.6自动抽真空：可将无菌罩内空气变频抽吸排除，使无菌罩紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险。 4.7主镜可绕垂直轴旋转≥540º，左右倾斜：-45º/45º，前倾-30º/后倾130º 4.8全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度、景深控制等等，使操作变得简单，直观； △4.9升级景深切换模块，可进行大于等于二种模式或以上的景深切换，可电动开关满足深部手术视野变化需求 4.10升级倍数记忆功能，可指定变倍系数，一键切换为预设倍数，宏观和微观视野切换提高手术效率 5、摄像系统​ 5.1真正一体化设计，内置标配原厂4K（3840*2160p）摄像头，无需外接分光器和视频适配器 5.2一体化触摸屏集控系统：通过≥24英寸触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限。 5.3具备完整影像系统，可以进行手术视频及图片的存储、显示、导出功能 △6荧光造影模块 6.1全内置模块：整体高清荧光模块全内置，黑白荧光可用于识别淋巴情况分析，不占分光器接口，不影响助手镜对换； 6.2启动模式：可通过手柄按钮一键启动或触控屏启动；
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 无
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 脑血管荧光造影，肿瘤荧光染色。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __1__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 8小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ _8___年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。