## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：神经外科 |  | 项目名称：神经导航手术机器人
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于在神经肿瘤、脑血管病、神经创伤、小儿神外、功能神外、脊髓脊柱等神经外科手术中，精确定位解剖结构，并辅助手术工具进行空间定位和定向
1.2 | 具体应用场所 | 神经外科手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 导航主机单元 ，机械臂单元，摄像头台车，电磁发生器
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出）
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 显微镜接口单元及软件
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 为确保系统运算速度快，安全稳定，操作系统需为： | Linux操作系统
▲3.2 | 可支持与O臂联动，O臂图像可通过网线直接传输至导航，并与患者其他多模态影像图像自动配准 | 可支持与动力系统联动，导航能识别与显示当前磨钻工具的附件和钻头形状，且能精准以三维方式显示该附件及钻头的真实轮廓（而不是通用的柱状模拟）
▲3.3 | 可支持与动力系统联动，导航能识别与显示当前磨钻工具的附件和钻头形状，且能精准以三维方式显示该附件及钻头的真实轮廓（而不是通用的柱状模拟） | 可支持与动力系统联动，导航能识别与显示当前磨钻工具的附件和钻头形状，且能精准以三维方式显示该附件及钻头的真实轮廓（而不是通用的柱状模拟）
▲3.4 | 机械臂与医院主流头架可直接建立刚性连接，以增强机械臂固定的稳定性，避免因机械臂与手术床之间发生相对位移而影响机械臂精度 | 机械臂与医院主流头架可直接建立刚性连接，以增强机械臂固定的稳定性，避免因机械臂与手术床之间发生相对位移而影响机械臂精度
▲3.5 | 同时配备红外线光学追踪及电磁追踪技术 | 同时配备红外线光学追踪及电磁追踪技术
★3.6 | 电磁发射器可安置于患者头颅下方，安装便捷、快速，不额外占用手术空间，不影响术者操作 | 电磁发射器可安置于患者头颅下方，安装便捷、快速，不额外占用手术空间，不影响术者操作
★3.7 | 提供注册精度区域评价体系：即可用不同颜色在二维空间和三维空间显示手术区域精度，二维和三维图像上有手术区域精度偏差小于1MM和2MM区域精度提示（提供白皮书证明） | 提供注册精度区域评价体系：即可用不同颜色在二维空间和三维空间显示手术区域精度，二维和三维图像上有手术区域精度偏差小于1MM和2MM区域精度提示（提供白皮书证明）
★3.8 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | √ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件： 例：反射球，年用量__100__个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ _1_年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ ____次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 7____年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。