## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：手术室 |  | 项目名称：3D内窥镜系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 4K3D内窥镜系统
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 4K3D内窥镜系统融合了物理4K分辨率与立体三维视觉技术，为核心临床功能提供了双重保障：其4K超高清成像确保了组织纹理、血管走行及淋巴结边缘的极致二维细节呈现，而同步的3D立体视觉则为术者提供了精准的空间纵深感和层次解剖关系。该系统特别适用于要求极高操作精度的复杂腔镜手术，如胃肠道肿瘤的精细淋巴清扫、肝胆胰区域复杂的血管分离与吻合、泌尿系统前列腺癌根治术中的神经血管束保护，以及妇科深部子宫内膜异位症病灶切除等。通过还原真实的手术视野深度，能显著提升术者在狭小空间内进行缝合、打结及精细分离的准确性、速度与整体安全性，是推动高难度微创外科手术向更精准、更安全方向发展的重要技术平台。
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.4K/3D摄像主机及模块1套； 2.4K/3D电子镜及消毒盒1套； 3.LED 300冷光源及光纤1套； 4.4K/3D医用监视器1台； 5.台车1台； 6.50升气腹机及配件1套。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 一、4K3D内窥镜摄像系统 3.▲主机 4 个 USB 接口，可连接外接存储设备（U 盘和移动硬盘），控制设备（键盘、鼠标），打印机（实现术中打印）。 5.▲ 具有5种影像增强功能，其中3种可进一步提高组织辨识度，2种腔镜光谱分析处理模式可进一步提高血管辨识度。 6.▲兼容包含 3D 影像模块在内的 3 种影像模块，可通过模块化升级后兼容多种类高清三晶片摄像头和多种类电子镜。 9.▲术野画面≥3倍电子放大功能，≥7级可调，具备自适应缩放功能。 13.▲摄像主机输出端口包含并不限于：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口 1 个，DVI数字端口1个。 15.▲主机采用模块化设计，具备技术兼容能力，支持在现有系统上升级至4K3D荧光成像功能。 16.▲同步兼容 3D外视镜接入的扩展，有效降低技术迭代成本。 二、4K/3D电子一体镜 2.▲一体化设计，电子镜与摄像头不可拆分，整体可以预真空高温高压灭菌。 三、LED 冷光源 1.▲与4K/3D摄像系统同一品牌 4.▲具有SCB集总控制功能，可帮助影像平台实现对光源的控制，完成数据传输与显示； 六、高流量气腹机 1.▲与4K3D摄像系统为同一品牌； 2.▲高流量模式气体流量50升/分钟。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1.4K/3D内窥镜摄像主机及模块1套； 2.4K/3D电子镜1套； 6.50升气腹机及配件1套。
3.3 | 示例3：关键软件功能
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __2__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（在桂林有驻地工程师，可实现本地化售后服务，在南宁有技术（售后）中心），可及时供备品备件。）
5.5 | 技术培训 | 培训内容分为安装培训、跟台培训、故障培训、巡回培训等多个板块，内容包含项目架构、项目基本知识、设备的操作使用、消毒保养、故障分析、日常维护等，保证设备的正常使用。不限时长。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ _4___次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。