## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：手术室 |  | 项目名称：腔镜一体化手术间
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 一体化手术室
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 一体化手术室可以在手术室内部及各功能科室之间进行内在的整合，整合相关设备形成一个功能的、结构的整体，建成一个功能性手术室系统，达到提高使用效率、改善管理流程、降低使用成本、给患者最佳治疗效果的目的，所以一体化手术室是目前临床应用最广泛的手术室类型。 一体化手术室是以创造手术室的高效率、高安全性，扩展手术室对外交流平台为目的的多个系统（如医学、工控、通讯、数码等）的综合运用。 一体化手术室，为医学教育工作者、管理人员、以及手术室内的手术医生提供极大的工作灵活性和自由度，使医护人员在各自的工作区域内，就可以及时了解到系统所覆盖的单元（手术室、办公室、会议室等）的状况，并且获得不同类别的信息（高分辨率的动态影像，静态影像，音频信号），具有真实感、亲切感、临场感。 一体化手术室系统还满足医院内部各职能科室间进行交互式手术教学所需要的显示、记录和实况转播的需要。通过一体化手术室系统，可以继续进一步加强我院的社会地位与影响力，不仅可以有效的提高我院的教学水平，还可以极大的提升我院的综合竞争能力。 一体化手术室功能及用途如下： 1、作为医院现代化建设的标志，提升医院整体的医疗形象，扩大医院在业内的知名度。 2、为医疗团队创造安全、高效、人性化的手术环境。并对手术室信息和功能进行集总管理。 3、实现对手术室术中图像（内窥镜、开放手术，术野、全景）的实时管理、多方式、多角度呈现，如：影像冻结、拍照、录像、录音、回放、添加个性水印、生成电子病例，帮助护理团队优化手术室管理。 4、进行规范、统一的围术期手术全流程数据管理，有助于科、教研工作的开展；同时医生可获取多种手术信息，使手术过程更加顺畅，团队配合更加高效。 5、将不同类别的手术设备集中于手术室、整合、规划，优化的手术室运转流程，从而提高手术的安全性和手术效率、运转效率。 6、兼容整合最新的微创设备技术（如3D、ICG、4K腔镜），以及DSA、机器人、显微镜、导航等先进设备，支持不同科室、不同手术开展需求，具有专科性、前瞻性，保障十年不落后。 7、实现远程医疗。通过转播平台实现院内院外手术室和会场的双向视音频实时交流。促进跨学科交流，各科专家通过网络即可进行综合会诊，直接对手术室进行管理、术中图像的保存和术中指导。提升整个医疗团队的教学、科研和学术水平。 8、一体化系统模块化设计，灵活组合，便于日后的升级扩展，避免了重复投资。
1.2 | 具体应用场所 | 乐群手术室2、6号手术间
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1、智能运维平台 数量2 2、一体式机柜模块 数量2 3、双屏一站式中央控制终端 数量2 4、4K全景摄像机模块 数量2 5、无线麦克风模块 数量2 6、吸顶音箱模块 数量2 7、4K 医用监视器模块-EIZO 32' 数量4 8、数字多维智慧终端-65' 数量2 9、环境氛围模块-标准手术室（RGB） 数量2 10、数字媒体多端互联控制模块 数量1 11、院内4K60Hz光纤转播影音双向 数量1 12、4K全景摄像机模块 数量1 13、壁挂式机柜模块 数量1 14、院内4K60Hz网络转播影音双向 数量1 15、4K60Hz网络转播移动客户终端 数量2 16、4K内窥镜系统2
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 不适用，无需附件。
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 不适用，无需特指配件。
3 | 技术参数与性能要求
★3.1 | 示例1：核心性能参数 | （一）、智能运维平台 1.实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管理，满足采购人对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。结合其他模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现院内手术转播、院外手术转播的需求。 ★2．影像处理能力不低于4K60Hz级别，并能兼容SD、HD、FHD级别，分辨率支持不少于800x600@60Hz、1024x768@60Hz、1280x768@60Hz、1280x800@60Hz、1280x1024@60Hz、1360x768@60Hz、1366x768@60Hz、1400x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1600x1200@60Hz、1680x1050@60Hz、1920x1200@60Hz、480p、576p、720p、1920x1080i、1920x1080p、3840x2160、4096x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz，支持读取后端显示器EDID，满足不同显示器不同分辨率显示。 3.影像处理能够兼容2D和3D格式，3D格式能够兼容Line By Line, Side By Side和Top & Bottom。 ★4.智能运维平台采用一体化集成设计，单台主机设备需包含影像、音频处理、控制、电源、扩声、多画面分割等不少于6个功能模块。 ★5. 影像整合输入输出通道不少于18进18出，且支持音频加解嵌功能，支持4K60 4:4:4视频信号的传输切换，支持升降频处理；配套定制光纤线缆，信号传输无损无压缩，传输能力不低于4K60Hz 4:4:4 18Gbps的标准。 ★6.控制转播警示灯状态，当手术室内转播开启时点亮，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态。 7.提供不少于6个RS控制端口，可控制手术室内全景、术野、医疗级监视器等设备。 8.可实现对手术室内影像进行录制存储，支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间，影像录制为 MP4 格式。分辨率为3840*2160。 9.手术录像具备固定码率编码选择；满足采购人对于录像画质和存储空间管理的综合需求。 ★10.配合院内光纤转播模块，可实现对报告厅、会议室的手术转播，分辨率不低于4K60Hz。并可实现双向粉笔标记功能。 ★11.配合院内网络转播模块，通过院内网络可实现与示教室、会议室手术转播，分辨率为4K60Hz，并可实现双向粉笔标记功能。 ★12.提供不少于2个平台设备自带的内嵌式可实时监视使用状态的安装维护屏幕，且至少1个为触摸屏，屏幕对角线尺寸不少于7英寸，支持输入分辨率不低于1920*1080，便于确认设备使用状态以及应急控制。 ★13.采集智能运维平台运行的开机和关机时间的数据并上传至核心服务器，手术开始时间与完成时间的数据并上传至核心服务器，支持手术质量及效率的优化。 ★14.集中存储手术大数据，读取患者临床信息并结合手术信息，生成主刀医生名下对应手术大数据看板，支持手术室及临床科室管理手术大数据。 （二）双屏一站式中央控制终端 1.通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面持平，符合手术室内感控需求，并且实现对手术室智能运维平台控制和操作 ★2.带触控功能用户控制屏幕，尺寸不少于21.5寸，数量不低于2个 （三）4K医用监视器模块 ★1.与一体化系统同品牌≥32寸医用级4K监视器 2.分辨率不低于3840 x 2160，宽高比16：9 (四）4K摄像系统 ▲1.系统具有升级能力，升级可实现3D、荧光、单平台双镜联合等功能。以最低成本保持设备的技术先进性。 ▲2.具有5种影像增强功能，其中3种可进一步提高组织辨识度，2种腔镜光谱分析处理模式可进一步提高血管辨识度。 ▲3.可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。 ▲4.术野画面3倍电子放大功能，7级可调，具备自适应缩放功能 ▲5.兼容多种影像模块，可通过模块升级接入同品牌多种类电子软镜。 ▲6.至少4 个USB接口。 ▲7.摄像主机输出端口：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口1个， DVI-D数字端口1个。 （五）气腹机 ▲1.最大流量每分钟≥50升。 ▲2.25寸液晶触摸屏，内含操作系统，可播放安装及使用视频
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1.智能运维平台 数量2 2.双屏一站式中央控制终端 数量2 3.4K 医用监视器模块-EIZO 32' 数量4 4.数字多维智慧终端-65' 数量2 5.数字媒体多端互联控制模块 数量1 6.院内4K60Hz光纤转播影音双向 数量1 7.院内4K60Hz网络转播影音双向 数量1 8.4K60Hz网络转播移动客户终端 数量2 9.4K内窥镜系统2
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 一体化手术室 Future-in V2.1.1
3.4 | 数据与系统兼容性 | 支持DICOM3.0标准、HL7标准信息系统对接。
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
★4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材），不适用，无耗材。
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。不适用，无试剂。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。不适用，无一次性使用部件。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
★5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __1__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 提供总装培训、跟台使用培训、季度集中培训、巡检培训、深度维护培训。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __维保期内 4_次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __10__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。