## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：手术室 |  | 项目名称：移动式X光成像系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 移动式X光成像系统
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | C臂广泛用于术中定位，主要为脊柱外科、关节与运动医学科、泌尿外科、神经外科、创伤与四肢外科等手术科室使用
1.2 | 具体应用场所 | 乐群手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.球管系统 2.平板探测器 3.限束器 4.显示器 5.系统控制 6.C形臂
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 1.▲.整机采用一体化整体或分体设计，满足但不限于诸如骨科、创伤外科、神经外科、血管外科等多学科成人或儿童患者应用。 2.▲高压发生器非冷凝状态最大输出功率≥3.5kW，发生器频率≥20kHz，透视最大KV值≥110kV，透视最小KV值≤40kV，透视最大mA值≥30mA，连续透视最大mA值≥16mA，数字点片最大mA 值≥30mA，具备半剂量透视模式及半剂量脉冲透视模式。 3.▲球管系统具备双焦点设计，小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm；或单焦点设计，焦点≤0.6mm，管套热容量≥1,000,000 HU，管套散热率≥20KHU/min，阳极热容量≥70KHU，阳极散热率≥37KHU/min(440W)。 4.▲平板探测器为CMOS晶体硅材质，尺寸≥29.6cm*29.6cm，图像采集最大像素矩阵≥1.5kx1.5k，后处理灰阶≥16bit，具备可变三视野，最大分辨率≥3.1lp/mm，像素尺寸≤198μm。 5.▲兼容多种影像模块，可通过模块升级接入同品牌多种类电子软镜。 6.▲限束器具备双叶限束器及虹膜限束器。 7.▲显示器≥27英寸医用平板显示器，显示器最高分辨率≥3440×1440，显示器多轴位万向臂支架≥双轴。 8.▲系统控制Linux工业用软件操作系统或Windows专用软件操作系统，手闸，脚闸曝光控制，脚踏曝光开关线缆≥10米 9.▲具备控制界面液晶触摸屏≥12英寸，分辨率≥1280×800，支持多点触控操作，可旋转摆动≥2200，具备不插电待机转场功能≥5分钟，具备平板端激光定位灯。 10.▲C形臂SID≤108cm，开口≤86cm，弧深≥69cm，水平移动≥20cm，垂直升降≥42cm，左右摆角≥±10°，C臂轨道内运动角度≥140°，C臂轨道内过伸角度≥50°，C臂最低水平位投照高度≤100cm。 11.▲图像处理功能患者信息可编辑，图像存储≥150,000幅，曝光模式≥8种，末帧图像优化显示，具备动态视频放大及数字笔功能，具备目标位置追踪、自动亮度对比度调整、去除运动噪点与伪影、金属修正、窗口设定、图像均衡优化、实时图像边缘增强技术等功能，图像放大及游走≥200%。
★3.2 | 关键硬件配置
3.3 | 关键软件功能
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __8__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __4__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。