## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：手术室 |  | 项目名称：4K内窥镜系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 4K内窥镜系统
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 4K内窥镜系统主要用于解决复杂解剖区域术中辨识困难、精细操作要求高及恶性肿瘤根治性切除等临床问题，需支持胃肠肿瘤根治术、肝胆胰精密手术、妇科肿瘤切除及盆底重建、泌尿系统前列腺癌根治及肾部分切除等高难度微创诊疗项目，其目标患者群体主要为患有腹部、盆腔恶性肿瘤或复杂良性病变且需行精准微创外科手术的患者。
1.2 | 具体应用场所 | 乐群手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.4K摄像主机及模块1套； 2.4K摄像头1套； 3.医用内窥镜冷光源1台； 4.32寸医用4K监视器1台； 5.台车1台； 6.50升气腹机及配件1套； 7.30°腹腔内窥镜及消毒盒1套。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 一、 1.▲系统具有升级能力，升级可实现3D、荧光、单平台双镜联合等功能。以最低成本保持设备的技术先进性。 6.▲具有≥5种影像增强功能，其中≥3种可进一步提高组织辨识度，≥2种腔镜光谱分析处理模式可进一步提高血管辨识度。 7.▲可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。 11.▲术野画面≥3倍电子放大功能，≥7级可调，具备自适应缩放功能。 14.▲兼容多种影像模块，可通过模块升级接入同品牌多种类电子软镜。 16.▲至少4 个USB接口。 17.▲摄像主机输出端口：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口1个， DVI-D数字端口1个。 四、 1.▲最大流量每分钟≥50升。 4.▲10.25寸液晶触摸屏，内含操作系统，可播放安装及使用视频。
★3.2 | 关键硬件配置 | 4K摄像主机及模块1套； 4K摄像头1套； 50升气腹机及配件1套；
3.3 | 关键软件功能 | /
3.4 | 数据与系统兼容性 | /
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __2__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（在桂林有驻地工程师，可实现本地化售后服务，在南宁有技术（售后）中心），可及时供备品备件。）
5.5 | 技术培训 | 培训内容分为安装培训、跟台培训、故障培训、巡回培训等多个板块，内容包含项目架构、项目基本知识、设备的操作使用、消毒保养、故障分析、日常维护等，保证设备的正常使用。时长不作限制。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __4__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __10__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。