## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：胃肠外科 |  | 项目名称：4K 三维荧光内窥镜摄像系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 预期与医用内窥镜/3D电子内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 图像处理器，3D荧光摄像头，冷光源，3D荧光腹腔镜，3D4K显示器，气腹机，专用台车
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1、主机具备4K图像处理性能，可处理3D和2D画面信号，能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像 2、搭配同品牌的医用内窥镜/一体化3D电子内窥镜，实现超高清画质下的660-740nm，800-880nm特殊波段、3D图像成像 3、荧光亮度调节≥28档，主机自带内置 USB3.0 刻录系统，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间 4、一体化电子镜，采用双路4K CMOS设计，支持3D/2D自动旋转功能 5、光源LED灯泡工作寿命≥60000小时 6、台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1、主机具备≥2个USB接口，可同时插入两个 USB 存储设备，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储 2、可通过摄像头对冲洗吸引系统进行控制，在监视器上显示冲洗吸引系统信息 3、电子镜景深范围20-200mm，光学镜有效景深3mm-200mm 4、气腹肌具有气体加热功能、排烟功能、双重报警系统
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1、系统通用信息至少包括计时器、Logo 显示、锁屏功能、病人信息管理功能、系统语言、系统时间、脚踏功能以及版本信息 2、具备将监护仪中心静脉压CVP数值在腔镜屏幕中实时显示的功能 3、电子镜快捷键可以控制光源开关，调整白光、荧光亮度、气腹机互联、冲洗吸引系统互联 4、光源具有smart light功能，摄像头白平衡按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度
3.4 | 数据与系统兼容性 | 系统兼容性2D与3D成像；如产生接口费用，由生产公司承担
……
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品：无
……
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 12小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 厂家提供产品使用培训，直至可以长正常开展使用
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥2次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥8年。
……
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。