## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：胃肠外科 |  | 项目名称：4k 3D荧光腹腔镜系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 微创外科微创手术：与医用内窥镜/3D电子内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，胃肠创伤微创治疗手术、疝气手术、胃癌根治术、结适用于直肠癌根治术、盆腔淋巴节清扫及低位直肠癌根治术等。
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 该系统配置有：图像处理器，3D荧光摄像头，冷光源，3D荧光腹腔镜，3D4K显示器，气腹机，专用台车
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | /
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | /
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | ▲1.采用数字化4K超高清摄像，实现可见光图像和近红外光图像；图像分辨率3840*2160及以上； ▲2.具有2种以上临床应用模式：可选择经典模式和专业自定义模式，专业自定义模式下荧光灵敏度可调节级数不少于30级； ▲3.与同品牌荧光影像工作系统联合使用，可实现半定量分析； ▲4.兼容光学摄像头类型3种以上，4K3D荧光摄像头、4K荧光摄像头（2D）、4K白光摄像头等； ▲5.光源采用波段806±10nm近红外激光光谱； ▲ 6.具有可同时处理双路白光和双路荧光的芯片模组，芯片数量≥3个； ▲7.独立3D腹腔镜可与摄像头拆分，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | ★1.全数字化超高清4K芯片，可实现4K 3D摄像； ★ 2.具有可同时处理双路白光和双路荧光的芯片模组，芯片数量≥3个； ★3. 荧光图像采用独立近红外CMOS芯片处理；★6.可支持升级可处理MB(美兰)荧光成像功能；8.具有≥3种色调可选，可选择不同的色调，其中包括自然色调、柔和色调、标准色调；★13.具有4图多模荧光模式，其中主图的图像可通过按键任意选择切换。 ★4.可通过AUX接口连接脚踏开关控制拍照、录像功能； ★5.具备USB3.0接口，可进行实时拍照、录像，存储的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频可达3840*2160，每秒50帧/60帧可选； ★6.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；★1.双光路光学胸腹腔镜； ★7. 可传输白光和近红外光。
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1.支持升级为光学3D4K荧光影像功能，满足手术对2D或者3D图像画面需求；2.支持与同品牌三维重建或者三维流域地形导航仪联合可实现三维可视化流域地形+荧光导航成像；
3.4 | 数据与系统兼容性 | 系统兼容性2D与3D成像；如产生接口费用，由生产公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类：无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品： 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __12__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
广西设有2处维修点，具有专业售后工程师3名
5.5 | 技术培训 | 厂家提供产品使用培训，直至可以长正常开展使用；
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 2次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 8年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。