## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：消毒供应中心 项目名称：过氧化氢低温等离子体灭菌器
数量（台/套）：2套 进口/国产：国产
序号 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途：过氧化氢低温等离子灭菌是一种非常有效的低温灭菌方法，主要用于内镜、机器人器械等不耐热、不耐湿的精细贵重手术器械的灭菌。
1.2 | 具体应用场所：漓东院区消毒供应中心
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置： 1.过氧化氢低温等离子灭菌器主机：1 台 2.卡匣收集箱 1 个； 3.打印纸 10 卷。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出）： 1.过氧化氢汽化低温等离子灭菌用生物指示剂快速阅读器 1 台
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备）
3 | 技术参数与性能要求
▲1 | 灭菌方法：符合GB27955-2020的要求，采用舱内等离子技术充分解析过氧化氢，保障器械及医护人员安全（提供证明文件）。
2 | 灭菌原理：舱内过氧化氢等离子技术（提供说明书）。
3 | 具备过氧化氢浓度提纯技术，进入舱体过氧化氢浓度应≥70%，从而增强灭菌能力。
4 | 灭菌剂过氧化氢浓度≤60%，在过氧化氢提纯灭菌循环模式下注入舱体过氧化氢浓度应≤94%。
5 | 硬式内镜灭菌能力：可以对内径0.7mm、长度500mm的硬性管腔进行灭菌。
6 | 非金属管腔灭菌能力：可以对内径1mm,长度1000mm非金属管腔器械进行灭菌。
▲7 | 软式内镜灭菌能力：可以对内径1mm,长度1055mm的软式内镜进行灭菌。
8 | 软式内镜灭菌能力：可灭菌医院Olympus软式内镜（提供Olympus厂家说明书兼容认证）。
9 | 软式内镜灭菌程序使用的过氧化氢总剂量≤4ml，保护软镜器械。
▲10 | 软镜循环或手术机器人器械循环需有等离子介入，保障过氧化氢的充分解析，并提供物理打印单。
11 | 灭菌程序时间：硬式内镜灭菌程序时间＜50分钟。
12 | 灭菌程序时间：软式内镜灭菌程序时间＜44分钟。
13 | 软式内镜灭菌程序≥2种，满足不同软式内镜灭菌的需求同时保护器械。
14 | 灭菌程序≥3种，至少包括硬式内镜灭菌程序、软式内镜灭菌程序，以满足不同器械的灭菌需求。
15 | 不同循环采用不同过氧化氢剂量或浓度来匹配不同器械的灭菌需求，保障灭菌效果的同时保护器械。
▲16 | 设备真空度:最低真空压力值≤300mtorr，保障充分有效灭菌。
17 | 灭菌剂：采用透明胶囊卡匣式包装，人体无接触、无挥发；卡匣包装须有化学泄漏颜色指示条，且≤10粒胶囊/片；
18 | 卡匣：有RIFD射频识别技术，电子标签需包含但不限于卡匣效期、制造商、插入时间、胶囊状态、完成循环数等信息，且硬式内镜程序每片卡匣可使用≤5锅。（提供说明书）。
▲19 | 灭菌剂注射装置：精确释放装置，注入量精确，每个可视化卡匣胶囊量>5ml 过氧化氢（提供说明书或第三方机构检测报告）。
20 | 灭菌舱：单个舱体容积≥150L。
21 | 显示屏：采用全触摸式液晶屏，屏幕尺寸≥10.5英寸。
22 | 装载指导：设备屏幕能显示每个循环相关信息以及所能灭菌的物品列表，提供设备屏幕图片或说明书。
23 | 开门方式：触屏和光感式脚触双开关升降门。
24 | 低频等离子发生器：频率范围≤55千赫兹，。
25 | 灭菌器可存储≥190锅次的灭菌循环记录，同时可具备循环历史记录查询及打印功能。
26 | 物理监测：可打印灭菌阶段的舱内压、温度、舱内每秒过氧化氢作用浓度（浓度单位必须是mg-s/L）、等离子功率、灭菌时间等灭菌参数；
▲27 | 过程监控：具备参数秒监控功能，灭菌过程中必须实时连续监测舱内每秒参数数据，包括每秒过氧化氢浓度（浓度单位必须是mg-s/L）（提供说明书或设备打印纸）。
28 | 生物指示剂需和灭菌设备同一品牌，生物监测设备全触屏操作，运行中实时显示监测倒计时，监测结果读取时间≤15分钟，监测结果具备生物监测声音、图像提醒功能。
29 | 生物指示剂阅读器和灭菌器非一体化安装，阅读器可保存记录≥20000条，阅读器自带扫描仪可自动识别生物指示剂二维码，并配备2个USB端口用于数据传输。
▲30 | 提供Olympus厂家的器械灭菌兼容认证说明书。
▲31 | 提供Storz厂家的器械灭菌兼容认证说明书。
▲32 | 提供Stryker器械厂家的器械灭菌兼容认证说明书。
▲33 | 可灭菌达芬奇机器人，提供达芬奇机器人厂家说明书兼容认证。
▲34 | 兼容性查询：具备动态更新的器械兼容性查询系统网站（提供系统网址和器械兼容性查询截图），提供该系统不同品牌和型号器械兼容性查询结果盖章文件（兼容器械种类数量≥100种）。
35 | 过氧化氢残留安全：提供第三方出具的设备过氧化氢残留量未检出报告盖章文件。
36 | 数据与系统兼容性：设备开放追溯端口
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式：✅️专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 1. 试剂类：过氧化氢卡匣，年用量200片（40盒，每盒5片）
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期：要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3年
▲5.2 | 故障响应与解决：现场响应时间：≤ 24小时
5.4 | 维修支持：维修期间承诺提供备用机
5.5 | 技术培训
5.6 | 预防性维护（PM）：每年免费预防性维护次数：≥ 2次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码：保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级：保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持：设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥