## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：消化内科 |  | 项目名称：超声内窥镜系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 设备适用于消化道疾病的检查和治疗，能诊断、发现消化道疾病的病变，能显示病灶部位、边界和范围，内镜处理器具有拍摄和录制病变影像资料的功能，能保存原始高清影像，能为进一步完善后续筛查和制定诊疗方案提供依据。
1.2 | 具体应用场所 | 消化内镜中心
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1、彩色多普勒超声诊断系统 2、图像处理器1台 3、冷光源1台 4、上消化道电子内窥镜3条 5、下消化道电子内窥镜2条 6、环扫超声电子内窥镜1条 7、扇扫超声电子内窥镜1条 8、专用台车1台 9、4K专用医用显示器1台 10、单晶腹部凸阵探头1个
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 1、内窥镜送水装置 1台； 2、内窥镜用二氧化碳供气装置 1台；
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 技术参数： 一、总体要求： 1.主机为4K超高清视频信号输出； 2.主机及光源分体式设计（需提供独立主机与独立光源分别注册证） 3.设备面板按钮为触控按键；支持镜体热插拔； 4.独立超声主机设计。 5.视频信号光纤传输，速度更快，抗干扰更强 6.系统可适配常规胃肠镜、光学放大胃镜、光学放大肠镜、经鼻胃镜、十二指肠镜、超声内镜等全系列消化内镜； 7、具有独立超声主机设计，具备超声无线传输； 8、可兼容已获证上市的同品牌内窥镜用超声微探头系统。 二、彩色多普勒超声诊断系统技术参数： 1.≥21.5”高分辨率医用液晶显示器； 2.≥13.3”彩色液晶触摸屏； 3.触摸屏可独立调整角度； 4.控制面板可上下升降，左右旋转； 5.多语言操作界面，支持中文键盘输入； 6.焦点个数：≥12个，焦距位置可调； ★7.微米成像（斑点噪音抑制）0-7档可调； 8.成像模式：B模式，CFM彩色多普勒、DPI能量多普勒、频谱多普勒成像、DPDI方向能量多普勒、组织谐波、弹性成像、组织造影等； 9.内置WIFI模块； 10.视频接口:HDMI、DVI、VIDEOOUT、RGBOUT、VGAOUT等； 11.可兼容同品牌单晶腹部凸阵探头，频率范围（1.0-8.0MHz）。 三、图像处理器技术参数： 1.超高清视频信号输出视频分辨率≥3840*2160； 2.具有DVI/VGA/S-Video/CVBS/12G-SDI（4k)/HDMI（4k)等信号输出方式； 3.具有色调调节功能，可对红色调（R）、蓝色调（B）及饱和度（C）进行调节； 4.具有图像亮度调节功能，可通过键盘、镜体按钮、脚踏开关控制开或关； 5.观察模式，可设置≥5种不同观察模式的图像效果，需具备出血点观察模式特殊光功能； 6.具备多种特殊光模式； 7.具有亮度均衡功能； 8.具有图像降噪功能，可进行多档档位调节； 9.具有平均测光、峰值测光和全自动测光≥3种测光模式； 10.具有色彩增强功能，可多级调节； 11.具有轮廓强调功能，可多级调节； 12.具有构造增强功能，可选多种模式； 13.具有复合图像增强功能； 14.具有对比度调节功能，高、中、低≥三档可调； 15.具有记忆白平衡、自动白平衡功能； 16.具有红蓝伪彩图功能； 17.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能； 18.具备预冻结功能； 19.具有快门设置功能； 20.具有电子放大功能，最大可放大4倍； ★21.电子放大功能中放大倍数≤0.2倍逐级放大； 22.具有双模式观察功能； 23.具有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放； 24.具有实时存储功能； 25.具有≥1T内置存储容量； ★26.具有内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索； 27.可通过USB接口将当前检查数据一键导出至外接U盘； ★28.可连接同品牌电子扇扫/环扫扫描超声内镜。 四、冷光源技术参数： 1.采用多路LED灯实现照明设计的多光谱照明光源； 2.主机及光源为完全独立两台设备，提升设备利用率，降低设备维护成本； 3.支持白光和多种特殊光照明模式，共有≥5种照明模式，需具备出血点观察模式特殊光功能； ★4.光源平均连续使用寿命≥40000小时； 5.具有手动和自动两种调光模式； 6.气泵流量等级可调，送气量可设为高、中、低、关闭，≥4级； 7.前面板上设有光源寿命指示灯，可随时掌握光源剩余寿命情况； 8.具有透光功能； 9.具有过热保护功能； ★10.具有柔光模式； ★11.默认模式下最大光通量≥1000lm。 五、超声电子上消化道内窥镜（扇扫）技术参数： 1、景深：3-100mm；视野角：≥140°；视野方向：前斜视≥45°； 2、弯曲角度：上下≥130°，左右≥120°； ★3、器械孔道/钳道内径：≥4.0mm；头端部外径：≤13.9mm；主软管外径：≤12.6mm； 4、工作长度≥1250mm；镜体全长≥1540mm； 5、扫描方法：电子扇形扫描；超声扫描范围：≤150°； 6、支持扫描模式：B模式、C模式、PW模式、THI模式； 7、标称频率范围：4.0-12.0MHz； 8、接触方法：无菌脱气水浸泡法、直接接触法。 六、超声电子上消化道内窥镜（环扫）技术参数： 1.景深：3-100mm；视野角：≥140°；视野方向：直视； 2.弯曲角度：上≥180°，下≥90°，左右≥100°； ★3.器械孔道/钳道内径：≥2.2mm；头端部外径：≤11.3mm；主软管外径：≤11.5mm； 4.工作长度≥1250mm；镜体全长≥1640mm； 5.扫描方法：电子环形扫描；扫描角度：360°； 6.支持扫描模式：B模式、PW模式、CFM模式、PDI模式等； 7.标称频率范围：4.5-12.5MHz； 8.接触方法：无菌脱气水浸泡法、水囊法。 七 、电子上消化道内窥镜（治疗镜）2条： 1.视场角为≥145°； 2.景深范围：2-100mm； 3.头端部外径为≤9.7mm； 4.插入部主软管外径为≤9.5mm； 5.最小器械孔道内径为≥3.2mm； 6.弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°； 7.工作长度为≥1050mm； 8.镜体全长为≥1400mm； 9.钳道最小可视距离为≥3mm； 10.具备有辅助送水功能（具有独立的副送水通道）； 11.具备镜体信息存储功能； 12.镜体操作部具有≥5个自定义功能远程控制按钮（水气按钮和吸引按钮除外）； 13.导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗； 八、电子上消化道内窥镜（光学放大镜）1条： 1.视场角：广角≥145°，长焦≥90°； 2.景深范围：广角3-100mm，长焦1.5-2.5mm； 3.头端部外径为≤10.8mm； 4.插入部主软管外径为≤10.2mm； 5.最小器械孔道内径为≥2.8mm； 6.弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°； 7.工作长度为≥1050mm； 8.镜体全长为≥1400mm； 9.具备有辅助送水功能（具有独立的副送水通道）； 10.具备镜体信息存储功能； 11.镜体操作部具有≥4个自定义功能远程控制按钮（水气按钮和吸引按钮除外）。 九、电子下消化道内窥镜（检查型）2条： 1.具有CAST功能：刚度可调、自适应弯曲、精确传导； 2.视场角为≥170°; 3.景深为2-100mm； ★4.最小器械道孔内径为≥3.8mm；头端部外径为≤11.3mm；插入管主软管外径为≤11.5mm； 5.弯曲角度为上下各180°,左右各160°; 6.工作长度为≥1350mm；镜体全长为≥1700mm； 7.具有辅助送水功能（独立的辅助送水通道）； 8.镜体操作部具有≥5个自定义功能远程控制按钮（除外水气按钮和吸引按钮）。 十、内镜专用台车技术参数： 1.专业设计的内镜专用台车； 2.一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠； 3.带键盘托盘； 4.层板高度可调； 5.可支撑≥2个导光部插头； 6.两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜。 十一、4K医用监视器技术参数： 1.屏幕尺寸≥32英寸； 2.LCD屏幕：TFT有源矩阵； 3.4K图像显示，分辨率：≥3840×2160； 4.屏幕比例：16:9。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1、彩色多普勒超声诊断系统 2、图像处理器 3、冷光源
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 无
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
√□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量_0___盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量___0_个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量_0___套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24 小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 设备安装时专业工程师培训1-3天，设备正常使用后每半年培训1次
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 4 次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限（主机≥ 10、镜体≥ 7年）。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。