## 3套
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表 |  |  | 备注/填写指引（提交参数删除此列）
申请科室：消化科 |  | 项目名称：高清电子内镜系统
数量（台/套）：3套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 高清电子内镜系统的主要临床功能是高清成像观察胃肠黏膜病变、精准活检取样、内镜下微创治疗，核心用途是胃肠疾病的诊断与治疗。 具体来看，诊断层面可清晰识别胃炎、胃溃疡、胃息肉、肠炎、肠道息肉等良性病变，还能早期发现胃癌、肠癌等恶性肿瘤；治疗层面可开展息肉切除、黏膜剥离、止血、异物取出等微创操作，减少患者开腹手术的创伤。 | 【重要指标】 清晰描述设备用于解决何种临床问题、支持何种诊疗项目、目标患者群体等。示例： “用于全身各部位X射线计算机断层扫描成像，需支持心脏冠脉CTA、脑卒中灌注、肿瘤放疗定位等高阶临床功能。”
1.2 | 具体应用场所 | 高清电子内镜系统的核心应用场所是各级医院的消化内科内镜中心，此外还会配置在体检中心和专科医院的胃肠病科室。 | 明确设备计划安装及使用的具体房间或区域。示例： “急诊科CT室”、“中心实验室分子平台”。
2 | 设备标准配置与选配件要求 |  | （请务必区分标准配置与选配，避免后期费用纠纷）
2.1 | 主机标准配置 | 主机3台，包含：图像处理单元、5色LED光源模块、内镜连接与控制模块、操作与交互面板、信号输出接口板、电源与系统控制模块。 内置软件：设备控制模块、图像采集与处理模块、数据管理与存储模块。 | 列出设备出厂必须包含的所有主机部件、内置软件模块及基础附件。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 电子上消化道内窥镜3条 电子结肠内窥镜2条 监视器3台 内镜用二氧化碳送气装置3台 内镜用送水装置3台 图文工作站3台 维护保养装置3台 测漏器3条 | 指为满足基本使用功能所必需、但可能需单独报价的部件。例如： “原装双筒高压注射器”、“专用诊断显示器（≥2台）”、“呼吸门控装置”。
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 送水送气按钮、吸引按钮、清洗毛刷、脚踏开关、消毒盒。 | 非必需，但能提升效率或扩展功能的项目。示例： “高级后处理工作站（额外席位）”、“自动穿刺活检系统”。
……
3 | 技术参数与性能要求 |  | （★为重要指标，▲为核心指标。一行一项，建议按性能、硬件、软件、安全分类填写）
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1、光源：LED光源。 2、测光模式：自动测光：根据中央部分最亮处和外围部分的平均亮度处进行调节；峰值测光：根据内镜图像的最亮处调节；平均测光：根据内镜图像的平均亮度处进行调节。 3、可以远程遥控控制录像机、打印机和图像归档系统等。 4、可实现画中画功能，有效辅助观察。 5、具备窄波成像技术，可处理两种窄波光得到的图象。两种特殊光可穿透黏膜表层，显示表浅血管和粘膜下层内血管，得到白光下无法发现的细微病变。 | 【核心指标】 必须满足，否则废标。填写示例： “空间分辨率：≥20 LP/cm”或“检测通量：≥300测试/小时”。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1、图像处理装置：集视频处理器与5 LED光谱光源于一体，重≥19.4kg，额定输入600VA，支持12G - SDI/3G - SDI等高清信号输出。 2、胃镜/肠镜：前端配高清CMOS，扩展景深技术保障全程清晰。 3、4K医用监视器：支持4K超高清输出，画面细节清晰，适配多模式成像显示。 | 【重要指标】 优于可加分。填写示例： “探测器排数：≥128排”或“样本位：≥200个”。
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 多模式特殊成像 1、 第三代窄带成像技术：窄带光凸显黏膜表层微血管与微腺管，助力早癌筛查与病变边界判断。 2、双红光成像：强化深部血管与出血点显示，适配止血、静脉曲张及溃疡性结肠炎诊疗。 3、自体荧光成像：区分正常与病变组织荧光差异，辅助早期病变筛查。 4、扩展景深：全程清晰，减少对焦操作，提升检查效率。 | 【一般指标】 填写示例： “标配三维重建、血管分析、心脏分析等高级后处理软件包。”
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担 | 必须明确。示例： “须支持DICOM 3.0标准，并能与我院现有PACS（厂商：XXX）无缝对接，投标时需提供兼容性承诺函。”
……
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写） |  | 【防止漏项核心部分】
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材） | 【核心商务条款】 此选择将极大影响未来数年运营成本，必须明确。
R开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求） | 【重要指标】 务必全面列出，作为耗材价格评审和供货保障依据。可另附页。
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
……
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 叁 年 | 【重要指标】 建议≥3年，从验收合格之日算起。
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（可选原厂维修或者第三方维修，华南原厂维修地点在南宁市和广州市）
5.5 | 技术培训 |  | 需明确培训内容、时长及考核标准，与设备使用相关。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 4 次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 8 年。 | 建议≥8年。
……
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。
核心小组签字：

## 1套
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：消化内科 |  | 项目名称：高清电子内窥镜系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 高清电子内镜系统的主要临床功能是高清成像观察胃肠黏膜病变、精准活检取样、内镜下微创治疗，核心用途是胃肠疾病的诊断与治疗。 具体来看，诊断层面可清晰识别胃炎、胃溃疡、胃息肉、肠炎、肠道息肉等良性病变，还能早期发现胃癌、肠癌等恶性肿瘤；治疗层面可开展息肉切除、黏膜剥离、止血、异物取出等微创操作，减少患者开腹手术的创伤。
1.2 | 具体应用场所 | 高清电子内镜系统的核心应用场所是各级医院的消化内科内镜中心，此外还会配置在体检中心和专科医院的胃肠病科室。
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 主机1台，包含：图像处理单元、5色LED光源模块、内镜连接与控制模块、操作与交互面板、信号输出接口板、电源与系统控制模块。 内置软件：设备控制模块、图像采集与处理模块、数据管理与存储模块。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 电子上消化道内窥镜3条 电子结肠内窥镜2条 监视器1台 内镜用二氧化碳送气装置1台 内镜用送水装置1台 图文工作站1台 维护保养装置1台 测漏器1条
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 送水送气按钮、吸引按钮、清洗毛刷、脚踏开关、消毒盒。
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1、光源：LED光源。 2、测光模式：自动测光：根据中央部分最亮处和外围部分的平均亮度处进行调节；峰值测光：根据内镜图像的最亮处调节；平均测光：根据内镜图像的平均亮度处进行调节。 3、可以远程遥控控制录像机、打印机和图像归档系统等。 4、可实现画中画功能，有效辅助观察。 5、具备窄波成像技术，可处理两种窄波光得到的图象。两种特殊光可穿透黏膜表层，显示表浅血管和粘膜下层内血管，得到白光下无法发现的细微病变。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1、图像处理装置：集视频处理器与5 LED光谱光源于一体，支持12G - SDI/3G - SDI等高清信号输出。 2、胃镜/肠镜：前端配高清CMOS，扩展景深技术保障全程清晰。 3、4K医用监视器：支持4K超高清输出，画面细节清晰，适配多模式成像显示。
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 多模式特殊成像 1、 第三代窄带成像技术：窄带光凸显黏膜表层微血管与微腺管，助力早癌筛查与病变边界判断。 2、双红光成像：强化深部血管与出血点显示，适配止血、静脉曲张及溃疡性结肠炎诊疗。 3、自体荧光成像：区分正常与病变组织荧光差异，辅助早期病变筛查。 4、扩展景深：全程清晰，减少对焦操作，提升检查效率。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
R开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 叁 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（可选原厂维修或者第三方维修，华南原厂维修地点在南宁市和广州市）
5.5 | 技术培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 4 次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 8 年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。