## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：消化内科 |  | 项目名称：高清电子内窥镜系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 上消化道内窥镜：食管癌、胃癌早筛与精查；萎缩性胃炎、肠化生、幽门螺杆菌感染、溃疡等评估；靶向活检；内镜下切除、止血、异物取出、POEM等。 下消化道内窥镜：结直肠癌早筛与精查；结肠息肉、侧向发育型肿瘤、锯齿状腺瘤检出与切除；炎症性肠病黏膜愈合评估；肠道出血定位与止血。 十二指肠镜主要在经内镜逆行性胰胆管造影（ERCP）等技术中使用，广泛应用于肝、胆、胰系统疾病的诊断与治疗。诊断方面，如胰胆管造影显示胆管结石、胆管狭窄和畸形、胆囊和胆囊管病变，以及胰胆管刷检等，特别对于梗阻性黄疸的诊断有其独特的价值。
1.2 | 具体应用场所 | 消化内镜中心
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1、电子图像处理器1套； 2、医用内窥镜用冷光源 1套； 3、电子上消化道内窥镜 3条； 4、电子下消化道内窥镜 2条； 5、电子十二指肠内窥镜 2条 6、27寸医用液晶监视器 1台；
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | /
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 1、内窥镜送水装置 1台； 2、内窥镜用二氧化碳供气装置 1台；
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | （一）电子图像处理器 1）具备特殊光强调技术：预设可调，针对性地组织黏膜进行图像强调，能清楚地观察到黏膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。 2）具备特殊光模式。 3）具备早癌筛查技术，增强颜色对比度，提升病变区域的识别度，获得高对比度图像，有助于早癌精查。 4）具备高清数字图像输出。 5）具备双画面，画中画功能。 6）具备图像放大功能。 7）具备实时冻结模式、结构强调功能、色彩强调功能、色彩调节功能等。 8）测光模式：包含但不限于平均、峰值、自动测光模式。 9）具备无线插拔技术、无线连接技术。 10）兼容同品牌已上市的电子胃镜、电子肠镜、治疗电子胃镜、治疗电子肠镜、超声内镜、超声支气管镜等。 （二）医用内窥镜用冷光源 1）具有多色独立高亮LED光源。 2）自动亮度调整方式：根据视频信号输出自动调整亮度（也可以手动调整）。 （三）电子上消化道内窥镜 1）高感图像传感器，输出全高清图像。 2）视野角：≥140°。 3）观察景深：2~100mm。 4）先端部直径（插入部）：≤9.2mm，软性部直径（插入部）：≤9.3mm。 5）具有前射水功能。 6）具备无线插拔技术、无线连接技术。 （四）电子下消化道内窥镜 1）高感图像传感器，输出全高清图像。 2）视野角：≥170°,最小钳道内径：≥3.8mm。 3）观察景深：2~100mm。 4）先端部直径（插入部）：≤12.0mm，软性部直径（插入部）：≤12.0mm。 5）具有前射水功能。 6）结肠插入技术：具有硬度可调、精准传导、顺应弯曲功能。 7）具备无线插拔技术、无线连接技术。 （五）电子十二指肠内窥镜 1）高感图像传感器，输出高清图像。 2）视野方向：后方斜视≥15°。 3）视野角：≥100°。 4）观察景深：≥4~60mm。 5）先端部直径（插入部）：≤13.1mm，软性部直径（插入部）：≤11.3mm。 6）最小钳道内径：≥4.2mm。 7）具有抬钳器固定装置。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1、上消化道内窥镜：先端部直径（插入部）：≤9.2mm，软性部直径（插入部）：≤9.3mm。 2、下消化道内窥镜：先端部直径（插入部）：≤12.0mm，软性部直径（插入部）：≤12.0mm。视野角：≥170°,最小钳道内径：≥3.8mm。 3、十二指肠内窥镜：先端部直径（插入部）：≤13.1mm，软性部直径（插入部）：≤11.3mm
3.3 | 示例3：关键软件功能 | /
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
☑ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
没有
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
厂家在广州、南宁设有维修点，设立机制健全的售后服务、技术支持的培训计划，有完善的售后服务体系，能够提供及时、专业的技术支持、设备维修和保养服务，确保设备的正常运行，减少停机时间。
5.5 | 技术培训 | 专业售后工程师在现场及日常维护时为使用科室培训 2 名以上维修保养人员，培训时间不少于2天，负责设备的一般维修保养；对用户指定的操作人员进行产品特征、构造、工作原理、相关功能的运用操作、日常保养及维护等进行全程示范、操作性专职培训，前期培训直到其能够独立并熟练进行常规操作为止。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 4次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 6年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。