## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：小儿外科 |  | 项目名称：半导体激光治疗仪
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 激光辅助多部位抽脂手术，提升手术效果。
1.2 | 具体应用场所 | 小儿外科（漓东）
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.激光器与控制系统：集成激光发生源、电源、冷却系统（风冷或水冷）、控制电路和主控电脑。 2.操作界面：通常为彩色触摸屏，用于设置参数、显示治疗信息。 3.导光臂或光纤：用于将激光从主机传导至治疗部位。高端设备常配备多关节导光臂，而侵入式溶脂激光多使用专用光纤探头。 4.治疗手柄/手具：医生手持的操作部件，可能配备蓝宝石或红宝石接触式冷却头以保护表皮。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 脚踏开关：用于医生在术中安全、灵活地控制激光的发射与停止。安全锁与钥匙：用于管理设备使用权限。
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 校准工具：如功率校准器或能量检测装置。
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | · 输出电流稳定度：通常要求小于1%，这是保证激光能量一致性、实现稳定治疗效果的基础。 · 输出功率偏差：实际输出功率与设定功率之间的偏差，在高精度系统中要求小于2%，一般系统也需控制在5%以内。 · 输出脉宽偏差：对于脉冲激光，实际脉冲宽度与目标值的偏差需小于1%，以确保能量精确传递至靶组织。 · 激光器温度控制：通常采用热电制冷器（TEC） 结合PID控制算法实现，控制精度需达到 ±0.1℃级别，以防止因温度波动导致的激光波长漂移和输出功率不稳定。 · 水冷系统监测：对于采用水冷的系统，需要实时监测冷却水的温度、流量、压力和水位，确保散热充分且稳定。 · 电磁兼容（EMC）：设备必须符合 YY0505-2012 等中国医用电气设备电磁兼容标准，确保在医院环境中既不干扰其他设备，自身也能抗干扰。 · 使用寿命：主机设计使用寿命通常要求 ≥10年。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 紧急停止响应：在触发急停（如按下急停按钮、打开安全门）时，系统应通过硬件电路在毫秒级时间内立即切断激光输出。
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1. 操作系统与交互界面，配备≥10.1寸高清彩色触摸屏，采用嵌入式操作系统（如Android/Linux），具备直观的图形化操作界面，可根据选择的治疗项目和患者情况智能推荐最佳治疗参数。触摸屏支持灵敏触控操作，具备亮度调节、自动息屏和锁屏保护功能，防止术中误触。 2. 治疗模式与参数管理：多治疗模式：具备连续模式、单脉冲模式、重复脉冲模式等多种工作模式，满足不同治疗场景需求。抽脂治疗中可根据脂肪层厚度和溶脂需求灵活切换工作模式。参数预设与存储：支持保存至少4种以上治疗参数配方（如功率、脉冲宽度、频率、能量密度等），可快速调用已保存参数，减少术中参数设置时间。可根据不同患者体型、脂肪分布特征建立个性化治疗参数库。能量密度计算：软件自动根据设定的光斑面积和输出功率实时计算能量密度（J/cm²），并在治疗界面直观显示，辅助术者精准控制溶脂效果。 3. 安全监控与报警功能：系统自检与故障提示：设备开机时自动执行系统自检程序，包括激光器状态、冷却系统、安全联锁等关键部件检测；发生故障时自动停止激光输出并以文字和图标方式显示故障代码及解决方案，便于快速判断故障和维修。脚踏开关控制：支持脚踏开关控制激光发射，软件具备脚踏开关状态实时监测功能，异常时自动切断激光输出。 4. 治疗日志与数据记录。治疗日志记录：自动记录每一例治疗的关键参数（日期、时间、患者编号、治疗部位、使用功率、脉冲参数、总输出能量等），内置存储容量≥8GB，可保存至少1,000例完整治疗记录。USB日志数据导出：支持通过USB接口将治疗日志数据以标准格式（CSV/TXT）导出至外部存储设备，便于科室归档管理及科研统计分析。 5. 冷却系统智能化控制。软件自动监控冷却系统参数（水温、水流速率、制冷温度等），当冷却系统异常（如温度过高、水量不足）时自动报警并暂停激光输出，确保安全。治疗头制冷温度维持在4℃-8℃区间，有效保护表皮组织。 6. 校准与质控功能。功率自检与校准：具备激光功率电流监测功能。支持内置功率校准程序，可与外部功率校准器配合进行精确度验证，确保输出功率偏差在允许范围内。 | b
3.4 | 数据与系统兼容性 | 1.数据打印、保存与导出功能。具备数据打印、保存和导出功能，支持单张多模式图像导出或直接从储存位置拷贝原始数据，支持图像实时传输和存储。 2.DICOM/HL7标准支持：设备软件支持升级DICOM/HL7数据上传，治疗记录和报告可在院内共享。 3.医院信息系统（HIS）对接：设备具备标准化的数据接口，支持与医院HIS系统的无缝对接。中标方须负责完成该设备与医院现有信息系统的集成工作，涉及接口开发的相关费用由中标方承担。要求在质保期内根据医院需要免费对接医院相关软件。若医院在用软件更新须重新对接，中标方不得收取接口费。
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | £ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
R 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类：耦合剂/光导凝胶（若有接触式治疗头），年用量_1_盒，要求医用级光导凝胶，透光率≥95%；无菌包装；适配设备治疗头；生物相容性符合医疗器械相关标准。
2. 一次性使用部件：（1）一次性使用医用激光光纤，年用量__3__个，要求纤芯直径：根据溶脂部位选择400μm、600μm或1000μm规格；光纤接头：SMA905标准接头或兼容设备接口；具备独立医疗器械注册证；单丝传输效率≥80%；长度（2.3±0.5）米或（3.5±0.5）米可选；无菌包装，一次性使用；适用于体表或介入式激光溶脂治疗；具备NMPA注册证。（2）光纤防护套管（一次性），年用量__3__个，医用级高分子材料；无菌独立包装；适配所用激光光纤外径；环氧乙烷灭菌。（3）光纤剥离器/光纤切割工具，，年用量__1__个，用于光纤端面处理，精密制造，确保光纤切割端面平整，保证传输效率；可重复使用。
3. 定标/质控品：(1)激光功率校准器/能量检测装置（校准工具），年用量_1_套。用于定期校准激光输出功率准确性；量程覆盖设备输出功率范围；精度等级不低于±2%；具备计量校准证书；由设备制造商配套提供或第三方合格产品.(2)激光防护眼镜/防护面罩,年用量_2_套,适用于激光波长（808nm/980nm/1470nm等）；光密度OD值≥5；CE/FDA/NMPA认证；可用于术中操作人员防护。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __5__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __0.5__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 培训使用及维护，时长2小时
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __10__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。