## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：小儿外科 |  | 项目名称：腹腔镜系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 清晰显示并辅助多种腹腔手术治疗，并能存储考贝手术过程。
1.2 | 具体应用场所 | （漓东）手术麻醉室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 处理4K或3D超高清图像；具备荧光成像功能，与造影剂（如吲哚菁绿ICG）配合。主机内置4K刻录功能，支持通过USB 3.0接口进行手术录像和图片采集，并可能支持双USB设备自动切换存储。1.4K摄像主机及模块1套； 2.4K摄像头1套； 3.医用内窥镜冷光源1台； 4.32寸医用4K监视器1台； 5.台车1台； 6.50升气腹机及配件1套； 7.0°腹腔内窥镜及消毒盒1套。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 1.导光束：用于连接冷光源与内窥镜，传输照明光线；规格通常为直径≥3.5mm、长度≥230cm，具备高导光效率。 2.腹腔镜消毒盒：用于内窥镜的灭菌储存，需适配5mm 0°或30°腹腔镜规格，具备抗压、防震设计，可耐受高温高压灭菌。 3.高频电刀（如需另行配置） ：用于术中切割与凝血，输出功率≥300W，具备多种电切/电凝模式，电气安全等级CF型。 4.3D眼镜（若选配3D功能） ：用于3D模式下观察立体影像，通常配备偏振光眼镜若干副，供术者及助手使用。 5.图像管理终端（选配或单独计价） ：含音视频播放与存储功能，用于手术录像的管理、回放与编辑。 6.辅助显示器（科室期望配备） ：额外配置一台医用监视器（可选用26寸或同品牌型号），用于助手或教学观摩，应具备4K分辨率、广视角、高亮度等医用级性能。 7.中央供气连接管（若气腹机采用中央供气系统） ：连接医院中央CO₂供气系统与气腹机，接口需与气腹机及医院供气端匹配。
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 配一个辅助显示器
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1.图像处理与显示 · 分辨率与像素：支持4K超高清输出，分辨率需达到 3840×2160 或 4096×2160，像素通常不低于 800万。部分系统采用双路CMOS设计，以实现更佳成像。 · 图像模式：至少支持白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光等8种图像模式，并能实现不同模式的同屏分屏对比显示（如四分屏），方便实时观察。 · 信号接口：为满足手术室多设备连接，主机需具备丰富的接口，例如 HDMI输出≥2路、HDMI输入≥1路、12G-SDI输出≥1路，用于连接显示器、录像设备或一体化手术室系统。 2.智能成像功能 · 特殊光成像：具备荧光成像功能，与造影剂（如吲哚菁绿ICG）配合，用于术中实时显示血管、淋巴管或肿瘤边界。部分系统还集成了光谱染色功能，可增强黏膜层血管网的透视效果。 · 图像优化算法：内置多种智能算法，如细节增强、颜色增强、去雾优化、HDR（高动态范围成像） 等，以提升图像分辨力和色彩区分度。 · 扩展功能：支持双镜联合显示（如同时显示腹腔镜和超声图像），具备术野画面电子放大、翻转等功能。3 3.操控与记录 · 操控设计：采用触摸屏控制（屏幕尺寸通常≥7.8英寸），具备防误触和自动锁定功能。支持用户自定义并保存多种参数预设。 · 录制与存储：主机内置4K刻录功能，支持通过USB 3.0接口进行手术录像和图片采集，并可能支持双USB设备自动切换存储。 4.安全与耐久 · 安全等级：作为医疗设备，主机电气安全需达到 CF型，确保可用于心脏等高风险部位手术，具备防除颤保护。 · 使用寿命：主机设计使用寿命通常要求 ≥10年。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 成像链核心部件 · 荧光摄像头：负责捕捉荧光信号，重量通常 ≤240g 以减轻疲劳，防护等级 IPX7（可短时浸水），并支持多种灭菌方式。 · 3D电子镜/光学镜：镜体直径有10mm、5mm等规格可选，视场角≥80°，景深范围通常为3mm-200mm，便于腹腔探查。部分镜体具备主动防雾功能。 · LED荧光冷光源：需能同时输出白光和近红外激光（用于激发荧光）。高光通量（如≥2000流明）和长寿命（如≥58000小时）是关键指标。 外围与支撑设备 · 4K医用显示器：尺寸通常 ≥32英寸，用于呈现4K和3D画面，需有高亮度和广视角。 · 高流量气腹机：维持手术空间，流速需≥50升/分钟，并具备CO₂气体加热功能以减少患者刺激。 · 系统台车：用于集成放置所有设备，方便移动。
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1.智能成像算法：(1)荧光精准成像算法：荧光灵敏度≤0.075-0.076μg/ml，穿透深度≥10mm，确保低剂量造影剂下的微小病灶精准捕捉。(2)智能降噪处理：包含2D/3D数字降噪功能，减少画面噪点，提升图像纯净度。(3)血管增强与边缘增强：通过对特定颜色信号进行处理，突出血管形态，帮助术者更好分辨组织层次及血管走向，降低出血概率。(4)宽动态图像处理：通过抑制过度曝光并强化暗处信号，使图像亮度均一，轮廓清楚，降低反光。(5)去雾优化：增强术中透烟雾图像清晰度。(6)智能补光：输出信号可随环境光线条件智能调节。 2.荧光多模式成像：支持白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、融合荧光等多种成像模式；可将白光与荧光图像同屏分屏对比显示（支持三分屏、四分屏），满足术中实时对照观察需求。 3.图像管理与录制：主机内置4K刻录功能，支持通过USB 3.0接口进行手术录像和图片采集，视频支持MP4格式、图片支持JPEG格式输出；支持外置USB设备与内置硬盘（建议≥1TB）同时录像存储，触摸屏可显示存储设备状态及剩余录制时间。 4.用户预设管理：可根据用户偏好增加个性化参数定制的科室或术者配置，可添加≥50个用户参数，并直接调用自定义模式；触摸屏支持≥6种手术场景模式（如标准模式、胃肠模式、肝胆模式等），一键式切换。 5.语音提示与防护功能：具备语音提示功能（可开启/关闭及音量调节）；具备触摸屏锁屏功能，防止术中误操作。 6.一键除雾功能：摄像头具备一键实现术中光学内窥镜镜头主动除雾功能，10mm光学镜头除雾时间≤3秒，保持术野清晰。 7.多模态图像融合：支持术野电子放大（≥10倍）、画面翻转（上下左右180°翻转）、图像冻结等操作；具备水平校准功能。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | R 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
£ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 吲哚菁绿（ICG）荧光造影剂，年用量__20__盒，须具备NMPA（国家药品监督管理局）注册证；有效期≥24个月，冷链储存（2-8℃）。
2. 一次性使用部件： （1）专用探头套，年用量_50_个，要求无菌、独立包装、尺寸适配各品牌摄像头、环氧乙烷灭菌。（2）一次性使用穿刺器及套装，年用量_50_个，无菌一次性设计；具备NMPA注册证；可选配可视化穿刺器；材质具备良好生物相容性。（3）一次性气腹针，年用量_50_个，外径2mm左右，长度≥120mm；弹簧自动钝头设计；无菌独立包装；与CO₂气腹机配套使用；具备NMPA注册证。（4）一次性高频电刀电极/电凝钩，年用量_50_个，具备L形或J形钩头设计；直径3mm、5mm；兼容高频电刀主机；无菌一次性使用。
3. 定标/质控品： （1）荧光校准/质控板，年用1套，用于定期校准4K荧光摄像系统的荧光灵敏度和色彩准确性；具备标准荧光强度参比块；由设备制造商配套提供。（2）白平衡校准色卡，年用1套，用于摄像头白平衡校准；符合医用内窥镜白平衡标准。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __5__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __0.5__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 培训使用及维护，时长2小时
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __10__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。