## 彩色多普勒超声诊断系统（产科方向）2
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：超声医学科 |  | 项目名称：彩色多普勒超声诊断系统（产科方向）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、早孕检查，盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。
1.2 | 具体应用场所 | 超声科诊室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.主机一体化LCD显示器 ≥23.8英寸 2.液晶触摸屏≥15.5英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直3.观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 4.数字化二维灰阶成像单元 5.数字化彩色多普勒单元 6.数字化能量多普勒成像单元 7.PW脉冲波多普勒成像单元 8.CW连续波多普勒成像单元 9.实时四维成像单元 10.软件波束形成器技术 11.主机具备NMPA三类医疗设备注册证
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | ▲1.1凸阵容积探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量 ▲1.2STIC胎心容积导航技术，基于STIC容积数据自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 ▲1.3智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。 ▲1.4智能中枢神经系统检查：人工智能（AI ）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。 自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚6组生物指标。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | ★1.1液晶触摸屏≥15.5英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 ★1.2可测量有效成像扫描深度≥50cm ★1.3二维模式帧频≥3000帧/秒 ★1.4 腹部探头扫描深度≥50cm
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1.Lyric天琴平台架构，挑战声波的物理极限！ 融合经典Voluson成像技术与最新的软件波束形成技术，释放极致的妇产超声成像能力，实现超极高分辨率、细节极度丰富的图像。突破末知的边界，为妇产超声的未来设定新高度！ •6倍声波数据获取，8倍数据极速处理能力 •妇产专业软件波束形成技术，释放极致成像能力 GPU图形处理技术，赋能产筛AI极强算力 2.空间复合成像技术采用先进的声束采集和处理技术，11次偏转扫描线从而形成一幅二维图像，可以大大提高对比分辨率，令组织及器官边界更清晰，获得更佳的二维图像质量，且可以用于普通二维，放大模式，及静止3维模式，适用于多种临床应用范围，支持腹部，小器官，腔内，实时4维探头。 3. 腹部容积探头：超声频率4.0 —9.0 MHz，阵元数≥192阵元，容积成像角度≥90°x 85° 4.腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz，阵元数≥192，成像角度≥112° 5.腔内容积微凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz，阵元数≥192，二维成像角度≥185°，容积成像角度≥185°x 120° 6. 线阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件： 无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 5年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 不少于2天（16小时）
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ _2_次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。