## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：胸外科 |  | 项目名称：全高清荧光胸腔镜系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 全高清荧光胸腔镜系统+三维可视化流域地形手术导航仪
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 1、4K荧光胸腔镜系统在胸外科手术中的应用在肺小结节、肺段标记以及淋巴结定位，采用荧光指引发现肿瘤大小、边界并实时引导精准切除；手术中荧光显影起到导航指引和标识作用，并在流域三维重建影像下帮助精准空间定位，提高手术效率，降低手术风险的帮助作用。 2、随着病人量的增加，开展的胸腔镜手术量不断增加以及开展胸外科各类术式的复杂难度增加，根据科室手术开展的情况，目前现有腔镜未能满足手术量与手术新技术的开展，科室尚无4K荧光胸腔镜系统+流域三维重建设备，随着科室手术技术发展引进该新技术具有必要性。 3、4K荧光胸腔镜系统是目前腔镜发展的最新功能型内窥镜系统，相对传统高清白光内窥镜，其具有清晰度更高，清晰度是高清白光腹腔镜清晰度的4倍，能够清晰辨识细微毛细血管与神经，降低不必要的损伤，其荧光导航功能能够帮助术者更为精准的辨识组织目标，实现精准手术治疗、降低患者复发率、提高生活质量。 引进4K荧光胸腔镜系统，能够更好的推进我院微创技术整体水平的发展。
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1. 图像处理器1台 2. 4K荧光摄像头 1个 3. 冷光源（荧光）1台 4. 胸/腹腔镜 （荧光） 1个 5. 专用导光束 1根 6. 32寸4K显示屏 1台 7. 气腹机 1台 8. 专用台车 1台 9. 三维可视化流域地形手术导航仪 1套
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | （一）图像处理器 1.采用数字化4K超高清摄像，实现可见光图像和近红外光图像；2.具备NMPA或CFDA认证，提供产品说明书与技术白皮书等材料。3.输出分辨率为3840*2160或4096*2160可选；4.图像处理器备有≥7寸触控屏，具有防误触功能；5.可获取60Hz高清白光和荧光图像，实时流畅，荧光真实不漂浮；6.内窥镜荧光摄像主机支持升级可处理MB(美兰)荧光成像功能；7.具有2种以上临床应用模式：可选择经典模式和专业自定义模式，专业自定义模式下荧光灵敏度可调节级数不少于30级；8.具有≥3种色调可选，可选择不同的色调，其中包括自然色调、柔和色调、标准色调；9.具备2种及以上荧光颜色：绿色、蓝色；10.主机面板具有≥3个快捷键，可实现白平衡、拍照/录像、科室应用切换的功能；11.与同品牌荧光影像工作系统联合使用，可实现半定量分析；12.主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可操作的功能不少于20项,包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、增强模式、科室参数、色调等；13.具有4图多模荧光模式，其中主图的图像可通过按键任意选择切换。14.可通过AUX接口连接脚踏开关控制拍照、录像功能；15.具备USB3.0接口，可进行实时拍照、录像，存储的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频可达3840*2160，每秒50帧/60帧可选；16.兼容光学摄像头类型3种以上，4K3D荧光摄像头、4K荧光摄像头（2D）、4K白光摄像头等；17.输出端口：4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI为4K视频输出，DVI为1080P视频输出；18.4K图像增强算法：可根据手术需要选择细节增强、色彩增强、亮度（暗场）增强，可提高手术中组织和血管的辨识度；19.系统具备安全的网络运行环境，软件安全性得到有效的保障；20.支持与同品牌三维重建或者三维流域地形导航仪联合可实现三维可视化流域地形+荧光导航成像；21.系统对接入的U盘具有用户访问安全保护，普通用户能实现存储拍摄图片和视频，管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护；22.支持升级为光学3D4K荧光影像功能，满足手术对2D或者3D图像画面需求；23.帧率60帧/秒或50帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰；24.功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语。25.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。
（二）4K荧光摄像头 1.全数字化超高清4K芯片，可捕捉可见光与近红外光处理成像；2.具有双相机技术，可分别一个相机对白光成像和一个相机对荧光成像，采用CMOS芯片数量≥3个；3. 图像分辨率为3840*2160；4. 荧光图像采用独立近红外CMOS芯片处理；5.一体化摄像头接口，抗干扰，易插拨；6.摄像头快捷键≥3，可实现荧光模式切换、荧光亮度调节、白平衡、亮度调节、录像、拍照、电子放大功能、色调调节、一键切换2D/3D、增强模式切换等功能；7. ICG荧光最低探测浓度≤300nmol/L；8.可通过镜头上的调焦环进行调焦，采用定焦镜头23mm；9.摄像头防水防尘等级IPX7，可低温等离子消毒；10.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；
（三）医用冷光源 1.冷光源主机的照明光源≥2种：白光照明、ICG荧光照明；2.光源采用纯白光LED，连续发光，光谱连续度高，色温4200~6200K、显色指数≥85，LED寿命≥30000小时；3.采用波段为806±10nm近红外激光光谱；4.具有AI 智能调光功能，根据观察距离自动调整光强，避免潜在风险；5.具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命；6.具有出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤；7.自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；8.具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能；9.符合激光安全3R标准，无激光开关或钥匙开关，无激光危害；10.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；11.纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm，可同时传输可见光及近红外光。
（四）胸/腹腔内窥镜（荧光） 1.可传输可见光与近红外光；2.直径10mm，工作长度≥320mm；3. 30°（或0°）视向角，70°视野角；4.可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；5. 与主机同一制造商； （五）医用监视器 1.分辨率≥3840×2160；2.尺寸规格≥32英寸；3. 采用LED背光技术，亮度 ≥800cd/m2； （六）气腹机、 1.高流量CO2气腹机，最大气流量≥40L/分；2.压力设定范围为6-25mmHg；3.最大输出压力≥25mmHg；4.具备CO2气体加温功能，同时具有温度检测传感器；气体加热温度过高会报警提示并停止加热功能；5.液晶屏显示，显示预设与实时压力检测；6.具有压力过高感应及自动排气安全功能；
（八）三维可视化流域地形手术导航仪 1.与荧光内窥镜配合使用 ，为术中提供荧光融合导航功能；2.验收时提供原厂家的检测报告、技术白皮书；3.支持新建病例；4.支持对病例信息进行编辑；5.支持病例图像预览、三维模型预览功能；6.支持病例的删除；7.支持模拟染色 ：可自主选择染色方式和目标血管染色位置 ，将在目标组织根据目标位置计算分割染色结果（区域），帮助术前切除规划；8.支持同一品牌三维重建技术功能；；9.支持鼠标遥控操作导航操作；10.采用触控一体机技术 ，可术中实时操作导航；11.支持全肺系统一键重建功能；12.支持肺部单个组织（肺叶、肺动脉、肺静脉、支气管）一键重建功能；13.支持交互重建功能 ，具备笔刷工具、大小调整 ，三维连通域处理功能。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1. 图像处理器 1台 2. 4K荧光摄像头 1个 3. 冷光源（荧光） 1台 4.胸/腹腔镜 （荧光） 1个 5.专用导光束 1根 6. 32寸4K显示屏 1台 7. 气腹机 1台 8. 专用台车 1台 9. 三维可视化流域地形手术导航仪 1套
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1.支持全肺系统一键重建功能； 2.支持肺部单个组织（肺叶、肺动脉、肺静脉、支气管）一键重建功能； 3.支持交互重建功能 ，具备笔刷工具、大小调整 ，三维连通域处理功能。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 无
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤24小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机，南宁设有维修站，24小时内响应
5.5 | 技术培训 | 1、按国家有关规定实行“三包”，内窥镜摄像系统主机、摄像头、医用内窥镜冷光源主机等主要设备提供的免费保修期限为三年，其他配件免费保修6个月至1年，免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2、提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3、免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统。 4、如果需要时免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5、免费提供操作及维护培训。 6、保修期内接故障通知后30分钟内响应，维修工程师8小时内到达现场处理，24小时内排除设备故障。 7、设备是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 8、按医院（总务科）要求完成设备电缆铺设，电缆需铺设到配电房。 9、其余按厂家承诺执行，详见厂家售后服务承诺书。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 3次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 8年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。

## Sheet2
（一）图像处理器 1.采用数字化4K超高清摄像，实现可见光图像和近红外光图像； 2.具备NMPA或CFDA认证，提供产品说明书与技术白皮书等材料。 3.输出分辨率为3840*2160或4096*2160可选； 4.图像处理器备有≥7寸触控屏，具有防误触功能； 5.可获取60Hz高清白光和荧光图像，实时流畅，荧光真实不漂浮； 6.内窥镜荧光摄像主机支持升级可处理MB(美兰)荧光成像功能； 7.具有2种以上临床应用模式：可选择经典模式和专业自定义模式，专业自定义模式下荧光灵敏度可调节级数不少于30级； 8.具有≥3种色调可选，可选择不同的色调，其中包括自然色调、柔和色调、标准色调； 9.具备2种及以上荧光颜色：绿色、蓝色； 10.主机面板具有3个快捷键，可实现白平衡、拍照/录像、科室应用切换的功能； 11.与同品牌荧光影像工作系统联合使用，可实现半定量分析； 12.主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可操作的功能不少于20项,包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、增强模式、科室参数、色调等； 13.具有4图多模荧光模式，其中主图的图像可通过按键任意选择切换。 14.可通过AUX接口连接脚踏开关控制拍照、录像功能； 15.具备USB3.0接口，可进行实时拍照、录像，存储的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频可达3840*2160，每秒50帧/60帧可选； 16.兼容光学摄像头类型3种以上，4K3D荧光摄像头、4K荧光摄像头（2D）、4K白光摄像头等； 17.输出端口：4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI为4K视频输出，DVI为1080P视频输出； 18.4K图像增强算法：可根据手术需要选择细节增强、色彩增强、亮度（暗场）增强，可提高手术中组织和血管的辨识度； 19.系统具备安全的网络运行环境，软件安全性得到有效的保障； 20.支持与同品牌三维重建或者三维流域地形导航仪联合可实现三维可视化流域地形+荧光导航成像； 21.系统对接入的U盘具有用户访问安全保护，普通用户能实现存储拍摄图片和视频，管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护； 22.支持升级为光学3D4K荧光影像功能，满足手术对2D或者3D图像画面需求； 23.帧率60帧/秒或50帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰； 24.功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语。 25.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 （二）4K荧光摄像头 1. 全数字化超高清4K芯片，可捕捉可见光与近红外光处理成像； 2.具有双相机技术，可分别一个相机对白光成像和一个相机对荧光成像，采用CMOS芯片数量≥3个； 3. 图像分辨率为3840*2160； 4. 荧光图像采用独立近红外CMOS芯片处理； 5.一体化摄像头接口，抗干扰，易插拨； 6.摄像头快捷键≥3，可实现荧光模式切换、荧光亮度调节、白平衡、亮度调节、录像、拍照、电子放大功能、色调调节、一键切换2D/3D、增强模式切换等功能； 7. ICG荧光最低探测浓度≤300nmol/L； 8.可通过镜头上的调焦环进行调焦，采用定焦镜头23mm；9.摄像头防水防尘等级IPX7，可低温等离子消毒； 10.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备； (三）医用冷光源 1.冷光源主机的照明光源≥2种：白光照明、ICG荧光照明； 2.光源采用纯白光LED，连续发光，光谱连续度高，色温4200~6200K、显色指数≥85，LED寿命30000小时； 3.采用波段为806±10nm近红外激光光谱； 4.具有AI 智能调光功能，根据观察距离自动调整光强，避免潜在风险； 5.具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命； 6.具有出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤； 7.自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等； 8.具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能； 9.符合激光安全3R标准，无激光开关或钥匙开关，无激光危害； 10.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备； 11.纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm，可同时传输可见光及近红外光。 （四）胸/腹腔内窥镜（荧光） 1.可传输可见光与近红外光； 2.直径10mm，工作长度≥320mm； 3. 30°（或0°）视向角，70°视野角； 4.可高温高压灭菌或低温等离子灭菌； 5. 与主机同一制造商； （五）医用监视器 1.分辨率≥3840×2160； 2.尺寸规格≥32英寸； 3. 采用LED背光技术，亮度 ≥800cd/m2； （六）气腹机 1.高流量CO2气腹机，最大气流量≥40L/分； 2.压力设定范围为6-25mmHg； 3.最大输出压力≥25mmHg； 4.具备CO2气体加温功能，同时具有温度检测传感器；气体加热温度过高会报警提示并停止加热功能； 5.液晶屏显示，显示预设与实时压力检测； 6.具有压力过高感应及自动排气安全功能； （七）专用设备台车 1.主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成； 2.活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个32寸屏幕显示器； 3.抽拉式置物抽屉； 4.载物托架可升降调节高度； 5.医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留； 6.便捷式的后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门； （八）三维可视化流域地形手术导航仪 1. 与荧光内窥镜配合使用 ，为术中提供荧光融合导航功能； （投标文件需提供证明材料) 2.验收时提供原厂家的检测报告、技术白皮书； 3.支持新建病例； 4.支持对病例信息进行编辑； 5.支持病例图像预览、三维模型预览功能； 6.支持病例的删除； 7.支持模拟染色 ：可自主选择染色方式和目标血管染色位置 ，将在目标组织根据目标位置计算分割染色结果（区域），帮助术前切除规划；（投标文件需提供证明材料) 8.支持同一品牌三维重建技术功能；（投标文件需提供证明材料) 9.支持鼠标遥控操作导航操作； 10.采用触控一体机技术 ，可术中实时操作导航；（投标文件需提供证明材料) 11.支持全肺系统一键重建功能； 12.支持肺部单个组织（肺叶、肺动脉、肺静脉、支气管）一键重建功能； 13.支持交互重建功能 ，具备笔刷工具、大小调整 ，三维连通域处理功能。