## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：胸外科 |  |  | 项目名称：全高清电子支气管镜系统
数量（台/套）：1套 |  |  | 进口/国产：国产
序号 |  | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 |  | 适用范围及用途
★1.1 |  | 主要临床功能与用途 | 诊断功能：发现气道内肿瘤或可疑病变组织；实施活检和肺泡灌洗术以鉴别病原体。2.治疗功能：清除呼吸道分泌物可用于吸痰、取异物等操作。
1.2 |  | 具体应用场所 | 胸外科（漓东）
2 |  | 设备标准配置与选配件要求
2.1 |  | 主机标准配置 | 1、图像处理器 2、LED冷光源 3、电子支气管镜（治疗镜） 4、4K医用显示器 5、台车
2.2 |  | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 |  | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 |  | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 一、主机整体要求 1、高清视频信号输出分辨率≥1920x1080；2、设备面板按钮为触控按键,且前面板能防止液体泼溅；3、要求设各为分体式设计,处理器和光源独立,便于散热,减少故障；★4、图像处理器主机具有1TB内置工作站存储功能,能直接在床旁编辑和录入患者信息并编辑和打印检查的图文报告,非常有利于急诊内镜的开展；★5、强大的兼容性：可兼容同品牌电子支气管镜、超声电子支气管镜、电子胃肠镜、超声消化内镜、超声微探头诊断系统、电子十二指肠镜等，方便采购方整合设备资源，拓展诊疗平台。 二、图像处理器参数: 1、高清视频信号输出视频最大分辨率≥1920×1080；2、具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO信号输出方式；3、具有色调调节功能，可对红色调（R）、蓝色调（B）及饱和度（C）进行调节，±15级可调；4、具有自动增益功能，可通过键盘控制开或关；5、亮度均衡功能：开/关，默认为开启;6、图像降噪功能：共4级可选（0、1、2、3）；7、具有平均测光、峰值测光和全自动测光≥3种测光模式；8、具有色彩增强功能，≥三档可调，每档可0-15级调节； 9、具有轮廓强调功能，≥三档可调，每档可0-15级调节；10、具有构造调节功能，可选A/B两种模式，每种模式≥三档可调，每档可0-15级调节；11、具有对比度调节功能，高、中、低≥三档可调；12、具有白平衡自动修正功能； 13、具有红蓝伪彩图显示功能；14、具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；15、具有电子放大功能，最大可放大4倍，≥三档可调，0.1步进；16、有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；17、具有实时存储功能；18、具有1T存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索。
三、冷光源技术参数: 1、主机为高亮度四波长LED光源，由绿光LED、蓝紫光LED、红光LED、蓝光LED组合，形成多光谱复合光源，根据光学原理，使设备达到最好的亮度和清晰度，能更好的满足临床诊断和治疗；2、冷光源的连续使用寿命大于20000小时，节约科室使用成本；3、支持白光、增强白光和两种特殊光照明模式，共有四种照明模式，能实现聚谱成像技术、光电复合染色成像技术，凸显血管和粘膜病变，提高早期癌筛查检出率；4、长寿命静音气泵，最大气泵压力范围应为45KPa～65KPa，气泵的送气流量范围：2.0—5.5L/min，送气量等级：四级（OFF、L、M、H）；5、具有透光模式，方便双镜联合手术的开展。 四、专用台车技术参数: 1、专业设计的内镜专用台车；2、一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；3、带键盘托盘；层板高度可调；可支撑2个导光部插头；4、两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜。 五、专业医用显示器技术参数: 1、监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有16:9比例高亮度、高清液晶显示；2、≥32英寸4K显示；3、分辨率≥3840×2160 ；4、视角：水平≥178°，垂直≥178°；5、信号输入：DVI/DP/HDMI/SDI。 六、电子支气管镜（治疗镜）技术参数： 1、视场角≥120°；2、观察景深：2-100mm；3、头端部外径≤5.9mm；4、插入部主软管外径≤5.9mm；5、最小器械孔道内径≥2.8mm；6、弯曲角度向上≥180°，向下≥130°；7、工作长度≥600mm。
★3.2 | 关键硬件配置 | 1、图像处理器 2、LED冷光源 3、电子支气管镜（治疗镜） 4、4K医用显示器 5、台车
3.3 | 关键软件功能 | 图像处理器主机具有1TB内置工作站存储功能,能直接在床旁编辑和录入患者信息并编辑和打印检查的图文报告,非常有利于急诊内镜的开展
3.4 | 数据与系统兼容性 | 无
4 |  | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 |  | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 |  | 核心专用耗材清单 | 无
5 |  | 售后服务要求
5.1 |  | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥3年
5.2 |  | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤24小时
5.4 |  | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力:广西区内具备配件库，设有维修中心。
5.5 |  | 技术培训 | 每年最少四次设备使用培训。
5.6 |  | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥3次，并提供详细报告。
5.7 |  | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 |  | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
★5.9 |  | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥10年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。

## Sheet2
八 | 超声电子支气管内窥镜技术参数：
1 | 景深：2-100mm；
2 | 视野角：120°；
3 | 视野方向：20°；
4 | 弯曲角度：上：≥160°，下：≥70°；
★5 | 头端部外径：≤Ф6.6mm；
6 | 主软管外径：Φ6.3mm；
7 | 器械孔道/钳道内径：Φ2.2mm；
8 | 工作长度/全长：600/890mm；
9 | 扫描方法：电子凸阵扫描；
10 | 扫描角度：65°；
11 | 支持扫描模式：B模式 | PW模式 | CFM模式 | PDI/DPDI模式；
12 | 扫描频率范围：4-12MHz；
13 | 接触方法：水囊法 | 直接接触法。

## Sheet3
九 | 电子支气管镜（治疗镜）技术参数：
1 | 视场角≥120°；
2 | 观察景深：2-100mm；
3 | 头端部外径≤5.9mm；
4 | 插入部主软管外径≤5.9mm；
5 | 最小器械孔道内径≥2.8mm；
6 | 弯曲角度向上≥180°，向下≥130°；
7 | 工作长度≥600mm。