## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：眼科 |  | 项目名称：眼科超声诊断仪
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 眼科超声诊断仪（UBM）主要用于眼前段结构的精细化成像，其高频超声技术可穿透角膜、虹膜，清晰显示房角、睫状体及晶状体悬韧带等深层组织。 临床核心用途包括：诊断闭角型青光眼房角关闭机制，评估眼外伤后睫状体脱离/异物定位，监测先天性眼病（如PHPV）及人工晶体术后并发症，并为复杂白内障、ICL等手术规划提供影像依据。 相较于OCT和普通超声，UBM在虹膜后及房角成像上具有不可替代性，是眼科精准诊疗的关键设备。一、探头性能 1.探头频率：50MHz 2.探头驱动方式：电磁驱动 3.IMUv：内置传感器，实时自动标记眼位 4.扫描速度：16次/秒 5.线性扫描宽度：≥16mm 6.聚焦范围：9-11mm，最大显示深度：20mm 7.轴向分辨力：≥35um，侧向分辨力：≥60um 8.操作方式：水囊、凝胶、眼杯 二、UBM模式 1.增益调节范围：20-110dB 2.时间增益调节范围：0-30dB 3.动态范围：自25-90dB可调 4.显示模式：B，B+B，B+A 5.冻结图像后可任意调节增益、对比度 6.扫描回放：40S/400幅，支持单帧、连续回放及视频保存 7.图像后处理工具：点到点测距、多点连续测距、角度、面积、标记、注释 8.滤镜：伪彩、浮雕、反色、锐化 9.定量分析程序：LV, AOD 500 & 750, IT 750 & 2000, TIA, ARA 500 & 750, TISA 500 & 750 10、A超+B超 三、工作站 1.嵌入式，内置医生与患者独立数据库 2.21寸高清显示器 3.硬盘：HDD 1T+SSD≥ 128G，内存：≥16G 4.支持Dicom通信协议与EMR电子病历 5.支持中文、英文、法语、德语、西班牙语等多种语言
1.2 | 具体应用场所 | 该设备主要用于门诊的检查，可放置在门诊的AB超和UBM检查室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1·眼科超声诊断仪1个2·UBM探头1个3·巩膜杯3个4·水囊5个5·ABSolu台车1个6·黑白激光打印机
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 1·探头驱动方式：电磁驱动2·操作方式：水囊、凝胶、眼杯3·UBM+AB超4·嵌入式工作站
★3.2 | 关键硬件配置 | 1·内置传感器，实时自动标记眼位 2·线性扫描宽度：≥16mm 3·聚焦范围：9-11mm，最大显示深度：20mm 4·轴向分辨力：≥35um，侧向分辨力：≥60um
3.3 | 关键软件功能 | 1.图像后处理工具：点到点测距、多点连续测距、角度、面积、标记、注释 2.滤镜：伪彩、浮雕、反色、锐化
3.4 | 数据与系统兼容性 | 示例： “须支持DICOM 3.0标准，并能与我院现有PACS（厂商：北京髙视远望科技有限公司）无缝对接，投标时需提供兼容性承诺函。”
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | 无
无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ _24___小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
厂家工程师过来维修
5.5 | 技术培训 | 厂家培训考核，大约2-3次，通过考核后方可操作设备
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __4__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。