## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：眼科 |  | 项目名称：眼前后节光学相干断层扫描仪
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于眼前后节结构断层成像及血管成像，眼前后节疾病诊断所需的定性与定量分析
1.2 | 具体应用场所 | 眼科门诊
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | OCT主机（型号）1套 前节镜头（内置于OCT主机内）1套 超广角镜头1套 数据连线1套 外固视灯1个 电脑主机1套 DREAM OCT分析软件1套 23.8英寸高分辨率显示器1套 DC电源1套 隔离变压器1套 电动升降桌1套 打印机1套 镜头防尘盖1个 防尘罩1个 电源线1根 产品说明书1本 产品合格证1本 鼠标、键盘1套 动物镜头1套
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
3.1 | 性能参数 | 一、具备OCT成像功能
1.★OCT光源中心波长≤1050 nm（不计算允差，为注册证或检验报告产品技术要求，非检验报告单台测试结果）
2.★OCT扫描速度≤20万次/秒
3.OCT横向光学分辨率≤10μm
4.OCT横向数字分辨率≤1.5μm
5.眼前节OCT最大成像深度≥16mm
6.眼后节OCT最大成像深度≥12mm
7.眼前节OCT扫描最大范围≥20mm
8.眼后节OCT扫描最大范围≥26mm或130°
二、具备OCTA成像功能
9.注册证适用范围包含眼前节及眼后节血管成像
10.前节血流成像单次扫描最大范围≥18mm×18mm
11.★眼底血流成像单次扫描最大范围≥25mm×25mm
12.眼底血流成像拼图最大范围≥44mm×42mm（不计算允差）
三、具备高分辨眼底镜
13.眼底成像技术：共聚焦成像技术（cSSO共聚焦扫描高亮度眼底镜或cSLO共聚焦扫描眼底镜）
14.★眼底成像波长≤830 nm（不计算允差，为注册证或检验报告产品技术要求，非检验报告单台测试结果）
15.眼底成像范围≥90°×90°
16.眼底成像横向分辨率≤15μm
17.眼底成像最大帧率/眼动追踪频率≥150Hz
18.OCT与眼底镜的位置一致性在100μm内，确保扫描位置与OCT一致
四、具备眼底分析功能
19.动态C-scan显示，C-scan平面可根据组织结构自适应变化
20.血流成像量化功能至少包含：血流密度、血管长度密度、血管直径指数、分形维数
21.具备基于深度学习的人工智能分层，支持手动调整分层线并可自动扩展调整范围
22.具备全层去伪影功能，在OCTA及断层图像上的血流信号均可去除投射伪影
23.青光眼分析具备杯盘比、视杯视盘面积、盘沿面积、神经纤维层厚度、神经节细胞复合体厚度、青光眼进展趋势、GCC（RNFL+GCL+IPL）厚度等参数进行自动量化，支持双眼及对比分析
24.视网膜下积液自动识别量化功能
25.具备脉络膜大中血管显示及量化功能，包含CVI（脉络膜血管指数）、CVV（脉络膜血管容积）、CSI（脉络膜基质指数）、CSV（脉络膜基质容积）、CVV/a（脉络膜血管容积比）、CSV/a（脉络膜基质容积比）等，支持拼图后量化
26.20种以上的病灶自动识别
五、具备眼前节分析功能
27.注册证适用范围包含角膜曲率和厚度、瞳孔直径、前房深度、晶体厚度、人眼角膜直径的测量
28.具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积、360°房角分析等自动测量功能
29.具备晶体厚度、晶状体倾斜、晶体偏心距、晶体拱高、晶状体矢高CLR、瞳孔直径、白到白测量功能
30.具备ICL拱高自动测量功能
31.具备角膜地形图、角膜上皮厚度地形图、角膜基质厚度地形图
六、具备生物测量功能
32.具备眼轴长度、角膜曲率、中央角膜厚度、前房深度、晶状体厚度、白到白等参数的自动测量功能
33.眼轴长度测量时可同时显示沿测量方向的角膜、前房、晶状体、视网膜的断层图像
34.生物测量模式下的成像深度≥45mm
35.内置人工晶体测算公式，可针对不同品牌、不同型号的人工晶体度数进行测算
七、具备动物实验科研模块
36.具备专业独立的小动物专用镜头，适配眼轴≤4mm的动物（如小鼠等）
37.具备专业独立的大动物专用镜头，适配眼轴＞4mm的动物（如大鼠、兔子等）
38.具备独立的动物实验拍摄模块，可切换不同动物类型
39.具备动物眼底及眼前节OCT结构成像及血流成像
40.具备动物眼底结构、眼前节结构厚度量化功能
41.具备动物眼底血流密度、血流灌注面积、脉络膜大中血管量化等功能
八、其他参数
42.具备内置前节镜头组，前后节成像可由电机自动切换，无外置镜头下即可显示全景前节断层图像同时显示角膜及双侧房角
43.可在非超广角镜头下使用标准镜头进行黄斑及视神经精细成像（不可拆卸的超广角镜会影响图像质量）
44.★具备一键全自动对准及对焦功能，包含设备机头上下左右前后、OCT图像自动居中及对焦、OCT信号自动调节至最强信号等
45.可根据用户习惯，自定义常用扫描模式，可选并显示扫描模式超100种
46.最小瞳孔要求 2 mm
47.屈光补偿范围≥-33D~+40D
48.颏托可调节范围≥48mm
49.显示器: 非曲面屏，避免图像查看变形
★3.2 | 关键硬件配置 | 无
3.3 | 关键软件功能 | 无
3.4 | 数据与系统兼容性 | 支持DICOM 3.0标准，并能与我院现有PACS对接
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥3年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 8小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）：供应商在广西南宁地区有完善的售后体系，并设有技术支持和售后服务点，并且能在1小时内响应，保障零配件的正常供应；随机配有设备的相关维修、维护资料。能培训我院设备科工程人员进行日常维护保养工作。
5.5 | 技术培训 | 培训内容：（一） 理论知识模块（2课时）：1. OCT基本原理与技术优势；2. 设备结构与功能解析；3. 临床应用场景；4. 安全操作规范；5. 设备维护与保养。（二） 实操技能模块（4课时）：1. 设备开机与参数设置；2. 图像采集实操；3. 图像分析与报告生成；4. 设备维护实操。（三） 案例分析与答疑模块（2课时）：1. 典型病例OCT图像解读；2. 实操问题复盘。 考核标准：1.理论考核（占比40%）：闭卷考试，总分100份，70分及以上为合格；2.实操考核（占比60%）：考核内容为设备操作、图像采集、图像分析、维护操作，总分100份，达到80分及以上为合格
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 4次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ _8___年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。