## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：眼科 |  | 项目名称：眼底造影机
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 微清医疗CRO PLUS眼底造影机采用的共焦激光扫描与同步眼动追踪技术，是目前公认的激光造影领域金标准。其5微米超高分辨率、优异的对比度和信噪比，能清晰显示传统设备无法呈现的细微病变。该设备集135°超广角眼底彩照、135°超广角FFA、135°超广角ICGA、135°超广角AF、135°超广角红外、135°超广角无赤光、135°超广角蓝激光、等多模态于一体，支持实时同步造影、自动实时拼图、立体造影、动态造影等高级功能，提供一站式全景眼底影像解决方案。全球装机量近1000台，中国超过600台，广泛分布于顶尖眼科中心和大型三甲医院，其稳定性、可靠性和临床价值得到普遍验证，技术风险极低 1 设备用途：用于眼底视网膜及视网膜周边部摄影检查，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像 2 成像技术原理：共焦激光眼底成像技术 2.1 光源：488nm、520nm、785nm 2.2 成像模式：眼底彩照 共焦激光彩照（MCOLOR）、外眼成像、立体成像 分层成像：近红外成像（IR）无赤光成像蓝光（B-RF）、无赤光成像绿光（G-RF） 自发荧光：自发荧光成像蓝光（B-FAF）、自发荧光成像绿光（G-FAF） 眼底造影：视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、同步造影（FFA+ICGA） 2.3 分层功能：多波长成像 具备拍摄一次即可获取红、绿、蓝通道影像； 分别获取视网膜不同深度与组织结构对于病灶的反射信号及影像。 视网膜成像：能够通过520nm，488nm波长获取视网膜浅层及神经上皮层反射信息。 脉络膜成像：能够通过785nm波长成像获取视网膜深层及脉络膜反射信息。 2.4 动态监视：具备135°超广角近红外实时监视、观察并记录视网膜及玻璃体动态影像功能 2.5 成像角度：变焦镜头角度30°、60°、90°一键切换（无需更换镜头） 眼底成像角度45°、90°、135°一键切换（无需更换镜头） 2.6 变焦功能： 多角度无损变焦功能 2.7 同步造影 可同步进行视网膜造影、脉络膜造影（FFA+ICGA）超广角同步造影成像 2.8 动态造影功能： 动态造影模式可实现（45°、90°、135°视场角无损变焦）实时观察与动态记录视网膜血管灌注功能 2.9 超广角成像模式 两张拼图可达245° 2.10 图像分辨率：≥5μm 2.11 拍摄瞳孔：≥2mm 2.12 屈光补偿范围： -35D至+50D 2.13 拍摄方式：手柄控制、图标点击、自动拍摄等拍摄方式 2.14 对焦方式：自动对焦、手动对焦（根据病灶层次） 2.15 眼位识别：左右眼自动识别 2.16 拼图功能：自动拼图、手动拼图 2.17 固视灯：内固视灯、外固视灯 2.18 采集速度：≤0.2秒 2.19 实时预览：≥16帧/秒 2.2 图像降噪技术： ART实时叠加降噪 2.21 视网膜立体成像（3D）： 自动生成3D视网膜演示及查看功能，立体呈现视网膜形态，对于视网膜脱离、屈光不正、白内障等状态下模拟临床医生检查眼底影像过程 2.22 视网膜影像对位联机：同品牌设备可同步对位观察超广角眼底彩照、FAF、FFA、ICGA、OCT等多模态影像，组成多模态眼底影像平台，为临床更好的提供精确诊断及鉴别诊断的依据 2.22 患者头架：采用高度可调整的传统头架一体化设计，无需操作者与患者头部接触辅助固定 2.23 设备主机头移动：水平移动，倾斜移动 2.24 工作距离：20-40mm，从患者眼睛至镜头
1.2 | 具体应用场所 | 该设备主要用于门诊的眼底疾病的诊断，可放置在门诊的造影检查室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.激光扫描摄像头、2.主机控制盒、3.彩色高清显示器、5.头架运动底座组件、6.使用说明书、7.合格证、8.电动升降台、9.彩色打印机
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 1.成像模式：共焦激光彩照（MCOLOR）、外眼成像、立体成像、近红外成像（IR）无赤光成像蓝光（B-RF）、无赤光成像绿光（G-RF）、自发荧光成像蓝光（B-FAF）、自发荧光成像绿光（G-FAF）、视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、同步造影（FFA+ICGA） 2.眼底成像角度45°、90°、135°一键切换（无需更换镜头） 3.屈光补偿范围 -35D至+50D
★3.2 | 关键硬件配置 | 视网膜影像对位联机：同品牌设备可同步对位观察超广角眼底彩照、FAF、FFA、ICGA、OCT等多模态影像，组成多模态眼底影像平台，为临床更好的提供精确诊断及鉴别诊断的依据
3.3 | 关键软件功能 | 1. 动态造影功能： 动态造影模式可实现（45°、90°、135°视场角无损变焦）实时观察与动态记录视网膜血管灌注功能，2.超广角成像模式 两张拼图可达245°
3.4 | 数据与系统兼容性 | 示例： “须支持DICOM 3.0标准，并能与我院现有PACS无缝对接，投标时需提供兼容性承诺函。”
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | 无耗材
无耗材
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ _24___小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
厂家工程师过来维修
5.5 | 技术培训 | 厂家培训考核，大约2-3次，通过考核后方可操作设备
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __4__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。