## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：眼科 |  | 项目名称：眼科激光治疗仪
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 眼科激光治疗仪是眼科眼底激光光凝术的常用设备，设备应用广泛：从门诊糖尿病视网膜病变（DR）、视网膜静脉阻塞的全视网膜光凝，到黄斑水肿的局部/格栅激光治疗、中心性浆液性脉络膜视网膜病变的微脉冲激光治疗，到封闭视网膜裂孔、视网膜脱离和变性区以及玻璃体视网膜手术中的眼内激光应用、以及小梁成形术、虹膜周边切除术病人等都是眼底病治疗的重要手段，也都是近些年眼底激光在眼科的重要应用。其次，眼科激光治疗仪在技术上和模式上从单点模式、多点模式到微脉冲模式，尤其是近些年来全球PDT药物的缺乏，微脉冲激光光凝已经成为慢性CSC的一线治疗手段，这些模式的应用让患者感受治疗疼痛感降低、配合更好、治疗更快，让操作者更安心、放心、快速，让治疗效果更加安全、有效。最后，国内大三甲及广西区内眼科底病治疗均普遍拥有眼科激光治疗仪，其技术先进性可保证激光设备治疗更加安全有效。 设备参数： 1.激光波长：577nm 2.激光器类型：光泵浦半导体激光器 3.★激光输出功率：50mw-2000mW 4.光束模式：多模 5.激光发射模式：单发、重复、持续、多点 6.激光脉冲模式：连续波模式、微脉冲模式 7.连续脉冲持续时间：10 ms – 3000 ms范围内可调，步长5ms 8.连续脉冲间隔时间：5ms – 3000 ms范围内可调，步长5ms 9.微脉冲子脉冲持续时间：0.05ms-1ms 10.微脉冲子脉冲间隔时间：1ms-10ms 11.★微脉冲占空比：预设5%、10%和15%，和连续可调的占空比从1%-50% 12.光斑大小：50μm-500μm连续可调 13.光斑大小反馈：主机可实时显示设置的光斑大小 14.★多点扫描图形：单点，直线、正方形矩阵，长方形矩阵、交错矩阵、三重矩阵、黄斑格栅，圆，圆弧，扇形，最大矩阵 15.瞄准光波长：635nm 16.★光斑记忆功能：多点模式下，可记忆治疗光斑的位置 17.★黄斑规避功能：有，且可设置距离黄斑中心凹的距离 18.视网膜光斑大小显示：可显示当前使用激光接触镜的视网膜实际光斑大小 19.瞄准光：635nm红色发光二极管 20.瞄准光功率：<1.0mW 21.★语音提示：中文语音播报 22.★操作界面：中文 23.能量实时监测：系统实时监测能量输出，避免输出能量过高 24.触摸屏：≥10.1英寸高清触控屏 25.预设用户参数：≥10组 26.冷却方式：风扇制冷及半导体制冷
1.2 | 具体应用场所 | 该设备主要用于门诊的检查，可放置在门诊的激光室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.激光主机1台； 2.升降台1个； 3.激光防护镜1个； 4.全视网膜镜 1个； 5.黄斑镜 1个
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 1.激光波长：577nm。2.激光输出功率：50mw-2000mW 3.激光发射模式：单点模式、多点模式、微脉冲模式。 4.光斑记忆功能：多点模式下，可记忆治疗光斑的位置
★3.2 | 关键硬件配置 | 1.多点扫描图形：单点，直线、正方形矩阵，长方形矩阵、交错矩阵、三重矩阵、黄斑格栅，圆，圆弧，扇形，最大矩阵。2.微脉冲占空比：预设5%、10%和15%，和连续可调的占空比从1%-50%。3.视网膜光斑大小显示：可显示当前使用激光接触镜的视网膜实际光斑大小。
3.3 | 关键软件功能 | 1.能量实时监测：系统实时监测能量输出，避免输出能量过高.2.光斑大小：50μm-500μm连续可调
3.4 | 数据与系统兼容性
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
√开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | 无
1. 无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ _24___小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
厂家工程师过来维修
5.5 | 技术培训 | 厂家培训考核，大约2-3次，通过考核后方可操作设备
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __4__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。