## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：眼科 |  | 项目名称：眼电生理检查系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 眼电生理包含视网膜电图ERG，视觉诱发电位VEP和眼电图EOG等基本和科研检查项目，可扩展临床检查范围内，低视力康复，斜弱视，白内障，青光眼和眼底病等眼科常见疾病均可开展此检查。对患者可无需再到其他医院或上级医院转诊检查和治疗，方便我院就诊眼科患者，降低患者医疗和务工费用，同时提高我院眼科经济收益，提高我院眼科诊疗水平，可以以此为据开展更多眼科疾病的诊断和治疗，比如低视力康复工作可对患儿视力进行客观评估，说服家长进行科学治疗，在治疗过程中可以及时客观评估治疗疗效。 同时眼底疾病诊断离不开眼底结构和客观视功能定量评估，眼底疾病黄斑部局部视功能评估离不开多焦ERG。眼底视功能评估首先需要看到眼底病变部位并对其进行相应刺激，并记录视网膜或视神经功能评估结果，罗兰电生理通过多焦图形刺激器对目标部位进行刺激，并通过记录系统把相应功能客观定量数据记录下来。罗兰传统电生理可进行全视野视网膜电图ffERG、图形视网膜电图PERG、图形视觉诱发电位PVEP、闪光视觉诱发电位FVEP和眼电图EOG检查。ffERG用于评估整个视网膜暗适应和明适应功能，可根据实验目的个性化设置刺激参数和程序，可进行各种特殊ERG检查，如S-cone/PhNR/On- off ERG/STR/Red Flash ERG/Serial DA ffERG/ LA ffERG，可用于各种眼底病和青光眼疾病相关临床检查和科研。PERG评估黄斑功能和神经节细胞功能。PVEP/FVEP用于评估整个视神经通路功能。EOG评估色素上皮层和感受器细胞层功能。
1.2 | 具体应用场所 | 该设备主要用于门诊的检查，可放置在门诊的电生理检查室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.眼电生理检查系统1套；2.闪光刺激器1个；3.信号放大器1个；4.升降台1个；5.验光镜片箱1个；6.试镜架1个；7.纤维电极连接线2个；8.电极4个
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 皮肤电极
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 1.工作软件包括但不限于国际标准ISCEV六项ERG、图形 ERG、图形VEP、闪光VEP、 EOG软件和多焦ERG软件；2.在记录刺激图像过程中，系统自动识别伪迹信号并自动予以剔除，不需要用户确认，提高采集效率，用户能够对伪迹剔除范围以及最大剔除次数进行设置。可自动和手动标记潜时和峰值；3.多焦刺激模式：短M-序列控制六边形刺激，可随意选择任意位置，任意形状区域的刺激图形；4. 具备科研工作软件：白内障ERG、 PhNR明视负波ERG、红光ERG、蓝光ERG、on-off ERG、给撤图形VEP、不少于两通道图形VEP和青光眼筛查图形ERG
★3.2 | 关键硬件配置 | 1.绿色* -40dB～5 dB(步进±5 dB)；2.琥珀色* -40 dB～5 dB(步进±5 dB)3·宝蓝色* -40 dB～0 dB(步进±5 dB)
3.3 | 关键软件功能 | 标配图形刺激器、闪光刺激器
3.4 | 数据与系统兼容性 | 示例： “须支持DICOM 3.0标准，并能与我院现有PACS（厂商：北京髙视远望科技有限公司）无缝对接，投标时需提供兼容性承诺函。”
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
√开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | 皮肤电极和角膜电极
1. 皮肤电极，年用量__3跟
2. 一次性使用部件：可使用纤维电极代替，一次性
3. 定标/质控品：皮肤电极和角膜电极年消耗2跟
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ _24___小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
厂家工程师过来维修
5.5 | 技术培训 | 厂家培训考核，大约2-3次，通过考核后方可操作设备
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __4__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。