## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：遗传与精准医学实验室 |  | 项目名称：自动细胞显微图像扫描系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 整套系统支持网络化运行，可实现由10倍镜预扫描查找中期分裂相，100倍镜捕获图像，全自动处理、自动对焦、自动选择清晰、高质量的最优分裂相、自动进行细胞分类等功能。细胞的数量和捕获所基于的参数可由用户进行设置；能够将自动扫描的染色体中期分裂相图片，进行自动导入计数、自动核型分析，分类配对编号和分组，并能对染色体核型缺陷进行智能识别，输出排列好的核型图片，并指出染色体核型的缺陷。
1.2 | 具体应用场所 | 遗传与精准医学实验室阅片室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.染色体扫描主机1套； 2.中央服务器1台； 3.专家工作站3台；
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | ▲全自动化盒式显微成像系统，将光学、图像采集和供片系统等多模块集成于封闭式外壳内。（需提供产品盒式的实物图片） ▲全自动化一体式显微成像系统（非传统显微镜改造），可作明场（BF）观察，同时兼容暗场观察。（需提供非传统显微镜改造的显微成像系统实物图片）； ▲配置高灵敏度显微镜专用CMOS芯片，靶面尺寸≥1.1英寸，全帧摄取图像≥710万像素，≥12bits位深。支持彩色和黑白图像拍摄。（需提供CMOS芯片参数说明书） ▲采用合页结构与外壳挖孔设计，嵌入≥4.3英寸电容式触控屏。触控屏可实时监控玻片扫描进度及设备运行状态（包括温度和湿度等）。 （需提供设备上触控屏监控设备运行状态的实物图片） ★获得医疗器械注册证。
★3.2 | 关键硬件配置 | ★自动进样系统，自动进样器一次性装载玻片数量≥200片。（需提供装载≥200片玻片的实物照片） ★支持≥4位电动物镜转换器。 ★配置彩色相机，支持黑白和彩色两种图像模式，且彩色和黑白的清晰度基本一致（提供软件分析彩色染色体图片、黑白染色体图片的界面图）
3.3 | 关键软件功能 | ▲具备染色体数目异常与结构异常识别功能，自动识别并标注病例是否存在数目异常或者结构异常。染色体数目异常识别灵敏度≥99%；染色体结构异常识别灵敏度≥80%。（需提供对应软件著作权证明） ▲算法训练所调用的数据库来自≥3家三甲医院 （提供≥3家三甲医院盖章的数据调用授权协议） ▲系统内置常见异常核型知识库，支持查询染色体异常相关疾病、基因、蛋白质和预后措施等信息。同时知识库支持自定义编辑功能，可形成科室专用异常数据库。系统自动将分析样本的核型与知识库中的核型匹配，提示相关异常描述。（需提供对应软件著作权证明） ▲支持浏览器在线分析染色体，支持专家在线审核，支持染色体核型分析在线练习与培训，支持染色体题目在线编辑功能以便于在线创建多类型题目，支持在线考核组织与管理功能以便于开展多人考核 （需要提供染色体核型分析在线考试平台的软件著作权） ▲具备医疗报告多级审签管理功能，并支持根据用户个性化需求，定制设计报告模板，支持设定模板页数，提供多页的报告模板。（需提供对应软件著作权证明）
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生LIS接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
√开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 羊水细胞培养基，年用量_180 瓶,100ml/瓶。
2. 一次性使用耗材： 显微镜专用镜油，年用量_10_瓶，100ml/瓶。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __2__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：省级以上维修站
5.5 | 技术培训 | 培训内容： 1.了解设备结构、运行工作原理、设备控制工艺等内容； 2.掌握设备操作规程、设备维护保养方法设备运行参数调整等； 3.掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法； 4.指导一般操作人员的现场工作等。 培训时间大约8个小时： 本项目的现场培训将从项目实施开始至项目验收结束，贯穿整个项目实施阶段。 考核标准：通过业务培训，使学员熟悉和掌握设备在实际业务中的应用，能够高效完成各项业务操作。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __1__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。