## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：遗传与精准医学实验室(漓东) |  | 项目名称：基因测序仪
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：进口/国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 基因分析仪支持在安全的诊断模式下分别进行片段化分析和Sanger测序反应模块。基于Sanger测序模块可用于：医学测序、医学重测序、甲基化研究、细菌/真菌鉴定、HIV耐药突变鉴定、骨髓/器官移植的HLA配型、病原体检测与分型等。基于片段分析模块可用于：STR和SNP的基因扫描、身份识别/亲子鉴定系统、产前诊断、流产物检测、Snapshot检测点突变、药物疗效评价等。目前，基因分析仪在临床应用中已有超过49个获NMPA注册认证试剂盒，涉及肿瘤、病原体、药物基因和遗传病4大领域。一代测序作为测序行业公认的“金标准”，同时也是高通量测序及纳米孔测序推荐的结果验证方法。
1.2 | 具体应用场所 | 漓东院区遗传与精准医学实验室遗传分子PCR实验室产物分析区
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.毛细管电泳仪 2.8道毛细管阵列及高分子聚合物（胶） 3.DNA测序和/或片段分析系统专用的试剂及耗材 4.计算机工作站及液晶显示器 5.整合的软件，用于仪器控制、数据采集、质量控制，及用于碱基检出和片段筛分的样品文件自动分析
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 96孔板，8通道加样器三套（3种量程），UPS电源
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | (1)★获得医疗器械注册证。 (2)仪器运行的环境温度为15~30℃，电泳温度为18~65℃。 (3)仪器的电源电压220±22 VAC，频率50±1HZ，额定功率500 VA，最高电泳电压20kV。 (4)可以提供多个规格的配套电泳耗材（包括毛细管阵列、分离胶和缓冲液），以上电泳耗材均已获得医疗器械注册证或备案证。 (5)兼容36cm，50cm等多种长度的毛细管，毛细管内径≤50um ， (6)上样类型为96孔板，可以一次上样并连续加载≥192个样本。 (8)电泳前编辑样品表时，可以通过设置优先级来调整每轮实际的进样顺序。 (9)电泳前编辑样品表时，各孔位均支持热键多行拷贝功能，样本名称一列支持复制、粘贴、剪切和区域粘贴功能。 (10)电泳运行时，在当前样本组运行过程中也可对该表单进行编辑，修改其它尚未运行的样本组信息或添加新的样本组。 (11)电泳时，使用软件窗口顶部的命令栏控制运行，包括运行、停止、暂停、跳过、组停止等功能。 (12)电泳时，通过数据采集软件可以对仪器运行中的状态进行监控，包括样本检测监控、仪器运行监控，在检事件记录、毛细管各通道监控、仪器当前的运行状态、查看检测结果等。 (13)仪器为基于毛细管凝胶电泳技术的全自动系统，具有Sanger测序和片段分析两种应用功能。 (14)片段分析运行时间：小于等于45分钟。 (15)片段分析精度：50-400bp：<0.15 bp；401-600bp：<0.30 bp。 (16)测序最长连续读长大于800bp，测序准确性不低于99.0%。 (17)仪器为固态激光器，激光波长为505nm。 (18)仪器最高支持6色荧光检测。 (19)仪器正面为可视化透明窗口，内部配置照明灯，便于用户直接观察仪器内部的运行状态。开关门液压装置，上下运行，节省横向空间，减少夹手风险，提高安全性。 (20)用户在使用仪器的过程中发现任何仪器或软件的异常情况，都可以联系厂家，后者可提供远程指导或者现场维修的服务。 (21)仪器搭配一台专用计算机，安装配套软件（数据采集软件和数据管理软件），用户可在该计算机上操控仪器、管理数据与分析数据。 (22)仪器配套的软件数据采集软件、数据管理软件均为中文正版软件，仪器生产企业提供免费升级服务。 (23)可提供国家认可的计算机软件著作权登记证书或其他知识产权证明。 (24)仪器的配套数据采集软件的主要功能有：用户可以进行样本和电泳参数新建、编辑、删除、导入和导出操作；指导用户进行仪器的维护操作；显示仪器运行状态及相关参数；显示采集过程中的原始荧光信号灯。 (25)仪器配套的数据管理软件（分析软件）具备电泳图谱标注与辅助判读功能。 (26)仪器具有用户管理功能，可通过数据采集软件设置管理人员与操作人员。管理人员可以添加或删除其它用户，设置这些用户的操作权限；操作人员只能够查询用户管理的相关信息。 (27)仪器支持基于专利算法的毛细管电泳动态迁移率校正以实现碱基峰自动等间距分布，保障仪器的精确性。
★3.2 | 关键硬件配置 | 1.毛细管电泳仪 2.8道毛细管阵列及高分子聚合物（胶） 3.DNA测序和/或片段分析系统专用的试剂及耗材 4.计算机工作站及液晶显示器 5.整合的软件，用于仪器控制、数据采集、质量控制，及用于碱基检出和片段筛分的样品文件自动分析
3.3 | 关键软件功能 | 配备数据收集处理软件：用于仪器控制、数据采集、质量控制，及用于碱基检出和片段筛分的样品文件自动分析；配备测序软件：用于每一碱基判读，判读结果均符合国际公认的质量评分标准，精确度达≥99%，真实反映峰高比例，精确自动辨认杂合子位置，不漏检；配备片段分析软件：满足≥6色荧光片段分析参数设置,可以实现高速、高通量的数据分析，自动剔除干扰峰，不需要人工修正。该软件专门提供多种应用功能，包括扩增片段长度多态性 (AFLP) 分析、杂合性缺失 (LOH)、微卫星和 SNP 基因分型分析。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 数据报告均可通过USB端口输出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。产生LIS接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
✔ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：十三种呼吸道病原核酸检测试剂盒，年用量__60_盒，要求灵敏度≤1%。
2. 一次性使用部件： 毛细管阵列,高分子分离胶，电泳缓冲液。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量__2__套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __2__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：广西区内有维修点，工程师4小时内上门维修
5.5 | 技术培训 | day1: 1.测序的基本原理和应用；2.质粒测序PCR反应的制备；3.质粒测序产品的纯化；4.一级软件操作介绍；5.测序软件使用、数据分析与解读，测序产物上机；6.仪器日常维护 day.2：1.测序结果分析；2.测序常见故障排除；3.片段分析的原理和应用；4.片段分析实验；5.片段分析的常见故障排除；6.片段分析软件操作介绍 考核标准：独立进行仪器操作，测序和片段分析实验及数据分析，常见故障排查
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __1__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ _8___年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。