## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：遗传与精准医学实验室 |  | 项目名称：超高效液相色谱串联质谱系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 产品基于色谱和质谱原理，在临床上用于对人体生物样本（全血、血浆、血清、尿液）的内源（维生素、氨基酸、激素、有机酸）或外源（治疗药物）被分析物进行定性或定量检测。
1.2 | 具体应用场所 | 遗传与精准医学实验室串联质谱区
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 液相色谱仪包含：二元高压泵（含真空脱气机）、柱温箱、自动进样器（带温控）、溶剂托盘；三重四极杆质谱仪包含：复合功能离子源（ESI)、真空系统（涡轮分子泵）、离子传输系统、四极杆组件、检测器；
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 1、质谱软件系统包含：质谱工作站软件； 2、氮气发生器 3、UPS(不间断电源)。 4、色谱柱1根 5、氩气瓶含气1灌
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 96孔磁珠法前处理仪1台
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 1、流量范围可达2.000ml/min，递增率0.001ml/min 2、质量分辨率：半峰宽≤0.5Da； 3、可检测质量数范围最高2000amu 4★获得医疗器械注册证。
★3.2 | 关键硬件配置 | 高效液相色谱仪配置要求： 1、可编程的二元高压梯度泵； 2、最大输液压力≥16000psi； 3、交叉污染≤0.001%； 4、多通道在线真空脱气； 5、控温自动进样器，控温范围4-40°C； 6、进样量范围1uL–100 uL，可扩展； 质谱仪配置要求： 1、ESI/APCI复合离子源或独立ESI、APCI离子源。 2、离子源具有双控温区域：脱溶剂气温度可以在30秒内升温至650℃或以上，且需满足离子源接口作为另一控温区域，温度设置≥150度，提高脱溶剂化效果。 3、四极杆采用金属钼四极杆材质，无需额外加热来维持稳定性。一级四极杆质量分析器后带有前后（可调）过滤器，防止发生质量歧视效应；二级四极杆质量分析器前（可调）带有过滤器，提升离子传输效率(提供相关证明文件)。 4、采用氮气作为雾化气，氩气作为碰撞气，提升碰撞效能。 5、可拆洗离子源锥孔，具有真空隔离阀，无需卸真空，常规维护免工具(提供相关证明文件)。 6、采用直线型碰撞池或90度弯曲碰撞池，降低碰撞池清洗频次；（须提供碰撞池的结构图佐证）。 7、ESI正离子灵敏度，S/N≥1,500,000:1；ESI负离子灵敏度，S/N≥1,500,000:1 8、正负离子极性切换速度：≤15ms。 9、光电倍增管检测器，长达10年寿命 10、具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）。
3.3 | 关键软件功能 | 1、自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。 2、实时监控样本采样状态，提醒完成时间；同时具备质控监控功能，提醒失控数据。 3、质控自动化工具，能提供“及时”定量数据质量监测。 4、按照分析操作的情况绘制短期，中期和长期的批间趋势图，长期监测系统健康
3.4 | 数据与系统兼容性 | 仪器操作系统与LIS系统数据自动化互通。存档功能支持质量管理系统。产生LIS接口费用，由投标公司承担。
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
✔开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 琥珀酰丙酮和非衍生多种氨基酸检测试剂盒，脂溶性维生素D检测试剂盒检测试剂盒，年用量_60_盒
2. 一次性使用部件：色谱柱，年用量___1_个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量 60 套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：省级以上维修站
5.5 | 技术培训 | 培训内容：设备操作与日常维护 培训人员：仪器使用人员以及其他相关人员 培训时长：2天 课程安排：1、质谱基础-液相色谱串联质谱系统基础理论；2、质谱应用-质谱方法优化及技巧；3、实操-质谱基础操作流程；4、实操-质谱仪器结构与维护；4、UPLC系统介绍和液相方法编辑；5、数据采集模式；6、生物样本分析的色谱柱选择策略；6、生物样本分析前处理方法开发选择策略。 培训方式：现场培训+课件讲解 培训标准：经培训人员将可独立操作仪器，掌握质谱检测方法。
5.6 | 预防性维护（PM）
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 8年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。