	便携式超声设备采购需求

	

	一
	设备用途: 用于穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。

	三
	技术参数与性能要求：
一、主要技术规格及系统概述：
1.1 主机尺寸≤364mm x 322mm x 44mm
▲1.2主机重量≤3.7kg
1.3 显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器
1.4 显示器可视角度≥170度 （左/右）
1.5系统启动时间：≤22秒，从电源启动至检查开始（冷启动）
1.6触控面板操作，防泼溅、防尘、防异物;（非轨迹球操作方式）
▲1.7 ≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除
1.8可自定义物理按键≥3个
1.9低平的物理按键，完全密封边缘，以最大限度地控制感染
1.10机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导
▲1.11 支持语音声控，调节深度、加减增益、冻结图片等操作
1.11支持TDI组织多普勒成像、解剖M型
2.成像模式
2.1 二维灰阶模式
2.2组织谐波成像技术
2.3穿刺针显影增强技术
2.4彩色多普勒模式
2.5能量多普勒模式
2.6脉冲多普勒模式（PW）
2.7连续多普勒模式（CW）
3.穿刺针显影增强技术
3.1支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头
3.2提供最佳角度提示信息
3.3支持双幅对比显示4.B模式成像
4.1组织谐波成像模式
4.2组织特异性成像
4.3多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头
4.4斑点噪声抑制成像
4.5回波增强技术，提高心脏图像质量
4.6锐眼技术，增强局部分辨率
5.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
5.1高分辨率血流成像
5.2双实时同屏对比显示
5.3自动调节取样框的角度及位置
6.频谱多普勒成像
6.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率
6.2连续多普勒
7.测量分析和报告
7.1常规测量软件包
7.2 支持自动VTI测量，通过PW取样门在左室流出道区域的自动定位与PW频谱自动计算，实现一键获取VTI。同时还输出LVOT VTI（速度时间积分）、SV（每搏量）、CO（心输出量）、SVV（每搏变异度）等
7.3 支持自动IVC测量：自动快速获取IVC最大内径、最小内径，CI塌陷指数，DI膨胀指数
▲7.4支持肺部B线自动测量，支持实时与离线检测，可自动快速获取B线计数、B线间距及B线面积比等参数
7.5 可选配造影成像和造影定量分析
8.连通性和外部数据管理
8.1 具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器
8.2≥ 4个USB 3.0端口
8.3 以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息
8.4 HDMI、S-Video视频输出接口
9.电源供应
9.1 系统通过电池或交流电源运行
9.2可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟 
9.3专用台车，支持液压升降，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等
10探头规格
10.1支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、L型、超高频等
10.2穿刺引导
凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能
10.3凸阵探头频率范围：超声频率 1.1-5.7MHz，支持扩展成像
10.4按键线阵探头频率范围：超声频率范围 3.0-11.0MHz，
10.5 B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节
▲10.6线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能；

二、配置要求
主机1台
凸阵探头1支
线阵探头1支，可远程操控机器
心脏探头1支
台车1个，多功能收纳箱，可调整位置
三探头扩展器1个

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__5__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间可供备用机，由厂家专职工程师负责设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



