| 电子支气管镜采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：用于对成人及3个月以上儿童气管、支气管部位的观察、诊断、摄影和治疗。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 操作部2条。手柄密封防水盖2个。测漏器2个。NT阀芯6个。清洁刷（Φ1.8㎜）2套。多次性吸引按钮4个。NT阀拆卸器2个。测漏器2个。使用说明书2本。合格证2张。装箱清单2份。保修单2份。产品用户培训记录2份。软镜清洗消毒快速指南2份。阀芯更换操作指南2份。电子镜操作指南2份。 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1.成像原理：采用高清CMOS电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维； 2.视向角：0° ★3.1软镜插入部外径≤5.8mm、工作通道≥3.0mm； ★3.2软镜插入部外径≤2.8mm、工作通道≥1.2mm； 4.视场角≥120°； 5.景深：3-150mm； ★6.分辨率：≥16lp/mm； 7.光照度≥2000lux； 8.操作部有弯角操作标记：向“U”方向旋转时，弯曲部向上弯曲；向“D”方向旋转时；插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°； 9.采用内固定式负压吸引阀防脱设计； 10.操作手柄仅需2个独立电子功能的按键，即可拍摄、照相、图像冻结和调光等功能； 11.搭配图像处理器，可以实现按键自定义功能； 12.色彩还原能力≥4级； 13.内置LED冷光源，使用寿命≥30000小时，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察； 14.光度调节功能：亮度可调节，调节等级≥5级 15.兼容激光灼烧治疗等治疗方式； 16.轻质化镜体：镜体总重量<300g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度； ★17.洗消方式≥2种，采用ETO阀门或者NT阀，进行高水平洗消和灭菌； 18.镜体防水等级IPX7； ★19.可搭配无线视频发射器与本公司图像处理器无线连接； 20.连接图像处理器后，开机仅需5秒，屏幕即能实现图像显示。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥2年，现场响应时间：≤4小时，维修期间是否供备用机（有），设备技术培训，设备使用年限≥5年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |