人工智能云计算纳米组装工作站采购需求

技术参数： 1.★最高制备总流速：≥300ml/min;最小制备体积：≤0.4ml;最大制备体积：≥60ml;加热范围：室温-80℃;能够自动切换前后废液 2. ★主机为无线蓝牙连接控制，外置平板电脑，可放入超净台 3.收集管可使用15ml和50ml离心管 4.▲检测器：必须配备，一体式设计内置于设备内部,检测器发射功率＞0.5W，旋转检测范围：≥180°角，线性扫描速度：≤500ms/次，检测器具备输入和输出功能.能够自动识别芯片类型，生产批号，最佳流速范围等信息，并可实时更新记录芯片使用信息，如使用次数，是否已经清洗等。 5.可自由添加使用任意品牌注射器 6.芯片结构具备SHM,SDM,MDM,T-MIX，定制等结构 7. ▲可通过软件自动切换前后废液 8.进样器和芯片无管路连接，降低死体积 9. ★芯片可选材质为COC/COP/316L不锈钢等三种及以上，一体成型，不得采用螺丝或胶水进行固定。有一次性芯片和重复用芯片两种。 10. ▲要求芯片能够提供生物相容性研究报告，设备提供所有专利授权复印件 11.芯片无菌无酶处理和包装 12.主机（包含检测器，自动废液切换模块，温度加热模块）1台 13.Pad控制器：≥128G,内存≥6G，屏幕≥10.4英寸 14.芯片不限制使用次数 15.芯片有单次使用款可供选择 16.自动推荐使用注射器的规格，也可强制手动选择 17.▲软件带十级以上用户管理权限，软件带有审计追踪功能，数据完整性和追溯性符合21CFR part11要求 18.★软件能够自动识别芯片种类，并根据工艺条件自动推荐废液量和自动推荐注射器规格，并记录和显示该芯片的生产批号，已使用总次数，已制备样本总体积，最佳流速范围等信息，并可实时更新记录芯片使用信息，如使用次数，是否已经清洗等。 19.软件支持数据备份和还原 20.▲软件具备电子标记芯片功能，根据芯片状况，用户可以通过软件自行决定禁用或者启用任何一块芯片，避免物料损失。单一用户登录进软件系统只可查看该用户自己的方法和使用记录,无法查看其它用户使用记录。有效做到数据安全。 21★纳米颗粒云计算模型参数：至少包括但不限于各种材料载体模型，并提供原厂库，模型库可永久免费更新；所投大模型须为投标方完全自主研发的基座大模型，参数量级不低于亿级，具备完全自主知识产权。不接受基于任何开源模型的二次开发、微调或第三方模型封装形式。系统同时提供本地端（Windows环境，支持完全离线运行）及网页端（B/S架构）两种使用形态（需提供操作界面截图证明或现场演示)。 22.软件终生免费在线升级 23.设备带制备样本和芯片清洗两种工作模式，实验结果可生成PDF不可修改版本实验报告并导出打印 24.每通道可独立设置流速等参数；流速比可控1：1-1：10 25.可自动推荐使用注射器的规格，也可强制手动选择，提供注射器适配体积及型号信息，满足流速、精度、温度控制等需求，主要进口和国产品牌注射器均可兼容。 26.质保期为设备安装验收合格之日起，设备质保期自终验收合格后算起36个月，有设备故障维修或和问题查找时，维修响应时间不超过2小时，维修人员达到现场时间不超过48小时。 27.货期：合同签订后15天 配置清单 人工智能云计算纳米组装工作站 包含: 主机 数量：1套 电源线 数量：1根 数据线 数量：1根 RFID检测器 数量：1套 合格证 数量：1套 自动废液切换模块 数量：1套 加热模块 数量：1套 操作说明书 数量：1套 加热适配器 数量：10个/套 Pad控制套装 数量：1套 Warranty: 3年质保 操作软件 用于运行设备控制软件及数据处理，自动化控制、故障诊断，带十级以上用户权限组管理，具备使用记录，实验结果报告导出PDF不可修改文件，可远程诊断和在线实时软件更新，支持中英文界面和审计追踪，支持21cfr part 11合规性的数据追踪与管理 R-SDM处方工艺筛选芯片（0.1-30ml/min，微流控，重复使用） 2块 R-SDM处方工艺筛选芯片（0.1-30ml/min，微流控，单次使用） 20块 ★为必要项目。▲为重点项目