| 高清腹腔镜手术系统采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 主要用于泌尿外科开展各类腹腔镜微创手术，包括但不限于肾癌根治术、肾上腺切除术、肾盂成形术、输尿管切开取石术、膀胱全切术及前列腺癌根治术。适用于≥5级洁净度手术室环境，满足高清影像下的精细组织解剖与血管分离操作。 |
| 二 | 1.全高清摄像主机：1台 2.全高清三晶片摄像头：1个 3.LED冷光源：1台 4.高流量全自动气腹机：1台 5.26寸以上全高清医用监视器：2台 6.台车：1辆 7.腹腔镜光学镜（30°直径10±1mm）：2条 8.光纤：2条 9.配套手术器械（抓钳、剪刀、电凝钩、持针器等）：1批 |
| 三 | 1.▲摄像系统主机输出分辨率≥1920×1080，逐行扫描，具备DVI/HDMI/SDI等数字输出接口。 2 ▲ 摄像头总有效像素≥620万，支持光学变焦及2倍以上数字变焦。 3 ★ 主机具备5档以上术野亮度调节功能，可通过摄像头按键远程控制气腹机流量、冷光源亮度及录像存储。 4 ★ 具备图像锐度增强及染色模式选择功能（如疝气模式、血管荧光模式等），支持画中画及同屏对比显示。 5 ★ LED冷光源色温≥5500K，寿命≥30000小时，具备自动亮度调节及待机保护功能。 6 ★ 气腹机流量≥35L/min，具备自动恒压及过压报警功能，压力控制精度≤±1mmHg。 7 ▲ 医用监视器分辨率≥1920×1080，尺寸≥26英寸，支持双路信号同屏显示。 8 光学镜采用高透光率柱状透镜，30°视野角，防雾处理，可高温高压灭菌。 9 整机系统兼容性良好，产生的接口费用由投标公司承担。 |
| 四 | 免费保修期：≥3年(自验收合格之日起计算） 现场响应时间：≤__2__小时，工程师须在24小时内到达现场 维修期间提供备用机，确保临床手术不停摆 提供完整的设备技术培训（操作培训+日常维护培训），直至科室人员独立操作 设备使用年限≥__8 _年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |