| 二氧化碳激光治疗机采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗的目的，适应证为：治疗面积＜1cm2的色素痣、汗管瘤、扁平疣和寻常疣等，使用点阵扫描手柄可用于减轻中老年面部细小皱纹。 |
| 二 | 设备配置与要求：二氧化碳激光治疗机主机 1台 七关节导光臂 1套 手术刀头 1套 扫描器及扫描头 1套 防护眼镜及眼罩 各1副 锁开关钥匙 2把 加水装置及溢流管 1套 手写笔 2支 遥控联锁 1个 电源线 1根 脚踏开关 1个 激光警告标牌 1张 备用保险2个 用户手册 1份 合格证 1份 |
| 三 | 技术参数与性能要求：皮肤治疗专用设备。主要用于治疗面积＜1cm2的色素痣、汗管瘤、扁平疣和寻常疣等，使用点阵扫描手柄可用于中老年面部细小皱纹。该设备从设计和生产必须具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好、符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。 二、技术参数要求： 1、激光波长：10.6±10%µm 2、激光器：二氧化碳激光器 3、激光工作方式：连续模式、脉冲模式 4、最大输出功率*：连续模式≥30w、脉冲模式：≥8w 5、导光系统：≥7关节平衡锤式导光臂 6、终端输出激光功率不稳定度与复现性*：≤±10% 7、最大脉宽：≤400us 8、光斑直径*：≤0.2mm 9、治疗手柄：f=50±10%mm /f=100±10%mm聚焦输出手柄；f=60±10%mm点阵扫描手柄 10、点阵扫描手柄扫描模式：微电脑控制扫描头：其点阵数量和孔距可调。 11、点阵扫描手柄扫描图形：图形大小、点阵间距可调，图形包括矩形、圆形、直线、曲线等。 12、点阵扫描手柄最大扫描面积：15mm*15mm 13、点阵扫描手柄最大能量：≥99mJ 14、点阵扫描手柄最大剥脱深度*：≥3000um，并具备剥脱深度显示 15、控制系统：彩色触摸屏 （中文界面） 16、瞄准光系统：650~670nm波长红色半导体指示光，亮度从弱到强可调 17、冷却系统：封闭式内循环水冷却，配有水净化系统及温控系统 18、保护系统：断水、过载双重保护 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥___1_年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间是供备用机，设备技术培训，设备使用年限10年） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |