| 骨创伤治疗仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 预期在医疗机构或家庭环境使用，用于骨折创伤面的消肿，止痛及促进骨折愈合 1、国内首款便携式可穿戴骨创伤治疗仪； 2、采用PEMF技术，激活人体自身修复机制促进骨生长，加速骨折部位愈合； 3、可穿戴在支具、石膏、软质衣物外进行刺激输出； 4、患者可独立完成操作，简单方便； |
| 二 | 设备配置与要求： 主机1套 适配器1个 说明书1本 合格证1本 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 1、▲产品结构外观：产品具有液晶显示屏幕。界面简洁，双键操作可完成全部治疗；便携穿戴式设计。 2、磁感应强度：磁场强度不小于2Gs，或磁场强度不大于50Gs。 3、输出频率：产品运行时，磁场频率不小于10Hz。 4、磁场终止功能：产品具有手动停止磁场输出的功能，且停止磁场输出时应有提示。 5、▲表面温度：产品运行结束后，可触及的外壳表面温度不应超过环境温度20℃。 6、电气安全要求：符合GB 9706.1-2020、YY9706.111-2021的要求。 7、▲电磁兼容性：应符合 YY9706.102-2021中的I组B类要求。 8、▲电感线圈保护功能：磁感应线圈具有独立的保护功能，当线圈出现故障时，设备应无磁场输出，且屏幕会有“线圈故障”的视觉提示。 9、磁场梯度：磁场梯度最大值应小于0.2Gs/mm。 10、▲磁场空间安全范围：距离产品外表面10cm处，测得的磁场强度应小于5Gs。 11、▲防水、防尘：≥IP22防护等级。 12、产品安全设置:充电时，系统自动关闭治疗使用功能，防止误操作。 13、贮存条件：产品贮存环境控制温度在-20℃～50℃，相对湿度范围：0～90%RH，大气压力：500hPa～1060hPa，无腐蚀性气体和通风良好的环境内。 14、工作条件：相对湿度：30%～85% (无冷凝水) ，温度：10℃～40℃，大气压力：700hPa～1060hPa， |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：“无” |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥_1_年，现场响应时间：≤_24_小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥_2_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； ③其他为一般参数。优于该参数的为正偏离，评审时得分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。 |  |