	铅衣采购需求

	

	一
	适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。                                                               
主要临床功能：用于X射线、CT、介入手术等医疗场景下的电离辐射防护，有效屏蔽射线对人体重要器官的伤害，降低医护人员的辐射暴露风险。
具体应用场所：用于消化内镜中心介入诊疗，适用于长期或频繁接触电离辐射的医护人员。               

	二
	设备配置与要求：   标准配置：分体式射线防护铅衣（含上衣、下裙），宽腰带，围脖、帽子、眼镜

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）                                                                                          一、核心防护层：
1、采用进口的新型微铅材料，多种贵金属粒子与天然橡胶压制而成，多层结构排布，具有超轻、超薄、超柔软特点；
2、成分分布均匀，能够有效屏蔽、衰减弥漫性散射线；
3、通过国际电工学会IEC 61331-1:2014测试方法，避免荧光效应给医务人员身体带来的伤害；

二、外层面料：
1、高品质PU涂层面料：
抗菌：材料表面可有效抗菌，通过ASTME 2149-2020在动态接触条件下抗菌剂抗菌活性测定的标准试验方法，对金黄色葡萄球菌和肺炎克雷伯氏菌等菌种有效抗菌；
防水：材料表层有效防水，通过AATCC 127-2014 静水压试验表明，面料表明有效拒水；  
耐磨： 通过ASTM D4966 耐磨性试验表明，面料耐磨效果良好。
2、魔术贴采用合资品牌新型射出钩工艺，细致耐用，使用寿命长；
3、包边用料考究，结实耐磨；
三、内层面料：
面料超柔亲肤触感，干爽透气，防水抗汗，有效保护防护服核心材料；
四、厂家资质
🔺1、通过国际电工协会IEC 61331-1:2014医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分:材料衰减性能的测定；
防护铅衣
1、铅当量：
✳正面双层全部重叠，正面重叠部分≥0.5mmpb,背面≥0.25mmpb；
2、防护服优秀设计：
（1） 搭肩设计，极大减轻肩膀负重感，符合人体工程学，不仅正面左肩部位防护多一些，而且有减重功效，特殊优质记忆棉减压肩垫，有效缓解肩部受力；
（2） 内置式≥15cm宽腰带设计，有效减轻腰部承重，防止脊椎损伤，长度可根据需求调节；
（3） 优质YKK卡扣，使用方便，优质耐用；
（4） 袖口及腋下精心剪裁设计，保护胸腺、腋下汗腺不漏射；
（5） 剪裁精准，符合人体工程学设计，穿着体验更舒适；
（6） 匠心缝制，平整服帖，防护里层、核心层、外层面料完美贴合；
（7） 上衣有人性化口袋设计，方便使用；
3、颜色尺码：常规尺码有S/M/L/XL,特殊尺寸可定制，支持量身定制，多种颜色供选；                                                                                                        防护围领
*1、铅当量：铅当量≧0.5mmpb；
2、规格：成人通用款，另有备选高领款式，围脖周长可以根据使用者脖颈围度调节，接口处采用合资品牌魔术贴，魔术贴采用合资品牌新型射出勾工艺，拉扯寿命长；
3、每个围领配一个可更换防尘布套，纯棉设计、贴肤舒适，方便拆卸清洗；
4、能够最大面积覆盖使用者的甲状腺，防护性能高，超薄、超柔且韧性好穿戴舒适美观；

防辐射帽
*1、铅当量：铅当量≧0.5mmpb；
2、规格：成人通用款；
3、顶部独特无防护层设计极大减轻头部重量；
4、松紧带设计，方便调节尺寸适合不同使用人群；
5、能够最大面积覆盖使用者的头部，防护性能高，超薄、超柔且韧性好穿戴舒适美观；                                                                                                      医用射线防护眼镜
*1.铅当量正面≧0.5mmpb，侧面≥0.5mmpb.
2.款式：普通型、可叠加型（套在普通近视镜上使用）
3.ZF-7高铅玻璃制作，透光率高，铅当量均匀，框架采用高强度尼龙Tr-90制作重量轻，结实耐用
4.普通型可以按照客户定制近视度数

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥_贰年，现场响应时间：≤_8小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训：提供使用、维护及辐射防护知识培训；设备使用年限≥3-5年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；




